## DANH MỤC TB CẮT GIẢM (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN SAU | [5 empty] | 0
Tên dự án: XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
Tên công trình: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
Địa điểm: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Phần: ……………
Đơn vị tính: Đồng
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]=[4]x[5] | [8]
I | Hệ thống thông tin liên lạc | 0 | 0 | 0 | 790478742 |  | 2253627473 | 0
1 | Tổng đài IP PABX Bộ khung cơ bản, gắn rack 19', với 5 khe cắm Bộ nguồn 350W Bộ điều khiển: - 01 máy chủ ứng dụng truyền thông hợp nhất hỗ trợ 200 cổng Giấy phép tài nguyên: - Giấy phép 04 kênh trung kế VoIP/SIP - Giấy phép cho 30 kết nối thiết bị mở rộng LIP/MEX - 05-Giấy phép người dùng UCS-ADVANCED tiêu chuẩn (Nền tảng đa hệ điều hành w/ Đăng nhập một thiết bị) - 04-Giấy phép và tài nguyên kênh kết nối UVM AA cơ bản với dung lượng lưu trữ tin nhắn trong 1 giờ hỗ trợ cả chức năng thông báo/tích hợp Thư thoại đến email và chức năng ghi âm hai chiều - 06-LDP cổng kết nối số mở rộng - 06-Cổng kết nối mở rộng Analog SLT - 01 năm bảo hành phần mềm. Giấy phép 320 cổng và 8 trung kế. | bộ | 1 | 394448742 | 394448742 |  | 0 | 394448742
2 | Điện thoại IP | cái | 307 | 1290000 | 396030000 |  | 0 | 1290000
II | Hệ thống camera | 0 | 0 | 0 | 1463148731 |  | 0 | 0
1 | Camera thân dài có ống kính thay đổi, IP66 (2M H.265 NW IR Bullet Camera: • Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 3.2 ~ 10mm (3.1x) varifocal lens • Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90˚/270˚), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 30m • IP66, IK10, PoE/12VDC) | cái | 58 | 5119793 | 296947994 |  | 0 | 5119793
2 | Camera Dome có ống kính cố đinh, gắn trần (2M H.265 NW IR Dome Camera: • Maximum 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 2.8mm fixed lens • Maximum 30fps@2MP all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90°/270°), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 20m, PoE • No-audio model) | cái | 171 | 1958793 | 334953603 |  | 0 | 1958793
3 | NVR 64 chanels (64CH 32MP NVR: • Up to 64CH, 32MP Resolution • Max. 400Mbps network camera recording • HDMI out • User friendly UI / UX • AI search support when working with Wisenet AI camera • Dynamic Event support - New event function of cameras is available without software update • Bookmark management (Up to 100 set) • H.265, H.264, MJPEG compression support • SATA 16ea (Up to 160TB) • RAID 5/6 support) | cái | 4 | 14583030 | 58332120 |  | 0 | 14583030
4 | Bộ giải mã tín hiệu video 64 kênh (Bộ giải mã video & âm thanh: tối đa 64 kênh với đầu ra HDMI kép. - Hỗ trợ chế độ sao chép (clone) và mở rộng (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD) - Tối đa 64 kênh (chế độ nhân bản HDMI 1), 36 (HDMI 1) / 25 (HDMI 2) chế độ mở rộng. - Hiệu suất giải mã tối đa 8MP@60fps, 2MP@360fps - Hỗ trợ ONVIF, SUNAPI, RTSP - Hỗ trợ H.265, H.264, MJPEG - Lên đến 20 bố cục và trình tự - Chuyển đổi góc nhìn Fisheye (Dewarping), điều khiển PTZ, kiểm tra nhiệt độ camera nhiệt, lưu ảnh chụp nhanh vào ổ USB - Quản lý sử dụng chuột USB hoặc giao diện web - Chế độ nguồn dự phòng: PoE và 12VDC.) | cái | 4 | 44173031 | 176692124 |  | 0 | 44173031
5 | Hard Disk Drive 8TB (WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM, dòng business) | cái | 24 | 5700030 | 136800720 |  | 0 | 5700030
6 | Cáp HDMI 5m (HDMI 2.0 4K loại cáp dẹp) | sợi | 4 | 174875 | 699500 |  | 0 | 174875
7 | Màn hình chuyên dụng cho CCTV 50" (Tấm nền: - Kích thước 50", Độ phân giải 3840x2160(16:9), Pixel 0.285 x 0.285, Độ sáng 500 nit, Tương phản: 4000:1 (* IPS - 1200:1), Gam màu 92% (DCI-P3, CIE 1976), Hoạt động 24/7, Chống lóa (Non-Glare) Âm thanh: 10W 2 kênh. Kết nối - ngõ vào: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3); HDCP2.2; USB 2.0 x 2. - ngõ ra: Stereo mini Jack Điều khiển: RS232C(in/out), RJ45; BT/Wifi Nguồn cấp: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Môi trường hoạt động: 0 ℃ ~ 40 ℃; 10.0 % ~ 80.0 % RH Tính năng: - UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 - Hiển thị: hướng hình ảnh ngang và dọc. Các chứng chỉ: - Safety 60950-1 / 62368-1 - EMC Class B) | cái | 4 | 33353013 | 133412052 |  | 0 | 33353013
8 | Khung treo màn hình 50" | cái | 4 | 2563793 | 10255172 |  | 0 | 2563793
9 | Máy tính quản lý CCTV (Intel® Core i5-12500 (6Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W) "Keep HDD M.2 512GB PCIe, 2x8GB 3200MHz DDR4" Intel UHD Graphics 770 No 8 External USB: 4 USB 2.0 , 4 USB 3.2 , 1 RJ-45; 01 HDMI 1.4 Port, 01 Display Port 1.4; 1 VGA ; 1 UAJ (Universial Audio Jack); 1 Line-out Win11 license) | bộ | 1 | 22648013 | 22648013 |  | 0 | 22648013
10 | Màn hình 19.5 Inches (Màn hình máy tính 27" FHD, VGA, HDMI, LED) | cái | 1 | 4157013 | 4157013 |  | 0 | 4157013
| Hệ thống nguồn dự phòng cho camera | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Bộ lưu điện 6kVA/6kW dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất: 6kVA/6kW - Điện áp: 100~280Vac (1 phase, L-N + G) - Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Điện áp: 200/208/220/230/240Vac (Single phase) - Khả năng chịu quá tải: ≤ 105%: continuous; 106~125%: 5min;126~150%: 1min.; > 150%: 500ms - Hiệu suất: AC-AC : lên đến 95.5%,ECO Mode: lên đến 99% - Hiển thị: LCD, đa ngôn ngữ - Dòng sạc 8A - 2 mô đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 1 | 38975030 | 38975030 |  | 0 | 38975030
2 | Bộ lưu điện 2kVA, 230V, dòng sạc 2A, dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất 2kVA/1.8kW - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac - Dãy điện áp: 175~280Vac (full load); 120~175Vac (70~100% load) Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Hệ số công suất: 0.9 - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac Khả năng chịu quá tải: < 105%: Continuous; 105~125%: 1 minute; 125~150%: 15 seconds Hiệu suất AC-AC : 94%, ECO Mode: 97% Thời gian lưu điện ở 75% tải với acquy trong 7 minutes Hiển thị: LCD và LED Môi trường hoạt động 0~50°C*** (40~50°C with 80% de-rating.) - 1 mo đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 13 | 19175030 | 249275390 |  | 0 | 19175030
III | Hệ thống tủ biến áp cách ly chuyên dụng y tế |  |  | 0 | 5684342819 |  | 0 | 0
1 | Tủ điện biến áp cách ly chuyên dụng y tế - Tủ điện cấp nguồn trung tính cách ly an toàn cho bênh nhân, nhân viên y tế và phòng cháy nổ. - Công suất ra 10kVA 1P 220VAC - Giám sát điện trở cách điện và cảnh bảo xuất tuyến chạm đất. - Tiêu chuẩn IEC 60364-7-710 / TCVN 7447-7-710 | tủ | 11 | 330078857 | 3630867427 |  | 0 | 330078857
2 | Bảng giám sát tập trung | bộ | 11 | 27615357 | 303768927 |  | 0 | 27615357
3 | Cáp truyền thông RS485 nối giữa các thiết bị giám sát - AWG18 | m | 265 | 42795 | 11340675 |  | 0 | 42795
4 | UPS ONLINE 100 KVA / 90 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 2 | 531717830 | 1063435660 |  | 0 | 531717830
5 | UPS ONLINE 160 KVA / 144 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 1 | 674930130 | 674930130 |  | 0 | 674930130
IV | Nội thất phòng mổ |  |  | 0 | 918500000 |  | 0 | 0
1 | ĐỒNG HỒ ĐẾM THỜI GIAN MỔ CHUYÊN DỤNG TRONG KHU PHẪU THUẬT | Bộ | 2 | 44000000 | 88000000 | 80000000 | 0 | 44000000
| Hãng sản xuất : MES-Engineering |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Model: MES-CLK-OT-1-F |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Cấu hình: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Đồng hồ: 1 cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Bộ điều khiển: 1 cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Thông số kỹ thuật: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Đồng hồ cho phép hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian thưc, thời gian phẫu thuật, thời gian gây mê. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Bộ điều khiển dùng để cài đặt thời gian cho đồng hồ, bao gồm cài đặt thời gian thực, thời gian phẫu thuật và thời gian mê |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Kích thước (WxHxD)mm: 800x350x70. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nguồn cấp: AC 220V/ 50Hz |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Công suất: 50W |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Đèn led để hiển thị: led 7 thanh màu đỏ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Kích thước đèn LED hiền thị: 4x6cm (Loại lớn) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ Y TẾ PHÒNG MỔ | Cái | 4 | 79200000 | 316800000 | 288000000 | 0 | 79200000
| -Vật liệu: inox 304 chuyên dụng dày 1.2mm. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Kích thước: DxRxC: 1000x350x1920mm. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Các tầng có thể điều chỉnh độ cao, thấp giúp dễ dàng bố trí thiết bị |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Tủ có hộc kéo có thể làm mặt bàn thao tác. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Có thể bố trí âm tường. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Tủ được gia công vững chắc, thẩm mỹ cao. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | BỘ CẢNH BÁO TẬP TRUNG TỦ IPS PHÒNG MỔ | Bộ | 1 | 49500000 | 49500000 | 45000000 | 0 | 49500000
| Công nghệ : BENDER-CHLB Đức. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Bộ cảnh báo tập trung tủ IPS khu phòng mổ: Giám sát các tủ IPS phòng mổ ,bộ cảnh báo từ xa MK2430-12, đóng vai trò làm trạm chủ giám sát toàn bộ thông số của hệ thống tủ IPS, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Màn hình LCD thể hiện các thông báo dạng chữ. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động . Một thiết bị MK2430 cho phép giám sát 8 tủ IPS. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | BỘ CẢNH BÁO TỪ XA ĐẶT TRONG TỪNG PHÒNG MỔ | Bộ | 2 | 36300000 | 72600000 | 66000000 | 0 | 36300000
| Công nghệ : BENDER-CHLB Đức |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Chức năng:Giám sát tủ IPS phòng mổ ,bộ cảnh báo từ xa MK2007, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động . |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | ĐÈN ĐỌC FILM X - QUANG DILOS 300 | Bộ | 2 | 41800000 | 83600000 | 76000000 | 0 | 41800000
| Hãng sản xuất:DILOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Model : Dilos 300 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -KT :Khung (mm) (WxDxH) : 1,109 x 512 x 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Đèn (mm) (WxD) : 1,068 x 422 (42” x 17”) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nguồn: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Dòng điện (tối đa) 2,1A |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Công suất tiêu thụ (tối đa): 120W |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuât: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Nguồn sáng : EEFL Lamp |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Độ sáng : 7,000~12,000 Lux (Liên tục hoạt động) / m2, 2,300 ~ 4,000 cd / m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Tính đồng nhất : 90% min |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Tuổi thọ : > 20,000 giờ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ ĐA NĂNG | Bộ | 2 | 49500000 | 99000000 | 90000000 | 0 | 49500000
| Có khả năng tích hợp: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Điều khiển, giám sát hệ thống điện cách ly. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Điều khiển bật tắt đèn chiếu sáng, cửa… |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Tích hợp đồng hồ thời gian, đồng hồ mổ, bộ điều khiển. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Tích hợp Bộ MK2007 -BENDER giám sát tủ BACL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Lỗ chờ gắn thiết bị điều khiển của hệ thống ĐHKK, gọi y tá ….(do bên mua cung cấp) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| (Thiết bị các bên liên quan cung cấp) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước: H750xW550xD150 mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Vật liệu: Mặt ngoài inox 304 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Passbox chuyển đồ tự làm sạch (Dynamic Pass Box) | Cái | 2 | 55000000 | 110000000 | 100000000 | 0 | 55000000
| - Kích thước ngoài : (RxSxC) : 740x660x1100mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước trong : (RxSxC) : 600x600x600mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Vật liệu : Inox 304 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Đồng hồ chênh áp : 0 -500 Pa |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Công suất quạt : 200W |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Cửa Pass Box: Có gioăng làm kín khí cùng kính cường lực ngăn chặn nguồn khí bên trong Pass Box rò rỉ ra ngoài phòng sạch. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Thân trong Pass box: Được làm bằng thép không gỉ, có độ bền cao và đặc biệt không gây ra bụi trong quá trình hoạt động. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khóa Pass box: khóa liên động được thiết kế sử dụng bằng điện hoặc cơ khí, đảm bảo 2 cửa không mở cùng một lúc. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Bản lề: Có cấu trúc chịu được tải trọng cao. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Chân đỡ: Chiều cao tùy chỉnh. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Thiết kế vòng cung tích hợp của khu làm việc,không góc chết,dễ làm sạch |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Thiết kế áp suất âm 2 lớp, không có nguy cơ rò rỉ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Màng lọc Hepa dày 120mm : Lọc sạch 99,99 % không khí tạo ra dòng khí giúp làm sạch đồ vật. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Lưu lượng : 800-1000m3/h |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Có đèn UV diệt khuẩn. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Vật tư điện và vật tư phụ lắp đặt hệ thống | Lô | 1 | 99000000 | 99000000 | 90000000 | 0 | 99000000
V | Hệ thống khí y tế |  |  | 0 | 3997323000 |  | 0 | 0
1 | TRẠM PHÂN PHỐI OXY TỰ ĐỘNG 20 BÌNH (2X10) | 1 | HT | 376200000 | 376200000 | Phoenix / Anh | 0 | 376200000
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bộ điều phối cung cấp nguồn khí liên tục từ hai nhánh bình vào hệ thống bằng cách chuyển đổi tự động nhánh hoạt động sang nhánh dự phòng khi nhánh hoạt động hết khí |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đồng hồ hiển thị áp lực đầu vào-đầu ra, các van an toàn, có chỉ báo bằng đèn tình trạng hoạt động và báo động |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái các khí có thể nâng cấp thêm các đầu tín hiệu tới hệ thống báo động trung tâm và BMS theo yêu cầu |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Sử dụng điện 220-240V/50Hz/1 pha |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái gồm 2 phần: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| '- Bảng chỉ báo Trạng thái bộ điều phối gồm các đèn LED báo: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Hoạt động" (RUNNING) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Hết khí" (EMPTY) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất cao" (HIGH PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Bảng chỉ báo báo động gồm các đèn LED báo: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Máy chạy" (POWER ON) để báo bộ điều phối được cấp điện chạy |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Bình thường" (NORMAL) để báo bộ điều phối chạy bình thường |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí" (CHANGE CYLINDERS) để báo khi chuyển nhánh bình hoạt động sang nhánh dự phòng |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí lập tức" (CHANGE CYLINDERS IMMEDIATELY) để báo khi nhánh dự phòng cũng hết khí |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Lỗi áp suất" (PRESSURE FAULT) để báo khi áp suất tại đường ống cấp vào hệ thống quá cao hoặc quá thấp |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Lỗi hệ thống" (SYSTEM FAULT) để báo khi xảy ra lỗi cáp nguồn |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Đáp ứng yêu cầu của HTM02-01/HTM 2022, ISO 7396-1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Cấu hình bao gồm: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1 | Bộ điều phối tự động cho khí O2 | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | Bộ thanh góp kết nối bình O2 (cho dàn 20 bình) | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | Giá đỡ cố định dàn thanh góp và chai O2 (cho dàn 20 bình) | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Dây nối cao áp bình O2 | 20 | dây | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Đầu ra nối hệ thống | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 | Đường kết nối O2 dự phòng | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
1.7 | Chai Oxy 40 lít (mua trong nước) | 20 | chai | 0 |  | VN | 0 | 0
1.8 | Phụ kiện lắp đặt trung tâm Oxy | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
2 | TRẠM PHÂN PHỐI CO2 TỰ ĐỘNG 04 BÌNH (2X2) | 1 | HT | 198000000 | 198000000 | Phoenix / Anh | 0 | 198000000
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bộ điều phối cung cấp nguồn khí liên tục từ hai nhánh bình vào hệ thống bằng cách chuyển đổi tự động nhánh hoạt động sang nhánh dự phòng khi nhánh hoạt động hết khí |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đồng hồ hiển thị áp lực đầu vào-đầu ra, các van an toàn, có chỉ báo bằng đèn tình trạng hoạt động và báo động |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái các khí có thể nâng cấp thêm các đầu tín hiệu tới hệ thống báo động trung tâm và BMS theo yêu cầu |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Sử dụng điện 220-240V/50Hz/1 pha |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái gồm 2 phần: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| '- Bảng chỉ báo Trạng thái bộ điều phối gồm các đèn LED báo: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Hoạt động" (RUNNING) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Hết khí" (EMPTY) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất cao" (HIGH PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Bảng chỉ báo báo động gồm các đèn LED báo: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Máy chạy" (POWER ON) để báo bộ điều phối được cấp điện chạy |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Bình thường" (NORMAL) để báo bộ điều phối chạy bình thường |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí" (CHANGE CYLINDERS) để báo khi chuyển nhánh bình hoạt động sang nhánh dự phòng |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí lập tức" (CHANGE CYLINDERS IMMEDIATELY) để báo khi nhánh dự phòng cũng hết khí |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Lỗi áp suất" (PRESSURE FAULT) để báo khi áp suất tại đường ống cấp vào hệ thống quá cao hoặc quá thấp |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Lỗi hệ thống" (SYSTEM FAULT) để báo khi xảy ra lỗi cáp nguồn |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Đáp ứng yêu cầu của HTM02-01/HTM 2022, ISO 7396-1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Cấu hình bao gồm: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | Bộ điều phối tự động cho khí CO2 | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | Bộ thanh góp kết nối bình CO2 (cho dàn 4 bình) tích hợp van một chiều | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | Giá đỡ cố định dàn thanh góp và chai CO2 (cho dàn 4 bình) | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 | Dây nối cao áp bình CO2 | 4 | dây | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | Đầu ra nối hệ thống | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | Chai CO2 40 lít (mua trong nước) | 4 | chai | 0 |  | VN | 0 | 0
2.7 | Phụ kiện lắp đặt trung tâm CO2 | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
3 | HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM TẬP CHUNG KẾT HỢP 4BAR VÀ 7BAR | 1 | HT | 1881000000 | 1881000000 | Phoenix / Anh | 0 | 1881000000
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Đáp ứng yêu cẩu của HTM2022 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Hệ thống gồm 03 máy nén khí |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Máy nén khí kiểu trục vít hoạt động êm và không rung |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Cấu trúc dạng modun cho phép nâng cấp hệ thống thêm để đáp ứng các nhu cầu cao hơn trong tương lai |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 | Máy nén khí | 3 | máy | 0 |  |  | 0 | 0
| Lưu lượng hệ thống: 1404 lít/phút tại áp suất 7 bar |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Công suất motor: 5,5 Kw |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Độ ồn: 60 Db |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Điện áp: 400V-50Hz |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Thiết kế nhỏ gọn, có hộp tiêu âm giảm tối đa độ ồn, có đế chống rung |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Dễ dàng bảo trì nhờ cửa truy nhập độc lập |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.2 | Bộ sấy khô khí nén/lọc khí nén dạng đôi | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
| Bộ lọc khí nhiều cấp tạo khí nén đạt tiêu chuẩn khí y tế theo HTM2022: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Lọc kết tụ lọc bỏ các hạt cực nhỏ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Lọc than hoạt tính loại bỏ hơi dầu |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Lọc khử trùng y tế loại bỏ vi khuẩn |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Các bộ lọc có đồng hồ áp lực hiển thị hiệu suất và báo thay thế các bộ lọc |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Cột sấy khí dạng tháp đôi: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Có chứa các hoạt chất sấy khô khí để loại bỏ nước khỏi khí nén |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Duy trì nhiệt độ điểm sương dưới -46°C |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bộ lọc khí và cột sấy khí có thể cô lập riêng lẻ để bảo trì |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.3 | Bộ điều khiển chạy luân phiên | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
| Theo dõi và đảm bảo việc cung cấp khí nén liên tục |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có màn hiển thị kỹ thuật số |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Hiển thị trạng thái hệ thống và báo động |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có chế độ luân phiên máy nén tự động hoặc bằng tay |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tín hiệu trạng thái hệ thống có thể kết xuất ra thiết bị báo động hoặc BMS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tự động khởi động lại hệ thống sau sự cố mất điện |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.4 | Bình tích áp trung gian 1.000 lít | 2 | bình | 0 |  |  | 0 | 0
4 | HỆ THỐNG MÁY HÚT KHÍ TRUNG TÂM | 1 | HT | 1237500000 | 1237500000 | Phoenix / Anh | 0 | 1237500000
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Hệ thống gồm 03 bơm hút |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bơm hút kiểu cánh gạt quay giúp hoạt động êm và không rung |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Cấu trúc dạng modun cho phép nâng cấp hệ thống thêm để đáp ứng các nhu cầu cao hơn trong tương lai |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | Bơm hút | 3 | máy | 0 |  |  | 0 | 0
| Lưu lượng hệ thống: 1250 lít/phút (với 2 máy chạy) tại -475mmHg |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Công suất motor: 2,2 kW |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Độ ồn: 65 dB |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Điện áp: 400V-50Hz |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đế chống rung |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Thiết kế compact với hệ thống tuần hoàn dầu bên trong chống rò rỉ dầu |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Làm mát bằng không khí, có bộ khử hơi dầu |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.2 | Bộ lọc khuẩn kép | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
| Hiệu suất lọc 99.995% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có các đồng hồ đo chênh áp để hiển thị hiệu năng bộ lọc |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Thiết kế song song để cô lập riêng lẻ khi bảo trì |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Suy áp qua lọc trong giới hạn cho phép theo HTM 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có bình chứa nước ngưng tụ và các van cô lập |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.3 | Bộ điều khiển luân phiên | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
| Theo dõi và đảm bảo việc cung cấp khí hút liên tục |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có màn hiển thị kỹ thuật số |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Hiển thị trạng thái hệ thống và báo động |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có chế độ luân phiên máy nén tự động hoặc bằng tay |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tín hiệu khẩn cấp có thể kết xuất ra thiết bị báo động hoặc BMS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tự động khởi động lại hệ thống sau sự cố mất điện |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.4 | Bình tích chân không 1.600 lít | 2 | Bình | 0 |  |  | 0 | 0
5 | THIẾT BỊ NGOẠI VI |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.1 | BỘ ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG OXY KÈM BÌNH LÀM ẨM | 20 | bộ | 3613500 | 72270000 | Rs + MAK/ 500/ Flow-meter/ Ý | 0 | 3613500
| Yêu cầu Kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Dải lưu lượng: 0 - ≥ 15 lít/phút |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Độ sai số: ≤ 10% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bình làm ẩm ≥ 350ml có thể hấp tiệt trùng ở 121°C |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đầu cắm nhanh tương thích với ổ khí kèm theo |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.2 | BỘ HÚT DỊCH GẮN TƯỜNG | 20 | bộ | 8217000 | 164340000 | EASYVAC 1000 + MAK/2000/ Flow-meter/ Ý | 0 | 8217000
| Yêu cầu Kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Dải đo: 0-950 mmbar |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có ba chế độ hút Điều chỉnh/Tắt/Tối đa (REG/OFF/FULL) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bình chứa dịch dung tích ≥ 2000ml bằng nhựa |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đầu cắm nhanh tương thích với ổ khí kèm theo |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.3 | BỘ HÚT DỊCH DI ĐỘNG CHO PHÒNG MỔ | 2 | bộ | 24750000 | 49500000 | EASYVAC 1000 + MAK/2000/ Flow-meter/ Ý | 0 | 24750000
| Yêu cầu Kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Gồm một bộ hút dịch, 2 bình chứa dịch và 1 xe đẩy |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Dải điều chỉnh: 0 - ≥ 950 mmbar |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có ba chế độ hút Điều chỉnh/Tắt/Tối đa (REG/OFF/FULL) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có 2 bình chứa dịch, mỗi bình dung tích ≥ 2000ml |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đầu cắm nhanh tương thích với ổ khí kèm theo |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.4 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ OXY | 5 | bộ | 1089000 | 5445000 | Flow-meter/ Ý | 0 | 1089000
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.5 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ MA4 | 5 | bộ | 1089000 | 5445000 | Flow-meter/ Ý | 0 | 1089000
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.6 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ VAC | 5 | bộ | 1089000 | 5445000 | Flow-meter/ Ý | 0 | 1089000
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.7 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ SA7 | 2 | bộ | 1089000 | 2178000 | Flow-meter/ Ý | 0 | 1089000
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
VI | Hệ thống ĐHKK |  |  | 0 | 9868790134 |  | 0 | 0
| I.1. Hệ ống dẫn gas, nước xả |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Cung cấp Ty treo M10 treo dàn lạnh Cassette, Âm trần | m | 294 | 38279 | 11254026 |  |  | 38279
2 | Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh trung tâm | hệ | 9 | 5901360 | 53112240 |  |  | 5901360
3 | Cung cấp Kệ đặt dàn nóng hệ AHU | bộ | 1 | 3189924 | 3189924 |  |  | 3189924
4 | Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh cục bộ | bộ | 1 | 318992 | 318992 |  |  | 318992
5 | Cung cấp và nạp thêm Gas R410A | kg | 250 | 225835 | 56458750 |  |  | 225835
0 | II.1. Máy hệ trung tâm gas VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | II.1.1. Dàn nóng hệ VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất 90kW (32HP) | bộ | 1 | 386034799 | 386034799 |  |  | 386034799
7 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 123kW (44HP) | bộ | 1 | 432074290 | 432074290 |  |  | 432074290
8 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 130kW (46HP) | bộ | 1 | 451659570 | 451659570 |  |  | 451659570
9 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 140kW (50HP) | bộ | 1 | 458344050 | 458344050 |  |  | 458344050
10 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 150kW (54HP) | bộ | 1 | 513428530 | 513428530 |  |  | 513428530
11 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 162kW (58HP) | bộ | 2 | 518785970 | 1037571940 |  |  | 518785970
12 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 168kW (60HP) | bộ | 2 | 523439539 | 1046879078 |  |  | 523439539
0 | II.1.2. Dàn lạnh hệ VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 5,6kW, kèm bơm nước xả | bộ | 1 | 32966128 | 32966128 |  |  | 32966128
14 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 7,1kW, kèm bơm nước xả | bộ | 9 | 34557127 | 311014143 |  |  | 34557127
15 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 9kW, kèm bơm nước xả | bộ | 8 | 39825896 | 318607168 |  |  | 39825896
16 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 11,2kW, kèm bơm nước xả | bộ | 28 | 42023127 | 1176647556 |  |  | 42023127
17 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 14kW, kèm bơm nước xả | bộ | 3 | 46675127 | 140025381 |  |  | 46675127
18 | Cung cấp và lắp đặt Mặt nạ máy lạnh cassette | bộ | 49 | 4601000 | 225449000 |  |  | 4601000
19 | Cung cấp và lắp đặt Bộ điều khiển có dây | bộ | 42 | 2432056 | 102146352 |  |  | 2432056
20 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.2kW | bộ | 25 | 11042848 | 276071200 |  |  | 11042848
21 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.8kW | bộ | 40 | 11184448 | 447377920 |  |  | 11184448
22 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 3.6kW | bộ | 43 | 11467648 | 493108864 |  |  | 11467648
23 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 4.5kW | bộ | 45 | 11892447 | 535160115 |  |  | 11892447
24 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 5.6kW | bộ | 11 | 13026429 | 143290719 |  |  | 13026429
25 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 7.1kW | bộ | 7 | 13805229 | 96636603 |  |  | 13805229
0 | II.1.3. Bộ điều khiển, chia gas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 | Cung cấp và lắp đặt Remote điều khiển có dây | bộ | 171 | 1053884 | 180214164 |  |  | 1053884
0 | II.2. Hệ thống điều hòa máy cục bộ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 | Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh giấu trần nối ống gió công suất 14kW | bộ | 1 | 59008683 | 59008683 |  |  | 59008683
0 | II.3. Hệ thống thiết bị AHU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 | Cung cấp và lắp đặt Thiết bị AHU Công suất lạnh >=39,2kW; Bao gồm: Dàn nóng AHU, Bộ xử lý không khí AHU, remode dây, Gas R410A | bộ | 1 | 880739949 | 880739949 |  |  | 880739949
VII | Thang máy |  |  | 0 | 660000000 |  | 0 | 0
| I.1. Hệ ống dẫn gas, nước xả |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Thang máy tải hàng P8-P9: - Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 100 kg - Tốc độ: 45 m/phút (0,75 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 02/02 - Tiêu chuẩn: ..... - Cabin (RxSxC): 750x750x900 - Cửa: Cửa 750x900 – 2 cánh mở lên xuống Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | thang | 2 | 330000000 | 660000000 |  |  | 330000000
| TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI+VII) |  |  |  | 23382583426 |  | 26325028329.6545

## THKP GĐ2 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN SAU | [5 empty] | 0
Tên dự án: XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
Tên công trình: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
Địa điểm: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Phần: ……………
Đơn vị tính: Đồng
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]=[4]x[5] | [8]
I | Hệ thống thông tin liên lạc | 0 | 0 | 0 | 790478742 |  |  | 0
1 | Tổng đài IP PABX Bộ khung cơ bản, gắn rack 19', với 5 khe cắm Bộ nguồn 350W Bộ điều khiển: - 01 máy chủ ứng dụng truyền thông hợp nhất hỗ trợ 200 cổng Giấy phép tài nguyên: - Giấy phép 04 kênh trung kế VoIP/SIP - Giấy phép cho 30 kết nối thiết bị mở rộng LIP/MEX - 05-Giấy phép người dùng UCS-ADVANCED tiêu chuẩn (Nền tảng đa hệ điều hành w/ Đăng nhập một thiết bị) - 04-Giấy phép và tài nguyên kênh kết nối UVM AA cơ bản với dung lượng lưu trữ tin nhắn trong 1 giờ hỗ trợ cả chức năng thông báo/tích hợp Thư thoại đến email và chức năng ghi âm hai chiều - 06-LDP cổng kết nối số mở rộng - 06-Cổng kết nối mở rộng Analog SLT - 01 năm bảo hành phần mềm. Giấy phép 320 cổng và 8 trung kế. | bộ | 1 | 394448742 | 394448742 |  | 0 | 394448742
2 | Điện thoại IP | cái | 307 | 1290000 | 396030000 |  | 0 | 1290000
II | Hệ thống camera | 0 | 0 | 0 | 1463148731 |  | 0 | 0
1 | Camera thân dài có ống kính thay đổi, IP66 (2M H.265 NW IR Bullet Camera: • Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 3.2 ~ 10mm (3.1x) varifocal lens • Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90˚/270˚), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 30m • IP66, IK10, PoE/12VDC) | cái | 58 | 5119793 | 296947994 |  | 0 | 5119793
2 | Camera Dome có ống kính cố đinh, gắn trần (2M H.265 NW IR Dome Camera: • Maximum 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 2.8mm fixed lens • Maximum 30fps@2MP all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90°/270°), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 20m, PoE • No-audio model) | cái | 171 | 1958793 | 334953603 |  | 0 | 1958793
3 | NVR 64 chanels (64CH 32MP NVR: • Up to 64CH, 32MP Resolution • Max. 400Mbps network camera recording • HDMI out • User friendly UI / UX • AI search support when working with Wisenet AI camera • Dynamic Event support - New event function of cameras is available without software update • Bookmark management (Up to 100 set) • H.265, H.264, MJPEG compression support • SATA 16ea (Up to 160TB) • RAID 5/6 support) | cái | 4 | 14583030 | 58332120 |  | 0 | 14583030
4 | Bộ giải mã tín hiệu video 64 kênh (Bộ giải mã video & âm thanh: tối đa 64 kênh với đầu ra HDMI kép. - Hỗ trợ chế độ sao chép (clone) và mở rộng (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD) - Tối đa 64 kênh (chế độ nhân bản HDMI 1), 36 (HDMI 1) / 25 (HDMI 2) chế độ mở rộng. - Hiệu suất giải mã tối đa 8MP@60fps, 2MP@360fps - Hỗ trợ ONVIF, SUNAPI, RTSP - Hỗ trợ H.265, H.264, MJPEG - Lên đến 20 bố cục và trình tự - Chuyển đổi góc nhìn Fisheye (Dewarping), điều khiển PTZ, kiểm tra nhiệt độ camera nhiệt, lưu ảnh chụp nhanh vào ổ USB - Quản lý sử dụng chuột USB hoặc giao diện web - Chế độ nguồn dự phòng: PoE và 12VDC.) | cái | 4 | 44173031 | 176692124 |  | 0 | 44173031
5 | Hard Disk Drive 8TB (WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM, dòng business) | cái | 24 | 5700030 | 136800720 |  | 0 | 5700030
6 | Cáp HDMI 5m (HDMI 2.0 4K loại cáp dẹp) | sợi | 4 | 174875 | 699500 |  | 0 | 174875
7 | Màn hình chuyên dụng cho CCTV 50" (Tấm nền: - Kích thước 50", Độ phân giải 3840x2160(16:9), Pixel 0.285 x 0.285, Độ sáng 500 nit, Tương phản: 4000:1 (* IPS - 1200:1), Gam màu 92% (DCI-P3, CIE 1976), Hoạt động 24/7, Chống lóa (Non-Glare) Âm thanh: 10W 2 kênh. Kết nối - ngõ vào: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3); HDCP2.2; USB 2.0 x 2. - ngõ ra: Stereo mini Jack Điều khiển: RS232C(in/out), RJ45; BT/Wifi Nguồn cấp: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Môi trường hoạt động: 0 ℃ ~ 40 ℃; 10.0 % ~ 80.0 % RH Tính năng: - UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 - Hiển thị: hướng hình ảnh ngang và dọc. Các chứng chỉ: - Safety 60950-1 / 62368-1 - EMC Class B) | cái | 4 | 33353013 | 133412052 |  | 0 | 33353013
8 | Khung treo màn hình 50" | cái | 4 | 2563793 | 10255172 |  | 0 | 2563793
9 | Máy tính quản lý CCTV (Intel® Core i5-12500 (6Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W) "Keep HDD M.2 512GB PCIe, 2x8GB 3200MHz DDR4" Intel UHD Graphics 770 No 8 External USB: 4 USB 2.0 , 4 USB 3.2 , 1 RJ-45; 01 HDMI 1.4 Port, 01 Display Port 1.4; 1 VGA ; 1 UAJ (Universial Audio Jack); 1 Line-out Win11 license) | bộ | 1 | 22648013 | 22648013 |  | 0 | 22648013
10 | Màn hình 19.5 Inches (Màn hình máy tính 27" FHD, VGA, HDMI, LED) | cái | 1 | 4157013 | 4157013 |  | 0 | 4157013
| Hệ thống nguồn dự phòng cho camera | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Bộ lưu điện 6kVA/6kW dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất: 6kVA/6kW - Điện áp: 100~280Vac (1 phase, L-N + G) - Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Điện áp: 200/208/220/230/240Vac (Single phase) - Khả năng chịu quá tải: ≤ 105%: continuous; 106~125%: 5min;126~150%: 1min.; > 150%: 500ms - Hiệu suất: AC-AC : lên đến 95.5%,ECO Mode: lên đến 99% - Hiển thị: LCD, đa ngôn ngữ - Dòng sạc 8A - 2 mô đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 1 | 38975030 | 38975030 |  | 0 | 38975030
12 | Bộ lưu điện 2kVA, 230V, dòng sạc 2A, dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất 2kVA/1.8kW - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac - Dãy điện áp: 175~280Vac (full load); 120~175Vac (70~100% load) Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Hệ số công suất: 0.9 - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac Khả năng chịu quá tải: < 105%: Continuous; 105~125%: 1 minute; 125~150%: 15 seconds Hiệu suất AC-AC : 94%, ECO Mode: 97% Thời gian lưu điện ở 75% tải với acquy trong 7 minutes Hiển thị: LCD và LED Môi trường hoạt động 0~50°C*** (40~50°C with 80% de-rating.) - 1 mo đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 13 | 19175030 | 249275390 |  | 0 | 19175030
III | Hệ thống tủ biến áp cách ly chuyên dụng y tế |  |  | 0 | 5684342819 |  | 0 | 0
1 | Tủ điện biến áp cách ly chuyên dụng y tế - Tủ điện cấp nguồn trung tính cách ly an toàn cho bênh nhân, nhân viên y tế và phòng cháy nổ. - Công suất ra 10kVA 1P 220VAC - Giám sát điện trở cách điện và cảnh bảo xuất tuyến chạm đất. - Tiêu chuẩn IEC 60364-7-710 / TCVN 7447-7-710 | tủ | 11 | 330078857 | 3630867427 |  | 0 | 330078857
2 | Bảng giám sát tập trung | bộ | 11 | 27615357 | 303768927 |  | 0 | 27615357
3 | Cáp truyền thông RS485 nối giữa các thiết bị giám sát - AWG18 | m | 265 | 42795 | 11340675 |  | 0 | 42795
4 | UPS ONLINE 100 KVA / 90 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 2 | 531717830 | 1063435660 |  | 0 | 531717830
5 | UPS ONLINE 160 KVA / 144 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 1 | 674930130 | 674930130 |  | 0 | 674930130
IV | Nội thất phòng mổ |  |  | 0 | 918500000 |  | 0 | 0
1 | ĐỒNG HỒ ĐẾM THỜI GIAN MỔ CHUYÊN DỤNG TRONG KHU PHẪU THUẬT | Bộ | 2 | 44000000 | 88000000 | 80000000 | 0 | 44000000
| Hãng sản xuất : MES-Engineering |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Model: MES-CLK-OT-1-F |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Cấu hình: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Đồng hồ: 1 cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Bộ điều khiển: 1 cái |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Thông số kỹ thuật: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Đồng hồ cho phép hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian thưc, thời gian phẫu thuật, thời gian gây mê. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Bộ điều khiển dùng để cài đặt thời gian cho đồng hồ, bao gồm cài đặt thời gian thực, thời gian phẫu thuật và thời gian mê |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Kích thước (WxHxD)mm: 800x350x70. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nguồn cấp: AC 220V/ 50Hz |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Công suất: 50W |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Đèn led để hiển thị: led 7 thanh màu đỏ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Kích thước đèn LED hiền thị: 4x6cm (Loại lớn) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ Y TẾ PHÒNG MỔ | Cái | 4 | 79200000 | 316800000 | 288000000 | 0 | 79200000
| -Vật liệu: inox 304 chuyên dụng dày 1.2mm. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Kích thước: DxRxC: 1000x350x1920mm. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Các tầng có thể điều chỉnh độ cao, thấp giúp dễ dàng bố trí thiết bị |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Tủ có hộc kéo có thể làm mặt bàn thao tác. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Có thể bố trí âm tường. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Tủ được gia công vững chắc, thẩm mỹ cao. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | BỘ CẢNH BÁO TẬP TRUNG TỦ IPS PHÒNG MỔ | Bộ | 1 | 49500000 | 49500000 | 45000000 | 0 | 49500000
| Công nghệ : BENDER-CHLB Đức. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Bộ cảnh báo tập trung tủ IPS khu phòng mổ: Giám sát các tủ IPS phòng mổ ,bộ cảnh báo từ xa MK2430-12, đóng vai trò làm trạm chủ giám sát toàn bộ thông số của hệ thống tủ IPS, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Màn hình LCD thể hiện các thông báo dạng chữ. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động . Một thiết bị MK2430 cho phép giám sát 8 tủ IPS. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | BỘ CẢNH BÁO TỪ XA ĐẶT TRONG TỪNG PHÒNG MỔ | Bộ | 2 | 36300000 | 72600000 | 66000000 | 0 | 36300000
| Công nghệ : BENDER-CHLB Đức |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Chức năng:Giám sát tủ IPS phòng mổ ,bộ cảnh báo từ xa MK2007, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động . |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | ĐÈN ĐỌC FILM X - QUANG DILOS 300 | Bộ | 2 | 41800000 | 83600000 | 76000000 | 0 | 41800000
| Hãng sản xuất:DILOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Model : Dilos 300 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -KT :Khung (mm) (WxDxH) : 1,109 x 512 x 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Đèn (mm) (WxD) : 1,068 x 422 (42” x 17”) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Nguồn: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Dòng điện (tối đa) 2,1A |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Công suất tiêu thụ (tối đa): 120W |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuât: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Nguồn sáng : EEFL Lamp |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Độ sáng : 7,000~12,000 Lux (Liên tục hoạt động) / m2, 2,300 ~ 4,000 cd / m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Tính đồng nhất : 90% min |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Tuổi thọ : > 20,000 giờ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ ĐA NĂNG | Bộ | 2 | 49500000 | 99000000 | 90000000 | 0 | 49500000
| Có khả năng tích hợp: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Điều khiển, giám sát hệ thống điện cách ly. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Điều khiển bật tắt đèn chiếu sáng, cửa… |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Tích hợp đồng hồ thời gian, đồng hồ mổ, bộ điều khiển. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Tích hợp Bộ MK2007 -BENDER giám sát tủ BACL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Lỗ chờ gắn thiết bị điều khiển của hệ thống ĐHKK, gọi y tá ….(do bên mua cung cấp) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| (Thiết bị các bên liên quan cung cấp) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước: H750xW550xD150 mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Vật liệu: Mặt ngoài inox 304 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Passbox chuyển đồ tự làm sạch (Dynamic Pass Box) | Cái | 2 | 55000000 | 110000000 | 100000000 | 0 | 55000000
| - Kích thước ngoài : (RxSxC) : 740x660x1100mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước trong : (RxSxC) : 600x600x600mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Vật liệu : Inox 304 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Đồng hồ chênh áp : 0 -500 Pa |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Công suất quạt : 200W |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Cửa Pass Box: Có gioăng làm kín khí cùng kính cường lực ngăn chặn nguồn khí bên trong Pass Box rò rỉ ra ngoài phòng sạch. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Thân trong Pass box: Được làm bằng thép không gỉ, có độ bền cao và đặc biệt không gây ra bụi trong quá trình hoạt động. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khóa Pass box: khóa liên động được thiết kế sử dụng bằng điện hoặc cơ khí, đảm bảo 2 cửa không mở cùng một lúc. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Bản lề: Có cấu trúc chịu được tải trọng cao. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Chân đỡ: Chiều cao tùy chỉnh. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Thiết kế vòng cung tích hợp của khu làm việc,không góc chết,dễ làm sạch |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Thiết kế áp suất âm 2 lớp, không có nguy cơ rò rỉ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Màng lọc Hepa dày 120mm : Lọc sạch 99,99 % không khí tạo ra dòng khí giúp làm sạch đồ vật. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Lưu lượng : 800-1000m3/h |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Có đèn UV diệt khuẩn. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Vật tư điện và vật tư phụ lắp đặt hệ thống | Lô | 1 | 99000000 | 99000000 | 90000000 | 0 | 99000000
V | Hệ thống khí y tế |  |  | 0 | 3997323000 |  | 0 | 0
1 | TRẠM PHÂN PHỐI OXY TỰ ĐỘNG 20 BÌNH (2X10) | 1 | HT | 376200000 | 376200000 | Phoenix / Anh | 0 | 376200000
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bộ điều phối cung cấp nguồn khí liên tục từ hai nhánh bình vào hệ thống bằng cách chuyển đổi tự động nhánh hoạt động sang nhánh dự phòng khi nhánh hoạt động hết khí |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đồng hồ hiển thị áp lực đầu vào-đầu ra, các van an toàn, có chỉ báo bằng đèn tình trạng hoạt động và báo động |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái các khí có thể nâng cấp thêm các đầu tín hiệu tới hệ thống báo động trung tâm và BMS theo yêu cầu |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Sử dụng điện 220-240V/50Hz/1 pha |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái gồm 2 phần: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| '- Bảng chỉ báo Trạng thái bộ điều phối gồm các đèn LED báo: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Hoạt động" (RUNNING) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Hết khí" (EMPTY) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất cao" (HIGH PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Bảng chỉ báo báo động gồm các đèn LED báo: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Máy chạy" (POWER ON) để báo bộ điều phối được cấp điện chạy |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Bình thường" (NORMAL) để báo bộ điều phối chạy bình thường |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí" (CHANGE CYLINDERS) để báo khi chuyển nhánh bình hoạt động sang nhánh dự phòng |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí lập tức" (CHANGE CYLINDERS IMMEDIATELY) để báo khi nhánh dự phòng cũng hết khí |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Lỗi áp suất" (PRESSURE FAULT) để báo khi áp suất tại đường ống cấp vào hệ thống quá cao hoặc quá thấp |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Lỗi hệ thống" (SYSTEM FAULT) để báo khi xảy ra lỗi cáp nguồn |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Đáp ứng yêu cầu của HTM02-01/HTM 2022, ISO 7396-1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Cấu hình bao gồm: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1 | Bộ điều phối tự động cho khí O2 | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | Bộ thanh góp kết nối bình O2 (cho dàn 20 bình) | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | Giá đỡ cố định dàn thanh góp và chai O2 (cho dàn 20 bình) | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Dây nối cao áp bình O2 | 20 | dây | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Đầu ra nối hệ thống | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 | Đường kết nối O2 dự phòng | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
1.7 | Chai Oxy 40 lít (mua trong nước) | 20 | chai | 0 |  | VN | 0 | 0
1.8 | Phụ kiện lắp đặt trung tâm Oxy | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
2 | TRẠM PHÂN PHỐI CO2 TỰ ĐỘNG 04 BÌNH (2X2) | 1 | HT | 198000000 | 198000000 | Phoenix / Anh | 0 | 198000000
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bộ điều phối cung cấp nguồn khí liên tục từ hai nhánh bình vào hệ thống bằng cách chuyển đổi tự động nhánh hoạt động sang nhánh dự phòng khi nhánh hoạt động hết khí |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đồng hồ hiển thị áp lực đầu vào-đầu ra, các van an toàn, có chỉ báo bằng đèn tình trạng hoạt động và báo động |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái các khí có thể nâng cấp thêm các đầu tín hiệu tới hệ thống báo động trung tâm và BMS theo yêu cầu |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Sử dụng điện 220-240V/50Hz/1 pha |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái gồm 2 phần: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| '- Bảng chỉ báo Trạng thái bộ điều phối gồm các đèn LED báo: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Hoạt động" (RUNNING) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Hết khí" (EMPTY) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất cao" (HIGH PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Bảng chỉ báo báo động gồm các đèn LED báo: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Máy chạy" (POWER ON) để báo bộ điều phối được cấp điện chạy |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Trạng thái "Bình thường" (NORMAL) để báo bộ điều phối chạy bình thường |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí" (CHANGE CYLINDERS) để báo khi chuyển nhánh bình hoạt động sang nhánh dự phòng |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí lập tức" (CHANGE CYLINDERS IMMEDIATELY) để báo khi nhánh dự phòng cũng hết khí |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Lỗi áp suất" (PRESSURE FAULT) để báo khi áp suất tại đường ống cấp vào hệ thống quá cao hoặc quá thấp |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| + Cảnh báo "Lỗi hệ thống" (SYSTEM FAULT) để báo khi xảy ra lỗi cáp nguồn |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Đáp ứng yêu cầu của HTM02-01/HTM 2022, ISO 7396-1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Cấu hình bao gồm: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | Bộ điều phối tự động cho khí CO2 | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | Bộ thanh góp kết nối bình CO2 (cho dàn 4 bình) tích hợp van một chiều | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | Giá đỡ cố định dàn thanh góp và chai CO2 (cho dàn 4 bình) | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 | Dây nối cao áp bình CO2 | 4 | dây | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | Đầu ra nối hệ thống | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | Chai CO2 40 lít (mua trong nước) | 4 | chai | 0 |  | VN | 0 | 0
2.7 | Phụ kiện lắp đặt trung tâm CO2 | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
3 | HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM TẬP CHUNG KẾT HỢP 4BAR VÀ 7BAR | 1 | HT | 1881000000 | 1881000000 | Phoenix / Anh | 0 | 1881000000
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Đáp ứng yêu cẩu của HTM2022 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Hệ thống gồm 03 máy nén khí |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Máy nén khí kiểu trục vít hoạt động êm và không rung |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Cấu trúc dạng modun cho phép nâng cấp hệ thống thêm để đáp ứng các nhu cầu cao hơn trong tương lai |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 | Máy nén khí | 3 | máy | 0 |  |  | 0 | 0
| Lưu lượng hệ thống: 1404 lít/phút tại áp suất 7 bar |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Công suất motor: 5,5 Kw |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Độ ồn: 60 Db |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Điện áp: 400V-50Hz |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Thiết kế nhỏ gọn, có hộp tiêu âm giảm tối đa độ ồn, có đế chống rung |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Dễ dàng bảo trì nhờ cửa truy nhập độc lập |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.2 | Bộ sấy khô khí nén/lọc khí nén dạng đôi | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
| Bộ lọc khí nhiều cấp tạo khí nén đạt tiêu chuẩn khí y tế theo HTM2022: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Lọc kết tụ lọc bỏ các hạt cực nhỏ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Lọc than hoạt tính loại bỏ hơi dầu |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Lọc khử trùng y tế loại bỏ vi khuẩn |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Các bộ lọc có đồng hồ áp lực hiển thị hiệu suất và báo thay thế các bộ lọc |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Cột sấy khí dạng tháp đôi: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Có chứa các hoạt chất sấy khô khí để loại bỏ nước khỏi khí nén |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Duy trì nhiệt độ điểm sương dưới -46°C |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bộ lọc khí và cột sấy khí có thể cô lập riêng lẻ để bảo trì |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.3 | Bộ điều khiển chạy luân phiên | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
| Theo dõi và đảm bảo việc cung cấp khí nén liên tục |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có màn hiển thị kỹ thuật số |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Hiển thị trạng thái hệ thống và báo động |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có chế độ luân phiên máy nén tự động hoặc bằng tay |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tín hiệu trạng thái hệ thống có thể kết xuất ra thiết bị báo động hoặc BMS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tự động khởi động lại hệ thống sau sự cố mất điện |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.4 | Bình tích áp trung gian 1.000 lít | 2 | bình | 0 |  |  | 0 | 0
4 | HỆ THỐNG MÁY HÚT KHÍ TRUNG TÂM | 1 | HT | 1237500000 | 1237500000 | Phoenix / Anh | 0 | 1237500000
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Hệ thống gồm 03 bơm hút |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bơm hút kiểu cánh gạt quay giúp hoạt động êm và không rung |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Cấu trúc dạng modun cho phép nâng cấp hệ thống thêm để đáp ứng các nhu cầu cao hơn trong tương lai |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | Bơm hút | 3 | máy | 0 |  |  | 0 | 0
| Lưu lượng hệ thống: 1250 lít/phút (với 2 máy chạy) tại -475mmHg |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Công suất motor: 2,2 kW |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Độ ồn: 65 dB |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Điện áp: 400V-50Hz |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đế chống rung |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Thiết kế compact với hệ thống tuần hoàn dầu bên trong chống rò rỉ dầu |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Làm mát bằng không khí, có bộ khử hơi dầu |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.2 | Bộ lọc khuẩn kép | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
| Hiệu suất lọc 99.995% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có các đồng hồ đo chênh áp để hiển thị hiệu năng bộ lọc |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Thiết kế song song để cô lập riêng lẻ khi bảo trì |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Suy áp qua lọc trong giới hạn cho phép theo HTM 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có bình chứa nước ngưng tụ và các van cô lập |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.3 | Bộ điều khiển luân phiên | 1 | bộ | 0 |  |  | 0 | 0
| Theo dõi và đảm bảo việc cung cấp khí hút liên tục |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có màn hiển thị kỹ thuật số |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Hiển thị trạng thái hệ thống và báo động |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có chế độ luân phiên máy nén tự động hoặc bằng tay |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tín hiệu khẩn cấp có thể kết xuất ra thiết bị báo động hoặc BMS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Tự động khởi động lại hệ thống sau sự cố mất điện |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.4 | Bình tích chân không 1.600 lít | 2 | Bình | 0 |  |  | 0 | 0
5 | THIẾT BỊ NGOẠI VI |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.1 | BỘ ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG OXY KÈM BÌNH LÀM ẨM | 20 | bộ | 3613500 | 72270000 | Rs + MAK/ 500/ Flow-meter/ Ý | 0 | 3613500
| Yêu cầu Kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Dải lưu lượng: 0 - ≥ 15 lít/phút |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Độ sai số: ≤ 10% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bình làm ẩm ≥ 350ml có thể hấp tiệt trùng ở 121°C |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đầu cắm nhanh tương thích với ổ khí kèm theo |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.2 | BỘ HÚT DỊCH GẮN TƯỜNG | 20 | bộ | 8217000 | 164340000 | EASYVAC 1000 + MAK/2000/ Flow-meter/ Ý | 0 | 8217000
| Yêu cầu Kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Dải đo: 0-950 mmbar |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có ba chế độ hút Điều chỉnh/Tắt/Tối đa (REG/OFF/FULL) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bình chứa dịch dung tích ≥ 2000ml bằng nhựa |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đầu cắm nhanh tương thích với ổ khí kèm theo |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.3 | BỘ HÚT DỊCH DI ĐỘNG CHO PHÒNG MỔ | 2 | bộ | 24750000 | 49500000 | EASYVAC 1000 + MAK/2000/ Flow-meter/ Ý | 0 | 24750000
| Yêu cầu Kỹ thuật: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Gồm một bộ hút dịch, 2 bình chứa dịch và 1 xe đẩy |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Dải điều chỉnh: 0 - ≥ 950 mmbar |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có ba chế độ hút Điều chỉnh/Tắt/Tối đa (REG/OFF/FULL) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có 2 bình chứa dịch, mỗi bình dung tích ≥ 2000ml |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Có đầu cắm nhanh tương thích với ổ khí kèm theo |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.4 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ OXY | 5 | bộ | 1089000 | 5445000 | Flow-meter/ Ý | 0 | 1089000
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.5 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ MA4 | 5 | bộ | 1089000 | 5445000 | Flow-meter/ Ý | 0 | 1089000
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.6 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ VAC | 5 | bộ | 1089000 | 5445000 | Flow-meter/ Ý | 0 | 1089000
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.7 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ SA7 | 2 | bộ | 1089000 | 2178000 | Flow-meter/ Ý | 0 | 1089000
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
VI | Hệ thống ĐHKK |  |  | 0 | 9868790134 |  | 0 | 0
| I.1. Hệ ống dẫn gas, nước xả |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Cung cấp Ty treo M10 treo dàn lạnh Cassette, Âm trần | m | 294 | 38279 | 11254026 |  |  | 38279
2 | Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh trung tâm | hệ | 9 | 5901360 | 53112240 |  |  | 5901360
3 | Cung cấp Kệ đặt dàn nóng hệ AHU | bộ | 1 | 3189924 | 3189924 |  |  | 3189924
4 | Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh cục bộ | bộ | 1 | 318992 | 318992 |  |  | 318992
5 | Cung cấp và nạp thêm Gas R410A | kg | 250 | 225835 | 56458750 |  |  | 225835
0 | II.1. Máy hệ trung tâm gas VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | II.1.1. Dàn nóng hệ VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất 90kW (32HP) | bộ | 1 | 386034799 | 386034799 |  |  | 386034799
7 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 123kW (44HP) | bộ | 1 | 432074290 | 432074290 |  |  | 432074290
8 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 130kW (46HP) | bộ | 1 | 451659570 | 451659570 |  |  | 451659570
9 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 140kW (50HP) | bộ | 1 | 458344050 | 458344050 |  |  | 458344050
10 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 150kW (54HP) | bộ | 1 | 513428530 | 513428530 |  |  | 513428530
11 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 162kW (58HP) | bộ | 2 | 518785970 | 1037571940 |  |  | 518785970
12 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 168kW (60HP) | bộ | 2 | 523439539 | 1046879078 |  |  | 523439539
0 | II.1.2. Dàn lạnh hệ VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 5,6kW, kèm bơm nước xả | bộ | 1 | 32966128 | 32966128 |  |  | 32966128
14 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 7,1kW, kèm bơm nước xả | bộ | 9 | 34557127 | 311014143 |  |  | 34557127
15 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 9kW, kèm bơm nước xả | bộ | 8 | 39825896 | 318607168 |  |  | 39825896
16 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 11,2kW, kèm bơm nước xả | bộ | 28 | 42023127 | 1176647556 |  |  | 42023127
17 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 14kW, kèm bơm nước xả | bộ | 3 | 46675127 | 140025381 |  |  | 46675127
18 | Cung cấp và lắp đặt Mặt nạ máy lạnh cassette | bộ | 49 | 4601000 | 225449000 |  |  | 4601000
19 | Cung cấp và lắp đặt Bộ điều khiển có dây | bộ | 42 | 2432056 | 102146352 |  |  | 2432056
20 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.2kW | bộ | 25 | 11042848 | 276071200 |  |  | 11042848
21 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.8kW | bộ | 40 | 11184448 | 447377920 |  |  | 11184448
22 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 3.6kW | bộ | 43 | 11467648 | 493108864 |  |  | 11467648
23 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 4.5kW | bộ | 45 | 11892447 | 535160115 |  |  | 11892447
24 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 5.6kW | bộ | 11 | 13026429 | 143290719 |  |  | 13026429
25 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 7.1kW | bộ | 7 | 13805229 | 96636603 |  |  | 13805229
0 | II.1.3. Bộ điều khiển, chia gas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
26 | Cung cấp và lắp đặt Remote điều khiển có dây | bộ | 171 | 1053884 | 180214164 |  |  | 1053884
0 | II.2. Hệ thống điều hòa máy cục bộ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 | Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh giấu trần nối ống gió công suất 14kW | bộ | 1 | 59008683 | 59008683 |  |  | 59008683
0 | II.3. Hệ thống thiết bị AHU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 | Cung cấp và lắp đặt Thiết bị AHU Công suất lạnh >=39,2kW; Bao gồm: Dàn nóng AHU, Bộ xử lý không khí AHU, remode dây, Gas R410A | bộ | 1 | 880739949 | 880739949 |  |  | 880739949
VII | Thang máy |  |  | 0 | 660000000 |  | 0 | 0
| I.1. Hệ ống dẫn gas, nước xả |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Thang máy tải hàng P8-P9: - Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 100 kg - Tốc độ: 45 m/phút (0,75 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 02/02 - Tiêu chuẩn: ..... - Cabin (RxSxC): 750x750x900 - Cửa: Cửa 750x900 – 2 cánh mở lên xuống Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | thang | 2 | 330000000 | 660000000 |  |  | 330000000
VIII | Hệ thống trang thiết bị phòng mổ |  |  |  | 9617200000
1 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED | 1 | bộ | 880000000 | 880000000
| Cấu hình gồm: - 02 Đầu đèn Sim.LED 5000MC (160.000 lux) kèm tay đỡ - 02 Nguồn cung cấp - 01 Trục treo trung tâm 2 nhánh - 01 Bộ phụ kiện treo trần. |  |  |  | 0
2 | Đèn mổ treo trần có camera (3 nhánh) | 1 | bộ | 1650000000 | 1650000000
| Cấu hình gồm: - 02 Đầu đèn Sim.LED 5000MC (160.000 lux) kèm tay đỡ - 02 Nguồn cung cấp - 01 Trục treo trung tâm 3 nhánh - 01 Camera 4K wireless - 01 Màn hình 27 inch 4K kèm tay đỡ và khung giữ - 01 Dây cáp - 01 Bộ phụ kiện treo trần |  |  |  | 0
3 | Bàn mổ điện cho phẫu thuật tổng quát | 1 | bộ | 483000000 | 483000000
| Cấu hình gồm: - 01 Bàn mổ đa năng - 01 Khung mắc màn gây mê - 01 Thanh treo bình truyền dịch - 02 Đỡ cánh tay - 01 Đai thun ràng thân - 02 Đỡ chân sản phụ khoa |  |  |  | 0
4 | Dao mổ điện hàn mạch | 1 | bộ | 950000000 | 950000000
| Cấu hình gồm: - 01 Máy chính - 05 Tay dao cắt đốt sử dụng nhiều lần - 05 Đầu dao hình kiếm - 05 Đầu dao hình cầu - 01 kẹp lưỡng cực - 01 Dây nối lưỡng cực - 01 Dây nối trung tính - 50 Tấm điện cực dán trung tính - 01 Bàn đạp điều khiển cắt/đốt - 01 Bàn đạp hàn mạch - 01 Kẹp hàn mạch mổ hở - 01 Kẹp hàn mạch nội soi - 05 Kẹp hàn cắt mổ hở - 01 Xe đẩy máy cắt đốt |  |  |  | 0
5 | Dao mổ điện cao tần (300W) | 1 | bộ | 345000000 | 345000000
| Cấu hình gồm: - 01 Máy chính - 01 Dây nối điện cực trung tính - 50 Điện cực trung tính dán - 10 Bàn đạp điều khiển 1 nút bấm - 01 Bàn đạp điều khiển 2 nút bấm - 01 Tay dao đơn cực - 01 Điện cực hình đầu dao - 01 Forcep lưỡng cực - 01 Dây nối dụng cụ đơn cực nội soi - 01 Xe đẩy máy cắt đốt (mua tại Việt Nam) |  |  |  | 0
6 | Hệ thống cánh tay treo trần cung cấp khí và điện cho thiết bị | 1 | bộ | 520000000 | 520000000
| Cấu hình gồm: - 01 Trục chức năng chính dạng ngang - 01 Hệ thống trụ treo trần - 01 Cánh tay treo 2 khớp chiều dài 800 + 800 mm - Tải trọng: 150kg - Có hệ thống phanh - Trục chức năng có: + 12 ổ cắm điện (nối đất) + 2 x VAC + 2 x CO2 + 1 x kệ để thiết bị 550 x 450 mm + 1 x ngăn kéo 550 x 450 + 1 x thanh treo bình truyền dịch + 1 x tay đỡ màn hình |  |  |  | 0
7 | Máy hút dịch di động | 1 | bộ | 155000000 | 155000000
| Cấu hình gồm: - 01 Máy chính - 01 Bộ bình hút đôi 3L - 01 Xe đẩy máy hút dịch |  |  |  | 0
8 | Máy khoan cưa xương đa năng dùng pin | 1 | bộ | 751200000 | 751200000
| Cấu hình gồm: - 01 Tay cầm - 01 Ngàm khoan - 10 Mũi khoan - 01 Ngàm cưa ngang - 10 Lưỡi cưa ngang - 01 Ngàm bắn đinh xuyên kim - 02 Pin Li-Ion - 02 Vỏ bọc pin - 01 Bộ sạc đơn - 01 Khay và hộp lưới hấp tiệt trùng |  |  |  | 0
9 | Hệ thống PTNS Tổng Quát (Full HD) | 1 | bộ | 3600000000 | 3600000000
| Cấu hình gồm: I. THIẾT BỊ - 01 Máy xử lý ảnh nội soi + Camera kỹ thuật số HD 3MOS có cổng giao tiếp USB - 01 Nguồn sáng LED dùng trong nội soi - 01 Máy bơm tràn khí CO2 30L/phút - 01 Máy cắt đốt (Erbe Elektromedizin GmbH – Đức) |  |  |  | 0
| II. PHỤ KIỆN ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MÁY - 01 Bộ bình CO2 loại trung kèm đồng hồ và bộ lọc (Việt Nam) - Tặng kèm - 01 Màn hình y tế FSN 24'' (Foreseeson Korea - Hàn Quốc) - 01 Xe đẩy hệ thống nội soi (HANLIM MEDICAL EQUIPMENT Co., LTD.-Hàn Quốc) |  |  |  | 0
| III. BỘ DC PTNS Ổ BỤNG: - 01 Ống soi quang học AlphaScope 4HD, góc soi 30 độ, đk 10 mm, chiều dài làm việc 33 cm, kèm khay đựng ống soi (tặng kèm) - 01 Dây dẫn sáng đk 4.8 mm, chiều dài 3.0 m - 03 Vỏ trocar Alphaport thép trơn đường kính 5.5 mm, chiều dài làm việc 95 mm - 03 Nòng Trocar AlphaPort đầu kim tự tháp đường kính 5.5 mm, chiều dài làm việc 95 mm |  |  |  | 0
| - 02 Vỏ trocar Alphaport thép trơn đường kính 11 mm, chiều dài làm việc 100 mm - 02 Nòng Trocar AlphaPort đầu nhọn đường kính 11 mm, chiều dài làm việc 100 mm - 01 Vỏ trocar Alphaport thép trơn đường kính 12.5 mm, chiều dài làm việc 100 mm - 01 Nòng Trocar AlphaPort đầu nhọn đường kính 12.5 mm, chiều dài làm việc 100 mm - 30 Nắp đậy Trocar màu đỏ, cho trocar đk 5 --> 5.5mm |  |  |  | 0
| - 20 Nắp đậy Trocar màu xanh, cho trocar đk 10 --> 11 mm - 10 Nắp đậy trocar màu xanh, dùng cho trocar đk 12.5 -> 13 mm - 20 Van silicone tự đóng cho trocar đk 5.5 mm - 10 Van silicone tự đóng cho trocar đk 11/12.5 mm - 01 Van thu giảm trocar đk 11 mm --> đk 5.5 mm - 01 Van thu giảm trocar đk 12.5 mm --> đk 5.5 mm - 01 Kẹp gắp Babcock nội soi, đường kính 5 mm, chiều dài làm việc 330 mm, bao gồm 2 phần: Tay cầm AlphaQuick có khóa + Lưỡi kẹp gắp Babcock |  |  |  | 0
| - 02 Kẹp ruột Dorsey nội soi, đường kính 5 mm, chiều dài làm việc 330 mm, gồm 2 phần: Tay cầm AlphaQuick có khóa + Lưỡi kẹp ruột Dorsey - 01 Kẹp giữ mô Allis nội soi, đường kính 5 mm, dài 330 mm gồm 2 phần:Tay cầm AlphaQuick có khóa + Lưỡi kẹp giữ mô Allis nội soi - 01 Kẹp gắp và phẫu tích Cleeve Duck Bill nội soi, đường kính 5 mm, chiều dài làm việc 330 mm, gồm 2 phần: Tay cầm AlphaQuick có khóa + Lưỡi kẹp gắp và phẫu tích Cleeve Duck Bill - 01 Kẹp giữ mô Kelly nội soi, đường kính 5 mm, chiều dài làm việc 330 mm, gồm 2 phần: Tay cầm AlphaQuick có khóa + Lưỡi kẹp mô Kelly |  |  |  | 0
| - 01 Kéo Metzenbaum nội soi,đường kính 5 mm, chiều dài làm việc 330 mm, gồm 2 phần: Tay cầm AlphaQuick không khóa + Lưỡi kéo Metzenbaum - 01 Kéo cắt chỉ nội soi, đường kính 5 mm, chiều dài làm việc 330 mm, gồm 2 phần: Tay cầm AlphaQuick không khóa + Lưỡi kéo cắt chỉ nội soi - 01 Cây móc đốt nội soi đơn cực, đầu chữ L - 01 Dây nối đơn cực - 01 Tay cầm cho ống bơm tưới rửa + Ống bơm tưới rửa - 01 Kẹp mang kim gồm 2 phần: Tay cầm kẹp mang kim+ Lưỡi kẹp mang kim đầu TC, ngàm cong trái |  |  |  | 0
| - 01 Kẹp mang kim gồm 2 phần: Tay cầm kẹp mang kim+ Lưỡi kẹp mang kim đầu TC, ngàm cong phải - 01 Cây đẩy chỉ nội soi - 01 Cây vén tạng nội soi - 01 Kềm kẹp Clip nội soi - 01 Clip mạch máu cỡ trung bình - lớn (tặng kèm) - 10 Chổi rửa dụng cụ nội soi, đk 5 mm - 10 Chổi rửa dụng cụ nội soi, đk 7 mm - 10 Chổi rửa dụng cụ nội soi, đk 10 mm - 01 Bộ kẹp lưỡng cực nội soi Maryland không dính (Sutter - Đức) |  |  |  | 0
| - 01 Dây nối dụng cụ lưỡng cực (Sutter - Đức) - 01 Đáy thùng hấp dụng cụ (Aygun - Thổ Nhĩ Kỳ) - 01 Nắp thùng hấp dụng cụ 1/1 (Aygun - Thổ Nhĩ Kỳ) - 01 Khay lưới (Aygun - Thổ Nhĩ Kỳ) - 01 Khay đựng dụng cụ nội soi (Aygun - Thổ Nhĩ Kỳ) - 02 Khóa tự động (Aygun - Thổ Nhĩ Kỳ) |  |  |  | 0
10 | Bồn rửa tay phẫu thuật 02 vòi tự động | 1 | bộ | 283000000 | 283000000
Cấu hình gồm: - 01 Bồn rửa tay - 01 Đèn UV - 02 Vòi nước - 01 Bình đựng xà phòng - 01 Bình chứa nước nóng và dây dẫn
IX | Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm |  |  | 0 | 5212796600 |  | 0 | 0
1 | Trạm nhận, gửi và thông tự động ATX 110 Intermidiate | Trạm | 6 | 210637900 | 1263827400 |  | 0 | 210637900
| - Trạm có chức năng trạm nhận, gửi và là thông. Trạm có cửa gửi phía trên. - Trạm được có vỏ bằng kim loại sơn tĩnh điện với động cơ truyền động trực tiếp và cảm biến từ trường không tiếp xúc. Mỗi trạm được trang bị bảng điều khiển vi xử lý của riêng trạm với hiển thị giao tiếp với thiết bị điều khiển chính của hệ thống. Các trạm hoàn toàn tự động và bạn có thể đặt chỗ gửi mới ngay cả khi trạm đang bận nhận hộp chuyển hoặc hộp chuyển đang trên đường tới trạm khác. Lệnh gửi đã đặt trước sẽ tự động được gửi đi khi hệ thống rảnh. Các hộp chuyển được hãm bằng không khí mềm trong trạm trước khi chúng đến giỏ và người sử dụng có thể tiếp cận được. Bốn hộp chuyển có thể được lưu trữ trong giỏ nhận và hộp chuyển được giá treo ở bên cạnh trạm . Cả hai vị trí gửi và nhận trong trạm đều được đặt ở độ cao vừa phải. - Bảng điều khiển trạm được trang bị màn hình hiển thị chữ và số với các tin nhắn văn bản rõ ràng và tín hiệu LED cho hệ thống gửi và nhận. Tín hiệu còi báo hiệu để cảnh báo cho nhân viên rằng hộp chuyển gửi đã được nhận hoặc hộp chuyển đã được nhận trong trạm. Có thể kết nối thêm tối đa tám đèn tín hiệu đến với trạm để cảnh báo bên ngoài rằng hộp chuyển đã đến. - Bảng điều khiển trạm có thể cài đặt cấu hình với tối đa 9 địa chỉ quay số nhanh khác nhau và cũng là một địa chỉ ưa thích sẽ luôn là địa chỉ được thiết lập trước để đơn giản hóa hoạt động của trạm. - Trạm có thể cài đặt chế độ ưu tiên hoặc chế độ tốc độ thấp - Nguồn điện: 36V - Công suất: 2-3W. Khi khởi động tiêu thụ 30-50 W trong vài giây - Kích thước: 360x310X420mm - Trọng lượng: 18kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Trạm nhận, gửi và là trạm cuối tự động MXA Compact End 110 | Trạm | 3 | 183723100 | 551169300 |  | 0 | 183723100
| - Trạm có chức năng trạm nhận, gửi và trạm cuối. Trạm có cửa gửi phía trước. - Trạm được có vỏ bằng kim loại sơn tĩnh điện với động cơ truyền động trực tiếp và cảm biến từ trường không tiếp xúc. Mỗi trạm được trang bị bảng điều khiển vi xử lý của riêng trạm với hiển thị giao tiếp với thiết bị điều khiển chính của hệ thống. Các trạm hoàn toàn tự động và bạn có thể đặt chỗ gửi mới ngay cả khi trạm đang bận nhận hộp chuyển hoặc hộp chuyển đang trên đường tới trạm khác. Lệnh gửi đã đặt trước sẽ tự động được gửi đi khi hệ thống rảnh. Các hộp chuyển được hãm bằng không khí mềm trong trạm trước khi chúng đến giỏ và người sử dụng có thể tiếp cận được. Bốn hộp chuyển có thể được lưu trữ trong giỏ nhận và hộp chuyển được giá treo ở bên cạnh trạm . Cả hai vị trí gửi và nhận trong trạm đều được đặt ở độ cao vừa phải. - Bảng điều khiển trạm được trang bị màn hình hiển thị chữ và số với các tin nhắn văn bản rõ ràng và tín hiệu LED cho hệ thống gửi và nhận. Tín hiệu còi báo hiệu để cảnh báo cho nhân viên rằng hộp chuyển gửi đã được nhận hoặc hộp chuyển đã được nhận trong trạm. Có thể kết nối thêm tối đa tám đèn tín hiệu đến với trạm để cảnh báo bên ngoài rằng hộp chuyển đã đến. - Bảng điều khiển trạm có thể cài đặt cấu hình với tối đa 9 địa chỉ quay số nhanh khác nhau và cũng là một địa chỉ ưa thích sẽ luôn là địa chỉ được thiết lập trước để đơn giản hóa hoạt động của trạm. - Trạm có thể cài đặt chế độ ưu tiên hoặc chế độ tốc độ thấp - Nguồn điện: 36V - Công suất: 2-3W. Khi khởi động tiêu thụ 30-50 W trong vài giây - Kích thước: 360x360X210mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Bộ điều khiển chính cho mỗi line MVX-HC V.2B | Bộ | 1 | 169680500 | 169680500 |  | 0 | 169680500
| - Bộ điều khiển chính(MCU) có tính năng là bộ điều khiển vi xử lý độc lập với PC, dễ dàng sử dụng điều hướng hệ thống menu. Điêu này giúp hệ thống dễ dàng cài đặt cấu hình và vận hành. Bộ điều khiển chính kiểm soát và giám sát toàn bộ hệ thống(cho 1 line). Cảm biến ảnh chuyển động của hộp vận chuyển được lắp đặt tại các bộ điều hướng và các trạm. Tiến trình mỗi lần gửi được hiển thị trên màn hình MCU. Tất cả thông tin hệ thống bao gồm thông báo lỗi bằng văn bản rõ ràng với khả năng lựa chọn các ngôn ngữ như tiếng Anh / Nga và Thụy Điển. Chương trình thanh lọc để truy xuất các hộp chuyển bị thiếu được truy cập bằng nút bấm trên MCU. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khả năng kết nối hệ thống với phần mềm PC để ghi nhật ký / thống kê và cài đặt. Với vài bảng mạch và hệ thống dây điện đơn giản giúp dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng và bảo quản kho phụ kiện. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Sự cố mất điện: Khi mất điện, hệ thống sẽ làm những việc khác nhau để hoạt động trở lại tùy thuộc vào thời lượng sự cố mất điện. Nếu mất điện trong hơn một giờ, quá trình thanh lọc toàn bộ hệ thống sẽ được thực hiện để xóa tất cả các lệnh thực hiện vận chuyển. Nếu thời gian mất điện ít hơn một giờ, hệ thống sẽ xóa lần cuối cùng và tiếp tục gửi đi đúng tuyến khi xảy ra sự cố mất điện và sau đó tiếp tục xử lý các lệnh gửi các hộp vận chuyển từ hàng đợi gửi như bình thường. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| -Đầu ra báo động: Trong MCU, có thể kết nối dây tín hiệu với hệ thống cảnh báo bên ngoài, v.v. Hệ thống sẽ phát ra tín hiệu có thể xảy ra trong trường hợp lỗi hệ thống. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Trạm báo lỗi: Nếu một lỗi xảy ra và hộp vận chuyển được tìm thấy trong quá trình thanh lọc hệ thống, hộp vận chuyển này sẽ được chuyển sang trước trạm bị lỗi. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Cài đặt các trạm không hoạt động Có thể dễ dàng tắt các trạm từ MCU bằng cách đặt chúng ở chế độ hoạt động TẮT mà không ảnh hưởng việc sử dụng phần còn lại của hệ thống. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Cảnh báo không đến: Hệ thống sẽ báo động cho người dùng nếu hộp vận chuyển chưa đến trong thời gian cho phép. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Sự ưu tiên: Nền tảng hệ thống MVX cho phép hoàn toàn tự do và linh hoạt trong các cài đặt ưu tiên để đáp ứng mọi nhu cầu. Bạn có thể định cấu hình mức độ ưu tiên ở cấp độ 0-9 với các tùy chọn sau: + Ưu tiên địa chỉ - Tất cả các lần gửi bắt đầu đến một địa chỉ cụ thể sẽ nhận được ưu tiên đã đặt. (một trạm có thể có nhiều địa chỉ để phục vụ một số phòng ban). + Nhận ưu tiên - Tất cả các lần gửi đều bắt đầu đến trạm này bất kể địa chỉ nào sẽ nhận sự ưu tiên. + Gửi ưu tiên - Tất cả các lần gửi được gửi từ trạm sẽ nhận được mức ưu tiên đã đặt + Gửi khẩn cấp - Hệ thống menu có thể chọn gửi khẩn cấp từ mỗi trạm. Sau đó, quá trình gửi sẽ nhận được mức ưu tiên được thiết lập trước có thể định cấu hình riêng cho từng trạm. Tốc độ thấp và bình thường |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Service: Từ thiết bị điều khiển chính, mỗi trạm và bộ chuyển đổi có thể được truy cập và điều khiển từ xa bằng menu dịch vụ. Điều này cũng giúp bạn có thể kiểm tra trạng thái trên công tắc hành trình và cảm biến quang học |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Bộ nhớ gửi: Ngay cả khi không có phần mềm ghi nhật ký cho PC, hệ thống vẫn có bộ nhớ của 99 giao dịch mới nhất có thể được xem trong hệ thống menu. Thông tin, được cung cấp cho mỗi lần gửi, bao gồm thời gian, ngày tháng và xác nhận nếu quá trình gửi kết thúc thành công hay không. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Quyền truy cập: Các cài đặt trong thiết bị điều khiển chính và các trạm được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn việc thay đổi trái phép các thông số hệ thống. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Nguồn cấp: 36V DC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Công suất tiêu thụ lớn nhất: 53W |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Bộ kết nối bộ điều khiển line với máy tính | Bộ | 1 | 105319500 | 105319500 |  | 0 | 105319500
| - Là thiết bị giao tiếp giám giữa bộ điều khiển chính với PC. Mỗi line cần 1 bộ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Nguồn cấp: 36V DC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Công suất tiêu thụ lớn nhất: 53W |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Bộ phần mềm giám sát trên máy tính cho mỗi line | Bộ | 1 | 195426000 | 195426000 |  | 0 | 195426000
| - Hệ thống trung tâm MVX PC mới là phần mềm để giám sát một hoặc một số hệ thống PTS. Phần mềm không chỉ cung cấp số liệu thống kê mở rộng về việc sử dụng PTS mà còn cho phép quan sát MCU PTS và kiểm soát các chức năng lập trình của nó trong thời gian thực, cả cục bộ và từ xa qua Internet. - Nếu được sử dụng trong một hệ thống vùng duy nhất, MVX Medic MCU là thiết bị độc lập và không cần bất kỳ thiết bị bổ sung nào để được lập trình hoặc hoạt động. - Nếu được sử dụng trong hệ thống PTS đa vùng, mỗi line cần MCU riêng để giao tiếp với phần mềm giám sát được trang bị mô-đun đa line, hoạt động như một máy chủ tổng thể cho kết nối liên mạng. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Các chức năng của bộ phần mềm giám sát |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Giám sát nhật ký thông báo |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Giám sat hiển thị màn hình MCU |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Danh sách hàng đợi / danh sách gửi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Lịch sử: Gửi và nhận, lỗi, cảnh báo, thời gian gửi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Thống kê: Trạng thái gửi, nhận, lỗi cho hệ thống hoặc từng thiết bị theo giờ, ngày, tháng,hoặc năm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Bộ đếm: Số lần gửi, nhận, tổng bộ đếm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Điều khiển từ xa MCU |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Dữ liệu hệ thống |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Tài liệu |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Danh sách báo động hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Xác nhận cảnh báo |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Đặt lại báo động / lỗi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Đặt lại bộ đếm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Đặt lại tổng bộ đếm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Tùy chọn / Cài đặt |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - In |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Xuất dữ liệu ra file hoặc gửi email |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Bộ phần mềm đọc RFID | Bộ | 1 | 99116600 | 99116600 |  | 0 | 99116600
| Là Mô-đun phần mềm để thêm chức năng RFID. Phần mềm cho phép: lập trình các hộp chuyển có thẻ RFID, Chức năng "Home"(gửi tự động các hộp chuyển rổng về các trạm ban đầu không cần nhập địa chỉ) của hộp chuyển RFID. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Bộ cảnh báo tín hiệu đến 3S-BZ | Bộ | 8 | 11701800 | 93614400 |  | 0 | 11701800
| - Cảnh báo hộp chuyển đến bằng âm thanh và ánh sáng Khi có hộp chuyển đến |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Với ba màu: Xanh, đỏ, vàng |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Các màu sắc có thể cài đồng thời hoặc từng màu sắc cho các địa chỉ khác nhau |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước: 280x130x35mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Máy thổi RB60 | Bộ | 1 | 210637900 | 210637900 |  | 0 | 210637900
| Vỏ và bánh công tác bằng hợp kim nhôm cho các tính năng tuyệt vời về: - Độ bền cơ học - Vững chắc - Trọng lượng nhẹ - Được phê duyệt bởi CE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Đáp ứng tiêu chuẩn CE:89/336 , 73/23 , EN60204-1 , EN50081-2 , EN50082-2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Mức độ bảo vệ: IP 54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Lớp cách nhiệt: Lớp F (155 độ C) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Điện áp: 3Pha 200 ~ 240 / 345 ~ 416 V 50Hz |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dòng điện: 10.8~10.9/6.0~6.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Công suất: 2.2 kW |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Áp suất lớn nhất: 220 mbar |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Lưu lượng lớn nhất: 5.1 m3/phút |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Độ ồn đo tại 4 điểm cách 1 mét: 76 dB |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Bộ thay đổi tốc độ thổi Frequency Converter ODE-3 2.2 kW PROG. | Bộ | 1 | 143468600 | 143468600 |  | 0 | 143468600
| - Điện áp đầu vào: 380-480V ±10% 3Pha |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Tần số cung cấp: 48-62Hz |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Công suất, dòng điện:2.2 kW 3HP 5.8A |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Cấp độ bảo vệ: IP66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Nhiệt độ làm việc: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| + Bảo quản: −40 đến 60 ° C |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| + Hoạt động: −10 đến 50 ° C |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Độ ẩm làm việc: Tối đa 95% không ngưng tụ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Sự phù hợp với tiêu chuẩn: CE, UL, C-Tick |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Bộ Kit gắn tường cho biến tần | Bộ | 1 | 2609200 | 2609200 |  | 0 | 2609200
11 | Bộ nguồn 36V DC/8,8A | Bộ | 1 | 39143500 | 39143500 |  | 0 | 39143500
| - Nguồn vào: 100-240V AC, 6.3A(10A) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Nguồn ra: 36V DC, 8.8A |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước: 300x300x150mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Vỏ hộp bằng thép |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Bộ nối dùng để nối nguồn MVX-X5 PS | Bộ | 1 | 27383400 | 27383400 |  | 0 | 27383400
| - Dùng để kết nối với 1 đầu vào và 5 đầu ra |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước: 180x130x77mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Bộ khởi động điều khiển máy thổi FREQCTRL Central for Frequency Converter | Bộ | 1 | 86127800 | 86127800 |  | 0 | 86127800
| - Dùng để điều khiển máy thổi thông qua bộ biến tần |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Bộ chuyển hướng 110 2/3/4 cổng ra | Bộ | 1 | 143526900 | 143526900 |  | 0 | 143526900
| - Bộ chuyển hướng được thiết kế với vỏ bằng kim loại sơn tỉnh điện với động cơ truyền động trực tiếp và cảm biến từ trường không tiếp xúc. Tất cả các chuyển hướng là 4 chiều ra nhưng có thể được sử dụng như 2, 3 hoặc 4 theo cấu hình trong hệ thống. Chúng hoàn toàn tự động và được trang bị bo mạch điều khiển vi xử lý của riêng giao tiếp với thiết bị điều khiển chính của hệ thống. Mỗi bộ chuyển đổi cũng được trang công tắc quang để phát hiện các hộp chuyển đi qua. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Nguồn điện: 36V |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Công suất: 2-3W. Khi khởi động tiêu thụ 30-50 W trong vài giây |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước: 375x378x584mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 22kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Bộ đảo chiều MVX LVX V2 Cpl | Bộ | 1 | 120063900 | 120063900 |  | 0 | 120063900
| Là bộ van điều tiết được gắn trên bơm và điều hướng không khí trong dòng PTS (thổi, hút, trung tính) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Nguồn điện: 36V |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Công suất: Khi khởi động tiêu thụ 30-50 W trong vài giây |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước: 350x320x200mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 10kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Các vật liệu được sử dụng có thể được tái chế như: PVC, thép, điện tử |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Bộ giảm âm Silencer Plastic 63 Silencer Plastic 63 | Bộ | 1 | 14347300 | 14347300 |  | 0 | 14347300
| - Dùng để giảm âm và được kết nối với máy thổi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước: 735x160mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Các vật liệu được sử dụng có thể được tái chế như: PVC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Thiết bị giảm chấn 110 | Bộ | 1 | 78287000 | 78287000 |  | 0 | 78287000
| Bộ giảm chấn dừng hộp chuyển được gắn trong phòng kỹ thuật trước bộ chuyển hướng đầu tiên và sẽ dừng vận chuyển khi luồng không khí đảo chiều. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước: 1153x360mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 4kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Hộp chuyển hướng nắp xoay 110 RFID | Hộp | 24 | 9912100 | 237890400 |  | 0 | 9912100
| Hộp chuyển khóa xoay tiện dụng cho các hệ thống 110mm. Đảm bảo kín 2 đầu. Có chức năng RFID |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước bên trong: 78-240mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 0.5kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Giỏ trạm (300x460x350) | Cái | 8 | 5734300 | 45874400 |  | 0 | 5734300
| Giỏ trạm PTS để lưu trữ các carrier đến |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước:300x460x350 mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 2.5 kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Vật liệu: Thép tráng màu đen |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Túi giảm chấn cho giỏ trạm | Cái | 8 | 3908300 | 31266400 |  | 0 | 3908300
21 | Giá treo hộp chuyển 110mm | Cái | 8 | 4680500 | 37444000 |  | 0 | 4680500
| - Kích thước: 600x200mm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 1.28 kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Vật liệu: Thép mạ kẽm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Hôp lọc khí | Bộ | 1 | 73021300 | 73021300 |  | 0 | 73021300
| - Cấp độ lọc: Class E11, EN 1822 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Nhiệt độ hoạt động lớn nhất: 70 độ C |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Độ ẩm lớn nhất: 100% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Chống cháy theo EN 13501 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Kích thước: 305x305x292 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 5kg |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Cáp RK 2x2x0,23mm2 | m | 30 | 94600 | 2838000 |  | 0 | 94600
24 | Cáp MVX 2x2,5mm2 + 6x0,6mm | m | 400 | 232100 | 92840000 |  | 0 | 232100
25 | Cáp CABLE ELAQBY-S 5x2x0,6 WHITE HLF | m | 5 | 305800 | 1529000 |  | 0 | 305800
26 | Ống dẫn và các phụ kiện kết nối |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Độ bền kéo vật lý: 55 N/mm2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - E-module: 3000 N/mm2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Độ bền chống va đập: trở kháng cao; chịu tác dụng lực lớn ở 20ºC mà không bị vỡ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Hệ số gia nhiệt: 80 x 10^-6 K^-1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Độ dẫn điện: 0,16 W/mk |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khả năng chịu nhiệt: lên tới 60ºC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Trở kháng bề mặt: 10^12 Ohm |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Tỷ trọng trung bình: 1,38 g/cm3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Độ hấp thụ nước trong 24 giờ: 0,03% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khả năng chống cháy: không bắt lửa |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Lớp vật liệu xây dựng: Thành dày dưới 3,2mm-B1 khó thấm nước |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Nhiệt đốt trong: 11,05KWH/m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Khả năng chống cháy: B1 theo tiêu chuẩn DIN4102 phần 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ống dẫn PVC Xám 110x2.3 mm | m | 370 | 600600 | 222222000 |  | 0 | 600600
| Ống dẫn PVC trong 110x2.3 mm | m | 20 | 3476000 | 69520000 |  | 0 | 3476000
| Góc xám PVC 110x2.3 R=650 | Cái | 70 | 4739900 | 331793000 |  | 0 | 4739900
| Nối xám PVC 110x2.3x110 | Cái | 265 | 321200 | 85118000 |  | 0 | 321200
| Ống PVC 90x2.0 | m | 8 | 368500 | 2948000 |  | 0 | 368500
| Nối PVC 90x2,0x110 | Cái | 8 | 2422200 | 19377600 |  | 0 | 2422200
| Góc 900x2,0 R=75 | Cái | 6 | 501600 | 3009600 |  | 0 | 501600
27 | Đai kẹp ống type 1 110 | Cái | 280 | 90200 | 25256000 |  | 0 | 90200
28 | Đai nối inox 110 L=90 | Cái | 25 | 547800 | 13695000 |  | 0 | 547800
29 | Bộ máy tính | Bộ | 1 | 52659200 | 52659200 |  | 0 | 52659200
| Core i5, ram 8GB, HDD 1TB, màn hình 24 inch, chuột, bàn phím |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Bộ nguồn UPS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Vật tư lắp đặt | Lot | 1 | 99468600 | 99468600 |  | 0 | 99468600
| L Treo ống |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Đai kẹp rộng 110 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dây thít 445x4,8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Keo dán Tangit, 125g |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Vật tư phụ khác(Ty ốc vít, băng dan….) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Nhân công lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn vận hành chuyển giao công nghệ | HT | 1 | 421276900 | 421276900 |  | 0 | 421276900
A | TỔNG CỘNG (I+II +…..VIII + IX) |  |  |  | 38212580026 |  | 26325028329.6545
B | DỰ PHÒNG PHÍ (10% A) |  |  |  | 3821258002.6 |  | 2895753116.262
C | TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ THIẾT BỊ DỰ KIẾN BỔ SUNG (A+B) |  |  |  | 42033838028.6 |  | 31853284278.882 | 1.3196
D | CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG BỔ SUNG |  |  |  | 11350256902 |  | 11350256902
| TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ DỰ KIẾN BỔ SUNG (C+D) |  |  |  | 53384094930.6 |  | 43203541180.882

## THKP BỔ SUNG (hidden)
PHỤ LỤC III.1
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN SAU
Tên dự án: XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
Tên công trình: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
Địa điểm: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Phần: ……………
Đơn vị tính: Đồng
Stt | Hạng mục công việc | Giá trị trước thuế | Thuế VAT (10%) | Giá trị sau thuế | Ghi chú
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TỔNG NHU CẦU VỐN BỔ SUNG |  |  | #REF!

## GIAI DOAN NAY (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN SAU | [5 empty] | 0
Tên dự án: XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
Tên công trình: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
Địa điểm: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
PHỤ LỤC III.2: DANH MỤC THIẾT BỊ CHƯA ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN NÀY
Phần: ……………
Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SYT ngày / /2023 của Sở Y tế) |  |  |  |  | Đơn vị tính: Đồng
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]=[4]x[5] | [8]
I | Hệ thống camera |  |  | 0 | 1463148731
1 | Camera thân dài có ống kính thay đổi, IP66 (2M H.265 NW IR Bullet Camera: • Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 3.2 ~ 10mm (3.1x) varifocal lens • Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90˚/270˚), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 30m • IP66, IK10, PoE/12VDC) | cái | 58 | 5119793 | 296947994
2 | Camera Dome có ống kính cố đinh, gắn trần (2M H.265 NW IR Dome Camera: • Maximum 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 2.8mm fixed lens • Maximum 30fps@2MP all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90°/270°), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 20m, PoE • No-audio model) | cái | 171 | 1958793 | 334953603
3 | NVR 64 chanels (64CH 32MP NVR: • Up to 64CH, 32MP Resolution • Max. 400Mbps network camera recording • HDMI out • User friendly UI / UX • AI search support when working with Wisenet AI camera • Dynamic Event support - New event function of cameras is available without software update • Bookmark management (Up to 100 set) • H.265, H.264, MJPEG compression support • SATA 16ea (Up to 160TB) • RAID 5/6 support) | cái | 4 | 14583030 | 58332120
4 | Bộ giải mã tín hiệu video 64 kênh (Bộ giải mã video & âm thanh: tối đa 64 kênh với đầu ra HDMI kép. - Hỗ trợ chế độ sao chép (clone) và mở rộng (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD) - Tối đa 64 kênh (chế độ nhân bản HDMI 1), 36 (HDMI 1) / 25 (HDMI 2) chế độ mở rộng. - Hiệu suất giải mã tối đa 8MP@60fps, 2MP@360fps - Hỗ trợ ONVIF, SUNAPI, RTSP - Hỗ trợ H.265, H.264, MJPEG - Lên đến 20 bố cục và trình tự - Chuyển đổi góc nhìn Fisheye (Dewarping), điều khiển PTZ, kiểm tra nhiệt độ camera nhiệt, lưu ảnh chụp nhanh vào ổ USB - Quản lý sử dụng chuột USB hoặc giao diện web - Chế độ nguồn dự phòng: PoE và 12VDC.) | cái | 4 | 44173031 | 176692124
5 | Hard Disk Drive 8TB (WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM, dòng business) | cái | 24 | 5700030 | 136800720
6 | Cáp HDMI 5m (HDMI 2.0 4K loại cáp dẹp) | sợi | 4 | 174875 | 699500
7 | Màn hình chuyên dụng cho CCTV 50" (Tấm nền: - Kích thước 50", Độ phân giải 3840x2160(16:9), Pixel 0.285 x 0.285, Độ sáng 500 nit, Tương phản: 4000:1 (* IPS - 1200:1), Gam màu 92% (DCI-P3, CIE 1976), Hoạt động 24/7, Chống lóa (Non-Glare) Âm thanh: 10W 2 kênh. Kết nối - ngõ vào: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3); HDCP2.2; USB 2.0 x 2. - ngõ ra: Stereo mini Jack Điều khiển: RS232C(in/out), RJ45; BT/Wifi Nguồn cấp: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Môi trường hoạt động: 0 ℃ ~ 40 ℃; 10.0 % ~ 80.0 % RH Tính năng: - UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 - Hiển thị: hướng hình ảnh ngang và dọc. Các chứng chỉ: - Safety 60950-1 / 62368-1 - EMC Class B) | cái | 4 | 33353013 | 133412052
8 | Khung treo màn hình 50" | cái | 4 | 2563793 | 10255172
9 | Máy tính quản lý CCTV (Intel® Core i5-12500 (6Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W) "Keep HDD M.2 512GB PCIe, 2x8GB 3200MHz DDR4" Intel UHD Graphics 770 No 8 External USB: 4 USB 2.0 , 4 USB 3.2 , 1 RJ-45; 01 HDMI 1.4 Port, 01 Display Port 1.4; 1 VGA ; 1 UAJ (Universial Audio Jack); 1 Line-out Win11 license) | bộ | 1 | 22648013 | 22648013
10 | Màn hình 19.5 Inches (Màn hình máy tính 27" FHD, VGA, HDMI, LED) | cái | 1 | 4157013 | 4157013
| Hệ thống nguồn dự phòng cho camera | 0 | 0 | 0
11 | Bộ lưu điện 6kVA/6kW dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất: 6kVA/6kW - Điện áp: 100~280Vac (1 phase, L-N + G) - Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Điện áp: 200/208/220/230/240Vac (Single phase) - Khả năng chịu quá tải: ≤ 105%: continuous; 106~125%: 5min;126~150%: 1min.; > 150%: 500ms - Hiệu suất: AC-AC : lên đến 95.5%,ECO Mode: lên đến 99% - Hiển thị: LCD, đa ngôn ngữ - Dòng sạc 8A - 2 mô đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 1 | 38975030 | 38975030
12 | Bộ lưu điện 2kVA, 230V, dòng sạc 2A, dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất 2kVA/1.8kW - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac - Dãy điện áp: 175~280Vac (full load); 120~175Vac (70~100% load) Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Hệ số công suất: 0.9 - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac Khả năng chịu quá tải: < 105%: Continuous; 105~125%: 1 minute; 125~150%: 15 seconds Hiệu suất AC-AC : 94%, ECO Mode: 97% Thời gian lưu điện ở 75% tải với acquy trong 7 minutes Hiển thị: LCD và LED Môi trường hoạt động 0~50°C*** (40~50°C with 80% de-rating.) - 1 mo đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 13 | 19175030 | 249275390
II | Hệ thống tủ biến áp cách ly chuyên dụng y tế |  |  | 0 | 5684342819
1 | Tủ điện biến áp cách ly chuyên dụng y tế - Tủ điện cấp nguồn trung tính cách ly an toàn cho bênh nhân, nhân viên y tế và phòng cháy nổ. - Công suất ra 10kVA 1P 220VAC - Giám sát điện trở cách điện và cảnh bảo xuất tuyến chạm đất. - Tiêu chuẩn IEC 60364-7-710 / TCVN 7447-7-710 | tủ | 11 | 330078857 | 3630867427
2 | Bảng giám sát tập trung | bộ | 11 | 27615357 | 303768927
3 | Cáp truyền thông RS485 nối giữa các thiết bị giám sát - AWG18 | m | 265 | 42795 | 11340675
4 | UPS ONLINE 100 KVA / 90 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 2 | 531717830 | 1063435660
5 | UPS ONLINE 160 KVA / 144 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 1 | 674930130 | 674930130
III | Nội thất phòng mổ |  |  | 0 | 918500000 |  | 5377390267.36
1 | ĐỒNG HỒ ĐẾM THỜI GIAN MỔ CHUYÊN DỤNG TRONG KHU PHẪU THUẬT | Bộ | 2 | 44000000 | 88000000 | 80000000
| Hãng sản xuất : MES-Engineering |  |  | 0 | 0
| Model: MES-CLK-OT-1-F |  |  | 0 | 0
| Cấu hình: |  |  | 0 | 0
| - Đồng hồ: 1 cái |  |  | 0 | 0
| - Bộ điều khiển: 1 cái |  |  | 0 | 0
| Thông số kỹ thuật: |  |  | 0 | 0
| Đồng hồ cho phép hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian thưc, thời gian phẫu thuật, thời gian gây mê. |  |  | 0 | 0
| Bộ điều khiển dùng để cài đặt thời gian cho đồng hồ, bao gồm cài đặt thời gian thực, thời gian phẫu thuật và thời gian mê |  |  | 0 | 0
| Kích thước (WxHxD)mm: 800x350x70. |  |  | 0 | 0
| Nguồn cấp: AC 220V/ 50Hz |  |  | 0 | 0
| Công suất: 50W |  |  | 0 | 0
| Đèn led để hiển thị: led 7 thanh màu đỏ |  |  | 0 | 0
| Kích thước đèn LED hiền thị: 4x6cm (Loại lớn) |  |  | 0 | 0
2 | TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ Y TẾ PHÒNG MỔ | Cái | 4 | 79200000 | 316800000 | 288000000
| -Vật liệu: inox 304 chuyên dụng dày 1.2mm. |  |  | 0 | 0
| -Kích thước: DxRxC: 1000x350x1920mm. |  |  | 0 | 0
| -Các tầng có thể điều chỉnh độ cao, thấp giúp dễ dàng bố trí thiết bị |  |  | 0 | 0
| -Tủ có hộc kéo có thể làm mặt bàn thao tác. |  |  | 0 | 0
| -Có thể bố trí âm tường. |  |  | 0 | 0
| -Tủ được gia công vững chắc, thẩm mỹ cao. |  |  | 0 | 0
3 | BỘ CẢNH BÁO TẬP TRUNG TỦ IPS PHÒNG MỔ | Bộ | 1 | 49500000 | 49500000 | 45000000
| Công nghệ : BENDER-CHLB Đức. |  |  | 0 | 0
| Bộ cảnh báo tập trung tủ IPS khu phòng mổ: Giám sát các tủ IPS phòng mổ ,bộ cảnh báo từ xa MK2430-12, đóng vai trò làm trạm chủ giám sát toàn bộ thông số của hệ thống tủ IPS, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Màn hình LCD thể hiện các thông báo dạng chữ. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động . Một thiết bị MK2430 cho phép giám sát 8 tủ IPS. |  |  | 0 | 0
4 | BỘ CẢNH BÁO TỪ XA ĐẶT TRONG TỪNG PHÒNG MỔ | Bộ | 2 | 36300000 | 72600000 | 66000000
| Công nghệ : BENDER-CHLB Đức |  |  | 0 | 0
| Chức năng:Giám sát tủ IPS phòng mổ ,bộ cảnh báo từ xa MK2007, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động . |  |  | 0 | 0
5 | ĐÈN ĐỌC FILM X - QUANG DILOS 300 | Bộ | 2 | 41800000 | 83600000 | 76000000
| Hãng sản xuất:DILOS |  |  | 0 | 0
| Model : Dilos 300 |  |  | 0 | 0
| -KT :Khung (mm) (WxDxH) : 1,109 x 512 x 39 |  |  | 0 | 0
| -Đèn (mm) (WxD) : 1,068 x 422 (42” x 17”) |  |  | 0 | 0
| Nguồn: |  |  | 0 | 0
| - Dòng điện (tối đa) 2,1A |  |  | 0 | 0
| - Công suất tiêu thụ (tối đa): 120W |  |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuât: |  |  | 0 | 0
| - Nguồn sáng : EEFL Lamp |  |  | 0 | 0
| - Độ sáng : 7,000~12,000 Lux (Liên tục hoạt động) / m2, 2,300 ~ 4,000 cd / m2 |  |  | 0 | 0
| - Tính đồng nhất : 90% min |  |  | 0 | 0
| -Tuổi thọ : > 20,000 giờ |  |  | 0 | 0
7 | BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ ĐA NĂNG | Bộ | 2 | 49500000 | 99000000 | 90000000
| Có khả năng tích hợp: |  |  | 0 | 0
| - Điều khiển, giám sát hệ thống điện cách ly. |  |  | 0 | 0
| - Điều khiển bật tắt đèn chiếu sáng, cửa… |  |  | 0 | 0
| - Tích hợp đồng hồ thời gian, đồng hồ mổ, bộ điều khiển. |  |  | 0 | 0
| - Tích hợp Bộ MK2007 -BENDER giám sát tủ BACL |  |  | 0 | 0
| - Lỗ chờ gắn thiết bị điều khiển của hệ thống ĐHKK, gọi y tá ….(do bên mua cung cấp) |  |  | 0 | 0
| (Thiết bị các bên liên quan cung cấp) |  |  | 0 | 0
| - Kích thước: H750xW550xD150 mm |  |  | 0 | 0
| - Vật liệu: Mặt ngoài inox 304 |  |  | 0 | 0
8 | Passbox chuyển đồ tự làm sạch (Dynamic Pass Box) | Cái | 2 | 55000000 | 110000000 | 100000000
| - Kích thước ngoài : (RxSxC) : 740x660x1100mm |  |  | 0 | 0
| - Kích thước trong : (RxSxC) : 600x600x600mm |  |  | 0 | 0
| - Vật liệu : Inox 304 |  |  | 0 | 0
| - Đồng hồ chênh áp : 0 -500 Pa |  |  | 0 | 0
| - Công suất quạt : 200W |  |  | 0 | 0
| - Cửa Pass Box: Có gioăng làm kín khí cùng kính cường lực ngăn chặn nguồn khí bên trong Pass Box rò rỉ ra ngoài phòng sạch. |  |  | 0 | 0
| - Thân trong Pass box: Được làm bằng thép không gỉ, có độ bền cao và đặc biệt không gây ra bụi trong quá trình hoạt động. |  |  | 0 | 0
| - Khóa Pass box: khóa liên động được thiết kế sử dụng bằng điện hoặc cơ khí, đảm bảo 2 cửa không mở cùng một lúc. |  |  | 0 | 0
| - Bản lề: Có cấu trúc chịu được tải trọng cao. |  |  | 0 | 0
| - Chân đỡ: Chiều cao tùy chỉnh. |  |  | 0 | 0
| - Thiết kế vòng cung tích hợp của khu làm việc,không góc chết,dễ làm sạch |  |  | 0 | 0
| - Thiết kế áp suất âm 2 lớp, không có nguy cơ rò rỉ |  |  | 0 | 0
| - Màng lọc Hepa dày 120mm : Lọc sạch 99,99 % không khí tạo ra dòng khí giúp làm sạch đồ vật. |  |  | 0 | 0
| - Lưu lượng : 800-1000m3/h |  |  | 0 | 0
| - Có đèn UV diệt khuẩn. |  |  | 0 | 0
9 | Vật tư điện và vật tư phụ lắp đặt hệ thống | Lô | 1 | 99000000 | 99000000 | 90000000
IV | Cửa bọc chì |  |  | 0 | 1445890267.36
| Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 1 cánh mở tự động, cửa bọc chì, cửa thép không gỉ, lõi vật liệu chống cháy, có HT thanh ray, cửa kín khí, có khung nhìn, có băng chống va đập, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm (Sản phẩm hoàn chỉnh) (SP5) | m² | 17.6 | 38035498 | 669424764.8 |  | 34577725.4545
| Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh mở tự động, bọc chì, có cơ chế tự động đóng, thép không gỉ, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,7x2,2m (SP1) | m² | 14.96 | 35184354 | 526357935.84 |  | 31985776.3636
| Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh trượt tự động cửa bọc chì, có cơ chế tự động đóng, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,6x2,2m (SP2) | m² | 7.04 | 35526643 | 250107566.72 |  | 32296948.1818
V | Hệ thống tạo áp, hút khói | ht | 1 | 15969850853 | 15969850853
VI | Hệ thống ĐHKK |  |  | 0 | 10657661783
| I.1. Hệ ống dẫn gas, nước xả |  |  | 0
2 | Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh trung tâm | hệ | 6 | 5901360 | 35408160
4 | Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh cục bộ | bộ | 1 | 318992 | 318992
5 | Cung cấp và nạp thêm Gas R410A | kg | 190 | 225835 | 42908650
0 | II.1. Máy hệ trung tâm gas VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0
0 | II.1.1. Dàn nóng hệ VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất 90kW (32HP) | bộ | 1 | 386034799 | 386034799
7 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 112kW (40HP) | bộ | 1 | 402280365 | 402280365
8 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 123kW (44HP) | bộ | 1 | 432074290 | 432074290
9 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 130kW (46HP) | bộ | 1 | 451659570 | 451659570
10 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 140kW (50HP) | bộ | 1 | 458344050 | 458344050
11 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 145kW (52HP) | bộ | 2 | 462329699 | 924659398
12 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 150kW (54HP) | bộ | 1 | 513428530 | 513428530
13 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 162kW (58HP) | bộ | 1 | 518785970 | 518785970
14 | Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 168kW (60HP) | bộ | 1 | 523439539 | 523439539
0 | II.1.2. Dàn lạnh hệ VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 7,1kW, kèm bơm nước xả | bộ | 11 | 34557127 | 380128397
18 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 9kW, kèm bơm nước xả | bộ | 14 | 39825896 | 557562544
19 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 11,2kW, kèm bơm nước xả | bộ | 23 | 42023127 | 966531921
21 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 16kW, kèm bơm nước xả | bộ | 7 | 44496127 | 311472889
22 | Cung cấp và lắp đặt Mặt nạ máy lạnh cassette | bộ | 54 | 4601000 | 248454000
23 | Cung cấp và lắp đặt Bộ điều khiển có dây | bộ | 47 | 2432056 | 114306632
24 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.2kW | bộ | 28 | 11042848 | 309199744
25 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.8kW | bộ | 54 | 11184448 | 603960192
26 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 3.6kW | bộ | 42 | 11467648 | 481641216
27 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 4.5kW | bộ | 46 | 11892447 | 547052562
28 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 5.6kW | bộ | 20 | 13026429 | 260528580
29 | Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 7.1kW | bộ | 15 | 13805229 | 207078435
0 | II.1.3. Bộ điều khiển, chia gas | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Cung cấp và lắp đặt Remote điều khiển có dây | bộ | 205 | 1053884 | 216046220
31 | Cung cấp và lắp đặt Bộ chia gas dàn lạnh | bộ | 287 | 1864842 | 535209654
33 | Cung cấp và lắp đặt Adapter mở rộng | bộ | 5 | 13295086 | 66475430
34 | Cung cấp và lắp đặt Adapter khuếch đại tín hiệu tín hiệu | bộ | 7 | 4023235 | 28162645
0 | II.2. Hệ thống điều hòa máy cục bộ | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh giấu trần nối ống gió công suất 14kW | bộ | 1 | 59008683 | 59008683
36 | Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh treo tường 7.1kW | bộ | 2 | 37749863 | 75499726
VII | Thang máy |  |  | 0 | 3850000000
| Thang máy tải khách P3: t- Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 1000 kg - Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 - Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1600x1500x2300 - Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim - Giao diện kết nối IP camera - Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ - Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 - Điều khiển nhóm 3 (P1-P2-P3) | bộ | 1 | 1210000000 | 1210000000 |  | 1100000000
| Thang máy tải khách P6 Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1350 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 Tiêu chuẩn: MelcoCabin (RxSxC): 1300x2300x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển Đơn | bộ | 1 | 1485000000 | 1485000000 |  | 1350000000
| Thang máy tải khách P7 Thang KHÔNG phòng máy Tải trọng: 1050 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 03/03 Tiêu chuẩn: MelcoCabin (RxSxC): 1400x1600x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | bộ | 1 | 1155000000 | 1155000000 |  | 1050000000
VIII | Hệ thống trang thiết bị phòng mổ |  |  |  | 3013000000 | 9039000000
1 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED | 1 | bộ | 880000000 | 880000000 |  | 800000000
| Cấu hình gồm: - 02 Đầu đèn Sim.LED 5000MC (160.000 lux) kèm tay đỡ - 02 Nguồn cung cấp - 01 Trục treo trung tâm 2 nhánh - 01 Bộ phụ kiện treo trần. |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Đèn mổ treo trần có camera (3 nhánh) | 1 | bộ | 1650000000 | 1650000000 |  | 1500000000
| Cấu hình gồm: - 02 Đầu đèn Sim.LED 5000MC (160.000 lux) kèm tay đỡ - 02 Nguồn cung cấp - 01 Trục treo trung tâm 3 nhánh - 01 Camera 4K wireless - 01 Màn hình 27 inch 4K kèm tay đỡ và khung giữ - 01 Dây cáp - 01 Bộ phụ kiện treo trần |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Bàn mổ điện cho phẫu thuật tổng quát | 1 | bộ | 483000000 | 483000000 |  | 439090909.0909
| Cấu hình gồm: - 01 Bàn mổ đa năng - 01 Khung mắc màn gây mê - 01 Thanh treo bình truyền dịch - 02 Đỡ cánh tay - 01 Đai thun ràng thân - 02 Đỡ chân sản phụ khoa |  |  |  | 0 |  | 0
IX | Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm |  |  | 0 | 5212796600
1 | Trạm nhận, gửi và thông tự động ATX 110 Intermidiate | Trạm | 6 | 210637900 | 1263827400
| - Trạm có chức năng trạm nhận, gửi và là thông. Trạm có cửa gửi phía trên. - Trạm được có vỏ bằng kim loại sơn tĩnh điện với động cơ truyền động trực tiếp và cảm biến từ trường không tiếp xúc. Mỗi trạm được trang bị bảng điều khiển vi xử lý của riêng trạm với hiển thị giao tiếp với thiết bị điều khiển chính của hệ thống. Các trạm hoàn toàn tự động và bạn có thể đặt chỗ gửi mới ngay cả khi trạm đang bận nhận hộp chuyển hoặc hộp chuyển đang trên đường tới trạm khác. Lệnh gửi đã đặt trước sẽ tự động được gửi đi khi hệ thống rảnh. Các hộp chuyển được hãm bằng không khí mềm trong trạm trước khi chúng đến giỏ và người sử dụng có thể tiếp cận được. Bốn hộp chuyển có thể được lưu trữ trong giỏ nhận và hộp chuyển được giá treo ở bên cạnh trạm . Cả hai vị trí gửi và nhận trong trạm đều được đặt ở độ cao vừa phải. - Bảng điều khiển trạm được trang bị màn hình hiển thị chữ và số với các tin nhắn văn bản rõ ràng và tín hiệu LED cho hệ thống gửi và nhận. Tín hiệu còi báo hiệu để cảnh báo cho nhân viên rằng hộp chuyển gửi đã được nhận hoặc hộp chuyển đã được nhận trong trạm. Có thể kết nối thêm tối đa tám đèn tín hiệu đến với trạm để cảnh báo bên ngoài rằng hộp chuyển đã đến. - Bảng điều khiển trạm có thể cài đặt cấu hình với tối đa 9 địa chỉ quay số nhanh khác nhau và cũng là một địa chỉ ưa thích sẽ luôn là địa chỉ được thiết lập trước để đơn giản hóa hoạt động của trạm. - Trạm có thể cài đặt chế độ ưu tiên hoặc chế độ tốc độ thấp - Nguồn điện: 36V - Công suất: 2-3W. Khi khởi động tiêu thụ 30-50 W trong vài giây - Kích thước: 360x310X420mm - Trọng lượng: 18kg |  |  | 0 | 0
2 | Trạm nhận, gửi và là trạm cuối tự động MXA Compact End 110 | Trạm | 3 | 183723100 | 551169300
| - Trạm có chức năng trạm nhận, gửi và trạm cuối. Trạm có cửa gửi phía trước. - Trạm được có vỏ bằng kim loại sơn tĩnh điện với động cơ truyền động trực tiếp và cảm biến từ trường không tiếp xúc. Mỗi trạm được trang bị bảng điều khiển vi xử lý của riêng trạm với hiển thị giao tiếp với thiết bị điều khiển chính của hệ thống. Các trạm hoàn toàn tự động và bạn có thể đặt chỗ gửi mới ngay cả khi trạm đang bận nhận hộp chuyển hoặc hộp chuyển đang trên đường tới trạm khác. Lệnh gửi đã đặt trước sẽ tự động được gửi đi khi hệ thống rảnh. Các hộp chuyển được hãm bằng không khí mềm trong trạm trước khi chúng đến giỏ và người sử dụng có thể tiếp cận được. Bốn hộp chuyển có thể được lưu trữ trong giỏ nhận và hộp chuyển được giá treo ở bên cạnh trạm . Cả hai vị trí gửi và nhận trong trạm đều được đặt ở độ cao vừa phải. - Bảng điều khiển trạm được trang bị màn hình hiển thị chữ và số với các tin nhắn văn bản rõ ràng và tín hiệu LED cho hệ thống gửi và nhận. Tín hiệu còi báo hiệu để cảnh báo cho nhân viên rằng hộp chuyển gửi đã được nhận hoặc hộp chuyển đã được nhận trong trạm. Có thể kết nối thêm tối đa tám đèn tín hiệu đến với trạm để cảnh báo bên ngoài rằng hộp chuyển đã đến. - Bảng điều khiển trạm có thể cài đặt cấu hình với tối đa 9 địa chỉ quay số nhanh khác nhau và cũng là một địa chỉ ưa thích sẽ luôn là địa chỉ được thiết lập trước để đơn giản hóa hoạt động của trạm. - Trạm có thể cài đặt chế độ ưu tiên hoặc chế độ tốc độ thấp - Nguồn điện: 36V - Công suất: 2-3W. Khi khởi động tiêu thụ 30-50 W trong vài giây - Kích thước: 360x360X210mm |  |  | 0 | 0
3 | Bộ điều khiển chính cho mỗi line MVX-HC V.2B | Bộ | 1 | 169680500 | 169680500
| - Bộ điều khiển chính(MCU) có tính năng là bộ điều khiển vi xử lý độc lập với PC, dễ dàng sử dụng điều hướng hệ thống menu. Điêu này giúp hệ thống dễ dàng cài đặt cấu hình và vận hành. Bộ điều khiển chính kiểm soát và giám sát toàn bộ hệ thống(cho 1 line). Cảm biến ảnh chuyển động của hộp vận chuyển được lắp đặt tại các bộ điều hướng và các trạm. Tiến trình mỗi lần gửi được hiển thị trên màn hình MCU. Tất cả thông tin hệ thống bao gồm thông báo lỗi bằng văn bản rõ ràng với khả năng lựa chọn các ngôn ngữ như tiếng Anh / Nga và Thụy Điển. Chương trình thanh lọc để truy xuất các hộp chuyển bị thiếu được truy cập bằng nút bấm trên MCU. |  |  | 0 | 0
| - Khả năng kết nối hệ thống với phần mềm PC để ghi nhật ký / thống kê và cài đặt. Với vài bảng mạch và hệ thống dây điện đơn giản giúp dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng và bảo quản kho phụ kiện. |  |  | 0 | 0
| - Sự cố mất điện: Khi mất điện, hệ thống sẽ làm những việc khác nhau để hoạt động trở lại tùy thuộc vào thời lượng sự cố mất điện. Nếu mất điện trong hơn một giờ, quá trình thanh lọc toàn bộ hệ thống sẽ được thực hiện để xóa tất cả các lệnh thực hiện vận chuyển. Nếu thời gian mất điện ít hơn một giờ, hệ thống sẽ xóa lần cuối cùng và tiếp tục gửi đi đúng tuyến khi xảy ra sự cố mất điện và sau đó tiếp tục xử lý các lệnh gửi các hộp vận chuyển từ hàng đợi gửi như bình thường. |  |  | 0 | 0
| -Đầu ra báo động: Trong MCU, có thể kết nối dây tín hiệu với hệ thống cảnh báo bên ngoài, v.v. Hệ thống sẽ phát ra tín hiệu có thể xảy ra trong trường hợp lỗi hệ thống. |  |  | 0 | 0
| - Trạm báo lỗi: Nếu một lỗi xảy ra và hộp vận chuyển được tìm thấy trong quá trình thanh lọc hệ thống, hộp vận chuyển này sẽ được chuyển sang trước trạm bị lỗi. |  |  | 0 | 0
| - Cài đặt các trạm không hoạt động Có thể dễ dàng tắt các trạm từ MCU bằng cách đặt chúng ở chế độ hoạt động TẮT mà không ảnh hưởng việc sử dụng phần còn lại của hệ thống. |  |  | 0 | 0
| - Cảnh báo không đến: Hệ thống sẽ báo động cho người dùng nếu hộp vận chuyển chưa đến trong thời gian cho phép. |  |  | 0 | 0
| - Sự ưu tiên: Nền tảng hệ thống MVX cho phép hoàn toàn tự do và linh hoạt trong các cài đặt ưu tiên để đáp ứng mọi nhu cầu. Bạn có thể định cấu hình mức độ ưu tiên ở cấp độ 0-9 với các tùy chọn sau: + Ưu tiên địa chỉ - Tất cả các lần gửi bắt đầu đến một địa chỉ cụ thể sẽ nhận được ưu tiên đã đặt. (một trạm có thể có nhiều địa chỉ để phục vụ một số phòng ban). + Nhận ưu tiên - Tất cả các lần gửi đều bắt đầu đến trạm này bất kể địa chỉ nào sẽ nhận sự ưu tiên. + Gửi ưu tiên - Tất cả các lần gửi được gửi từ trạm sẽ nhận được mức ưu tiên đã đặt + Gửi khẩn cấp - Hệ thống menu có thể chọn gửi khẩn cấp từ mỗi trạm. Sau đó, quá trình gửi sẽ nhận được mức ưu tiên được thiết lập trước có thể định cấu hình riêng cho từng trạm. Tốc độ thấp và bình thường |  |  | 0 | 0
| - Service: Từ thiết bị điều khiển chính, mỗi trạm và bộ chuyển đổi có thể được truy cập và điều khiển từ xa bằng menu dịch vụ. Điều này cũng giúp bạn có thể kiểm tra trạng thái trên công tắc hành trình và cảm biến quang học |  |  | 0 | 0
| - Bộ nhớ gửi: Ngay cả khi không có phần mềm ghi nhật ký cho PC, hệ thống vẫn có bộ nhớ của 99 giao dịch mới nhất có thể được xem trong hệ thống menu. Thông tin, được cung cấp cho mỗi lần gửi, bao gồm thời gian, ngày tháng và xác nhận nếu quá trình gửi kết thúc thành công hay không. |  |  | 0 | 0
| Quyền truy cập: Các cài đặt trong thiết bị điều khiển chính và các trạm được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn việc thay đổi trái phép các thông số hệ thống. |  |  | 0 | 0
| - Nguồn cấp: 36V DC |  |  | 0 | 0
| - Công suất tiêu thụ lớn nhất: 53W |  |  | 0 | 0
4 | Bộ kết nối bộ điều khiển line với máy tính | Bộ | 1 | 105319500 | 105319500
| - Là thiết bị giao tiếp giám giữa bộ điều khiển chính với PC. Mỗi line cần 1 bộ |  |  | 0 | 0
| - Nguồn cấp: 36V DC |  |  | 0 | 0
| - Công suất tiêu thụ lớn nhất: 53W |  |  | 0 | 0
5 | Bộ phần mềm giám sát trên máy tính cho mỗi line | Bộ | 1 | 195426000 | 195426000
| - Hệ thống trung tâm MVX PC mới là phần mềm để giám sát một hoặc một số hệ thống PTS. Phần mềm không chỉ cung cấp số liệu thống kê mở rộng về việc sử dụng PTS mà còn cho phép quan sát MCU PTS và kiểm soát các chức năng lập trình của nó trong thời gian thực, cả cục bộ và từ xa qua Internet. - Nếu được sử dụng trong một hệ thống vùng duy nhất, MVX Medic MCU là thiết bị độc lập và không cần bất kỳ thiết bị bổ sung nào để được lập trình hoặc hoạt động. - Nếu được sử dụng trong hệ thống PTS đa vùng, mỗi line cần MCU riêng để giao tiếp với phần mềm giám sát được trang bị mô-đun đa line, hoạt động như một máy chủ tổng thể cho kết nối liên mạng. |  |  | 0 | 0
| Các chức năng của bộ phần mềm giám sát |  |  | 0 | 0
| - Giám sát nhật ký thông báo |  |  | 0 | 0
| - Giám sat hiển thị màn hình MCU |  |  | 0 | 0
| - Danh sách hàng đợi / danh sách gửi |  |  | 0 | 0
| - Lịch sử: Gửi và nhận, lỗi, cảnh báo, thời gian gửi |  |  | 0 | 0
| - Thống kê: Trạng thái gửi, nhận, lỗi cho hệ thống hoặc từng thiết bị theo giờ, ngày, tháng,hoặc năm |  |  | 0 | 0
| - Bộ đếm: Số lần gửi, nhận, tổng bộ đếm |  |  | 0 | 0
| - Điều khiển từ xa MCU |  |  | 0 | 0
| - Dữ liệu hệ thống |  |  | 0 | 0
| - Tài liệu |  |  | 0 | 0
| - Danh sách báo động hoạt động |  |  | 0 | 0
| - Xác nhận cảnh báo |  |  | 0 | 0
| - Đặt lại báo động / lỗi |  |  | 0 | 0
| - Đặt lại bộ đếm |  |  | 0 | 0
| - Đặt lại tổng bộ đếm |  |  | 0 | 0
| - Tùy chọn / Cài đặt |  |  | 0 | 0
| - In |  |  | 0 | 0
| - Xuất dữ liệu ra file hoặc gửi email |  |  | 0 | 0
6 | Bộ phần mềm đọc RFID | Bộ | 1 | 99116600 | 99116600
| Là Mô-đun phần mềm để thêm chức năng RFID. Phần mềm cho phép: lập trình các hộp chuyển có thẻ RFID, Chức năng "Home"(gửi tự động các hộp chuyển rổng về các trạm ban đầu không cần nhập địa chỉ) của hộp chuyển RFID. |  |  | 0 | 0
7 | Bộ cảnh báo tín hiệu đến 3S-BZ | Bộ | 8 | 11701800 | 93614400
| - Cảnh báo hộp chuyển đến bằng âm thanh và ánh sáng Khi có hộp chuyển đến |  |  | 0 | 0
| - Với ba màu: Xanh, đỏ, vàng |  |  | 0 | 0
| - Các màu sắc có thể cài đồng thời hoặc từng màu sắc cho các địa chỉ khác nhau |  |  | 0 | 0
| - Kích thước: 280x130x35mm |  |  | 0 | 0
8 | Máy thổi RB60 | Bộ | 1 | 210637900 | 210637900
| Vỏ và bánh công tác bằng hợp kim nhôm cho các tính năng tuyệt vời về: - Độ bền cơ học - Vững chắc - Trọng lượng nhẹ - Được phê duyệt bởi CE |  |  | 0 | 0
| Đáp ứng tiêu chuẩn CE:89/336 , 73/23 , EN60204-1 , EN50081-2 , EN50082-2 |  |  | 0 | 0
| Mức độ bảo vệ: IP 54 |  |  | 0 | 0
| Lớp cách nhiệt: Lớp F (155 độ C) |  |  | 0 | 0
| Điện áp: 3Pha 200 ~ 240 / 345 ~ 416 V 50Hz |  |  | 0 | 0
| Dòng điện: 10.8~10.9/6.0~6.1 |  |  | 0 | 0
| Công suất: 2.2 kW |  |  | 0 | 0
| Áp suất lớn nhất: 220 mbar |  |  | 0 | 0
| Lưu lượng lớn nhất: 5.1 m3/phút |  |  | 0 | 0
| Độ ồn đo tại 4 điểm cách 1 mét: 76 dB |  |  | 0 | 0
9 | Bộ thay đổi tốc độ thổi Frequency Converter ODE-3 2.2 kW PROG. | Bộ | 1 | 143468600 | 143468600
| - Điện áp đầu vào: 380-480V ±10% 3Pha |  |  | 0 | 0
| - Tần số cung cấp: 48-62Hz |  |  | 0 | 0
| - Công suất, dòng điện:2.2 kW 3HP 5.8A |  |  | 0 | 0
| - Cấp độ bảo vệ: IP66 |  |  | 0 | 0
| - Nhiệt độ làm việc: |  |  | 0 | 0
| + Bảo quản: −40 đến 60 ° C |  |  | 0 | 0
| + Hoạt động: −10 đến 50 ° C |  |  | 0 | 0
| - Độ ẩm làm việc: Tối đa 95% không ngưng tụ |  |  | 0 | 0
| - Sự phù hợp với tiêu chuẩn: CE, UL, C-Tick |  |  | 0 | 0
10 | Bộ Kit gắn tường cho biến tần | Bộ | 1 | 2609200 | 2609200
11 | Bộ nguồn 36V DC/8,8A | Bộ | 1 | 39143500 | 39143500
| - Nguồn vào: 100-240V AC, 6.3A(10A) |  |  | 0 | 0
| - Nguồn ra: 36V DC, 8.8A |  |  | 0 | 0
| - Kích thước: 300x300x150mm |  |  | 0 | 0
| - Vỏ hộp bằng thép |  |  | 0 | 0
12 | Bộ nối dùng để nối nguồn MVX-X5 PS | Bộ | 1 | 27383400 | 27383400
| - Dùng để kết nối với 1 đầu vào và 5 đầu ra |  |  | 0 | 0
| - Kích thước: 180x130x77mm |  |  | 0 | 0
13 | Bộ khởi động điều khiển máy thổi FREQCTRL Central for Frequency Converter | Bộ | 1 | 86127800 | 86127800
| - Dùng để điều khiển máy thổi thông qua bộ biến tần |  |  | 0 | 0
14 | Bộ chuyển hướng 110 2/3/4 cổng ra | Bộ | 1 | 143526900 | 143526900
| - Bộ chuyển hướng được thiết kế với vỏ bằng kim loại sơn tỉnh điện với động cơ truyền động trực tiếp và cảm biến từ trường không tiếp xúc. Tất cả các chuyển hướng là 4 chiều ra nhưng có thể được sử dụng như 2, 3 hoặc 4 theo cấu hình trong hệ thống. Chúng hoàn toàn tự động và được trang bị bo mạch điều khiển vi xử lý của riêng giao tiếp với thiết bị điều khiển chính của hệ thống. Mỗi bộ chuyển đổi cũng được trang công tắc quang để phát hiện các hộp chuyển đi qua. |  |  | 0 | 0
| - Nguồn điện: 36V |  |  | 0 | 0
| - Công suất: 2-3W. Khi khởi động tiêu thụ 30-50 W trong vài giây |  |  | 0 | 0
| - Kích thước: 375x378x584mm |  |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 22kg |  |  | 0 | 0
15 | Bộ đảo chiều MVX LVX V2 Cpl | Bộ | 1 | 120063900 | 120063900
| Là bộ van điều tiết được gắn trên bơm và điều hướng không khí trong dòng PTS (thổi, hút, trung tính) |  |  | 0 | 0
| - Nguồn điện: 36V |  |  | 0 | 0
| - Công suất: Khi khởi động tiêu thụ 30-50 W trong vài giây |  |  | 0 | 0
| - Kích thước: 350x320x200mm |  |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 10kg |  |  | 0 | 0
| - Các vật liệu được sử dụng có thể được tái chế như: PVC, thép, điện tử |  |  | 0 | 0
16 | Bộ giảm âm Silencer Plastic 63 Silencer Plastic 63 | Bộ | 1 | 14347300 | 14347300
| - Dùng để giảm âm và được kết nối với máy thổi |  |  | 0 | 0
| - Kích thước: 735x160mm |  |  | 0 | 0
| - Các vật liệu được sử dụng có thể được tái chế như: PVC |  |  | 0 | 0
17 | Thiết bị giảm chấn 110 | Bộ | 1 | 78287000 | 78287000
| Bộ giảm chấn dừng hộp chuyển được gắn trong phòng kỹ thuật trước bộ chuyển hướng đầu tiên và sẽ dừng vận chuyển khi luồng không khí đảo chiều. |  |  | 0 | 0
| - Kích thước: 1153x360mm |  |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 4kg |  |  | 0 | 0
18 | Hộp chuyển hướng nắp xoay 110 RFID | Hộp | 24 | 9912100 | 237890400
| Hộp chuyển khóa xoay tiện dụng cho các hệ thống 110mm. Đảm bảo kín 2 đầu. Có chức năng RFID |  |  | 0 | 0
| - Kích thước bên trong: 78-240mm |  |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 0.5kg |  |  | 0 | 0
19 | Giỏ trạm (300x460x350) | Cái | 8 | 5734300 | 45874400
| Giỏ trạm PTS để lưu trữ các carrier đến |  |  | 0 | 0
| - Kích thước:300x460x350 mm |  |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 2.5 kg |  |  | 0 | 0
| - Vật liệu: Thép tráng màu đen |  |  | 0 | 0
20 | Túi giảm chấn cho giỏ trạm | Cái | 8 | 3908300 | 31266400
21 | Giá treo hộp chuyển 110mm | Cái | 8 | 4680500 | 37444000
| - Kích thước: 600x200mm |  |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 1.28 kg |  |  | 0 | 0
| - Vật liệu: Thép mạ kẽm |  |  | 0 | 0
22 | Hôp lọc khí | Bộ | 1 | 73021300 | 73021300
| - Cấp độ lọc: Class E11, EN 1822 |  |  | 0 | 0
| - Nhiệt độ hoạt động lớn nhất: 70 độ C |  |  | 0 | 0
| - Độ ẩm lớn nhất: 100% |  |  | 0 | 0
| - Chống cháy theo EN 13501 |  |  | 0 | 0
| - Kích thước: 305x305x292 |  |  | 0 | 0
| - Khối lượng: 5kg |  |  | 0 | 0
23 | Cáp RK 2x2x0,23mm2 | m | 30 | 94600 | 2838000
24 | Cáp MVX 2x2,5mm2 + 6x0,6mm | m | 400 | 232100 | 92840000
25 | Cáp CABLE ELAQBY-S 5x2x0,6 WHITE HLF | m | 5 | 305800 | 1529000
26 | Ống dẫn và các phụ kiện kết nối |  |  | 0 | 0
| - Độ bền kéo vật lý: 55 N/mm2 |  |  | 0 | 0
| - E-module: 3000 N/mm2 |  |  | 0 | 0
| - Độ bền chống va đập: trở kháng cao; chịu tác dụng lực lớn ở 20ºC mà không bị vỡ |  |  | 0 | 0
| - Hệ số gia nhiệt: 80 x 10^-6 K^-1 |  |  | 0 | 0
| - Độ dẫn điện: 0,16 W/mk |  |  | 0 | 0
| - Khả năng chịu nhiệt: lên tới 60ºC |  |  | 0 | 0
| - Trở kháng bề mặt: 10^12 Ohm |  |  | 0 | 0
| - Tỷ trọng trung bình: 1,38 g/cm3 |  |  | 0 | 0
| - Độ hấp thụ nước trong 24 giờ: 0,03% |  |  | 0 | 0
| - Khả năng chống cháy: không bắt lửa |  |  | 0 | 0
| - Lớp vật liệu xây dựng: Thành dày dưới 3,2mm-B1 khó thấm nước |  |  | 0 | 0
| - Nhiệt đốt trong: 11,05KWH/m |  |  | 0 | 0
| - Khả năng chống cháy: B1 theo tiêu chuẩn DIN4102 phần 4 |  |  | 0 | 0
| Ống dẫn PVC Xám 110x2.3 mm | m | 370 | 600600 | 222222000
| Ống dẫn PVC trong 110x2.3 mm | m | 20 | 3476000 | 69520000
| Góc xám PVC 110x2.3 R=650 | Cái | 70 | 4739900 | 331793000
| Nối xám PVC 110x2.3x110 | Cái | 265 | 321200 | 85118000
| Ống PVC 90x2.0 | m | 8 | 368500 | 2948000
| Nối PVC 90x2,0x110 | Cái | 8 | 2422200 | 19377600
| Góc 900x2,0 R=75 | Cái | 6 | 501600 | 3009600
27 | Đai kẹp ống type 1 110 | Cái | 280 | 90200 | 25256000
28 | Đai nối inox 110 L=90 | Cái | 25 | 547800 | 13695000
29 | Bộ máy tính | Bộ | 1 | 52659200 | 52659200
| Core i5, ram 8GB, HDD 1TB, màn hình 24 inch, chuột, bàn phím |  |  | 0 | 0
| Bộ nguồn UPS |  |  | 0 | 0
30 | Vật tư lắp đặt | Lot | 1 | 99468600 | 99468600
| L Treo ống |  |  | 0 | 0
| Đai kẹp rộng 110 |  |  | 0 | 0
| Dây thít 445x4,8 |  |  | 0 | 0
| Keo dán Tangit, 125g |  |  | 0 | 0
| Vật tư phụ khác(Ty ốc vít, băng dan….) |  |  | 0 | 0
31 | Nhân công lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn vận hành chuyển giao công nghệ | HT | 1 | 421276900 | 421276900
II | THIẾT BỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC - KHỐI NHÀ CHÍNH
1. Hệ thống cáp, ống luồn: mạng dữ liệu & wifi/tel/iptv/cctv
1 | Patch Panel 24 Port | bộ | 74
2. Hệ thống điện thoại
2 | Tổng đài IP PABX Bộ khung cơ bản, gắn rack 19', với 5 khe cắm Bộ nguồn 350W Bộ điều khiển: - 01 máy chủ ứng dụng truyền thông hợp nhất hỗ trợ 200 cổng Giấy phép tài nguyên: - Giấy phép 04 kênh trung kế VoIP/SIP - Giấy phép cho 30 kết nối thiết bị mở rộng LIP/MEX - 05-Giấy phép người dùng UCS-ADVANCED tiêu chuẩn (Nền tảng đa hệ điều hành w/ Đăng nhập một thiết bị) - 04-Giấy phép và tài nguyên kênh kết nối UVM AA cơ bản với dung lượng lưu trữ tin nhắn trong 1 giờ hỗ trợ cả chức năng thông báo/tích hợp Thư thoại đến email và chức năng ghi âm hai chiều - 06-LDP cổng kết nối số mở rộng - 06-Cổng kết nối mở rộng Analog SLT - 01 năm bảo hành phần mềm. Giấy phép 320 cổng và 8 trung kế. | bộ | 1
3 | Điện thoại IP | bộ | 307
3. Hệ thống mạng dữ liệu & wifi, tivi
4 | Bộ chuyển mạch WAN Switch WAN 8 port 1Gb Base-T (8 port GE, 2x1G SFP) | bộ | 2
5 | Tường lửa - Firewall (Thiết bị bảo mật chạy HA HIGH AVAILABILITY, cân bằng tải, định tuyến Thông lượng Firewall Inspection: 5.5 Gbps Thông lượng Threat Prevention: 3.5 Gbps Thông lượng Application Inspection: 4.2 Gbps Thông lượng IPS: 3.8 Gbps Thông lượng Anti-malware Inspection: 3.5 Gbps Thông lượng TLS/SSL decryption and Inspection (DPI SSL): 850 Mbps Connections per second: 22,000/sec Maximum connections (SPI): 2.000.000 Maximum connections (DPI): 750.000 Maximum connections (DPI SSL) 150000 Wireless Controllers supported (maximum) Có khả năng quản lý lên tới 512 Access Points Hỗ trợ tính năng ATP/Sandbox: Hỗ trợ multi-engine sandbox (tối thiểu 4 engine) Bản quyền phần mềm STATEFUL HA UPGRADE) | bộ | 2
6 | Core Switch Layer 3 48 SFP 1Gb (Core switch 48 SFP 1Gb Thiết bị chuyển mạch 24 cổng BaseX, 4 cổng uplink 1/10G SFP+, 4 cổng uplink 10/25G SFP28, 2 cổng stacking 100G QSFP28 - 24 x 100/1000 BaseX, SFP, MACsec'- 4 x 1/10G SFP+, MACsec - 4 x 10/25G SFP28, MACsec - Switch frame rate >=541.7 Mpps - Switch capacity >=728 Gbps - Nguồn: 2 - 1000Gbps Stack kit) | bộ | 4
7 | Access Switch layer 2 24 1Gb POE (uplink core SW) (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb POE: Thiết bị chuyển mạch 24 cổng PoE BaseT, 2 cổng uplink 1G SFP, 2 cổng uplink/stacking 10G SFP+ - 24x Port 10/100/1000 RJ-45 PoE+ - 4x 1G SFP for Uplink Port - Switch frame rate >=68.4 Mpps - Switch capacity >=92 Gb/s - Nguồn: 1) | bộ | 10
8 | Access Switch layer 2 24 Port 1Gb POE (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb POE: Thiết bị chuyển mạch 24 cổng PoE BaseT, 4 cổng uplink 1G SFP - 24x Port 10/100/1000 RJ-45 PoE+ - 4x 1G SFP for Uplink Port - Switch frame rate >=41.7 Mpps - Switch capacity >=56 Gbps - Nguồn: 1) | bộ | 28
9 | Access Switch layer 2 24 1Gb (uplink core SW) (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb: Thiết bị chuyển mạch 24 cổng BaseT, 2 cổng uplink 1G SFP, 2 cổng uplink/stacking 10G SFP+ - 24x Port 10/100/1000 RJ-45 - 4x 1G SFP for Uplink Port - Switch frame rate >=68.4 Mpps - Switch capacity>=92 Gb/s - Nguồn: 1) | bộ | 5
10 | Access Switch layer 2 24 Port 1Gb (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb: Thiết bị chuyển mạch 24 cổng BaseT, 4 cổng uplink 1G SFP - 24x Port 10/100/1000 RJ-45 - 4x 1G SFP for Uplink Port - Switch frame rate >=41.7 Mpps - Switch capacity >=56 Gbps - Nguồn: 1) | bộ | 30
11 | Transceiver, SFP 1Gb (Module quang SFP SM 1 Gb: LC, 802.3z, SFP MSA, 1000Base-SX, 1 Gbps, 850 nm, 300m (62.5/125µm), 550m (50/125µm)) | cái | 222
12 | WIFI Controller (Bộ điều khiển Không dây (Chưa bao gồm máy chủ/PC) - Phần mềm điều khiển (cài lên máy chủ) - Bản quyền cho 90 thiết bị phát sóng wifi) | Gói | 1
13 | Thiết bị phát sóng wifi (Trong nhà) (2 băng tần 2x2:2 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, tích hợp ăn ten, 1x GbE, tích hợp BLE, 1x 48V DC power interface, 1x Console Bộ đế gắn tường và trần.) | bộ | 82
4. Hệ thống âm thanh thông báo
14 | Bộ tăng âm 8 kênh với amplifier 500W (1 chính, 1 dự phòng) (Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa) | bộ | 4
15 | Bộ nguồn cho hệ thống Âm thanh (Bộ quản lý cấp nguồn) | bộ | 2
16 | Amplifier 500W đi kèm bộ tăng âm | bộ | 8
17 | Bộ điều chỉnh âm lượng 30 kênh | bộ | 2
18 | Micro thông báo trường hợp khẩn cấp | bộ | 1
19 | Micro chọn vùng từ xa | bộ | 1
20 | Bàn phím mở rộng Micro chọn vùng từ xa | bộ | 1
21 | Bộ chuyển mạch 24 cổng BaseT, 4 cổng uplink 1G SFP (- 24x Port 10/100/1000 RJ-45 - 4x 1G SFP for Uplink Port - Switch frame rate >=41.7 Mpps - Switch capacity >=56 Gbps - Nguồn: 1) | bộ | 1
22 | Loa gắn âm trần 6W | cái | 410
23 | Loa hộp treo tường 10W | cái | 46
24 | Loa nén thông báo 15/30W (có biến áp) | cái | 17
25 | Tủ rack "Cabinet 36U 600 x 800" | tủ | 1
26 | Ắc quy (Ắc quy kín khí 12V-100Ah (10h) 10-12 năm @ 20°C) | bình | 2
27 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1
I | CHI PHÍ NỘI THẤT
1 | Bàn họp giao ban 3600x1500 | bàn | 10
Kích thước: W3600 x D1500 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: Mặt chữ nhật ghép giả dày, phối màu, có nắp lật nhôm chạy dây. Chân ghép hộp có gắn nẹp nhôm trang trí.
2 | Bàn họp giao ban 2400x1200 | bàn | 4
Kích thước : W2400 x D1200 x H760mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp phủ Melamine dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: Chân bàn vát nghiêng kết hợp ốp sơn đen. Có 1 nắp hộp điện trên mặt bàn
3 | Bàn họp 2400x1000 | bàn | 7
Kích thước : W2400 x D1200 x H760mm
Chất liệu: Gỗ Melamine cao cấp hoặc tương đương dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: – Bàn họp hòa phát mặt hình chữ nhật – Mặt bàn liền, không đợt
4 | Bàn giám đốc | bàn | 4
Kích Thước: W2400 x D1100 x H760 mm
Chất liệu:
- Bàn làm từ gỗ công nghiệp veneer sơn PU cao cấp - Độ dày mặt bàn dày ≥ 80mm
Kiểu Dáng - Bàn lãnh đạo cao cấp - Yếm ốp nổi Veneer đấu vân, mặt có tấm ốp trang trí. - Chân hộp lượn cong, có phào bo cạnh, yếm ốp gờ nổi hình chữ nhật, ghép vân đối xứng trang trí. - Bàn thường kết hợp với ghế giám đốc tủ phụ hoặc hộc tùy chọn.
5 | Bàn trưởng phòng | bàn | 26
Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU màu cánh gián Độ dày mặt bàn dày ≥ 60mm
Kiểu dáng: Bàn lãnh đạo dành cho cấp trưởng phòng. Bàn có hộc treo 1 ngăn kéo 1 khoang cánh mở và khay bàn phím. Yếm bàn gắn nẹp trang trí, chân có viền chỉ
6 | Bàn làm việc | bàn | 100
Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine dày ≥ 18mm. Độ dày mặt bàn dày ≥ 25mm
Kiểu dáng: Hộc liền sát đất 4 ngăn kéo. Bàn sử dụng tăng chân đế tăng chỉnh, yếm lửng thẳng, có khay bàn phím
Bàn ăn inox
7 | Tủ giám đốc | tủ | 4
- Kích thước: W2400xD400xH2000mm (±20mm)
- Chất liệu: Bề mặt gỗ công nghiệp cao cấp dày ≥ 18mm + hậu dày ≥ 6mm
- Tính năng đặc biệt: Tủ Giám Đốc
- Hình dạng: Phần dưới khoang dài, Phần trên kết ở 2 tủ dài bên ngoài và kệ ở giữa
8 | Tủ dụng cụ đựng dụng cụ, tài liệu Model: ATV-CSC-2-1200 | tủ | 80
Kích thước ngoài: 1200x450x1800mm
Kích thước trong: 1195x395x1675mm
Vật liệu khung: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm
Số ngăn: 05
Vật liệu ngăn tầng: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm
Số lượng ngăn tầng: 04
Vật liệu cánh cửa: kính cường lực và thép sơn tĩnh điện
Số lượng cánh: 02
Vật liệu sàn đỡ trong: thép sơn tĩnh điện
9 | Ghế băng inox | cái | 100
Kích Thước: W1830 x D640 x H820 mm
Chất liệu: khung giằng sơn tĩnh điện, chân nhôm đúc dày ≥ 1.0mm
Kiểu Dáng - Ghế phòng chờ, ghế băng chờ - Bằng gồm 3 chỗ ngồi, chân nhôm đúc, khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr. - Đệm và tựa ghế đột lỗ tạo sự thông thoáng. - Khung giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện
10 | Ghế giám đốc | cái | 4
Màu sắc: Đen – Nâu
Kích thước : W750 x D(850-1220) x H(1210-1265) mm (±20mm)
Chất liệu: Chân và tay ghế gỗ sơn. Đệm tựa bọc da công nghiệp
Kiểu dáng: Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao được gắn dưới đáy đệm ngồi, liên kết chặt chẽ với Piston khí nén và chân sao ghế. Ghế có thể ngả được nhiều góc độ
11 | Ghế trưởng phòng | cái | 20
Màu sắc: Đen
Kích thước: W640 x D740 x H(1130-1210) mm (±20mm)
Chất liệu: Đệm tựa bọc da công nghiệp. Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải. Chân tay ghế bằng nhựa sơn phủ màu nhũ bạc
Kiểu dáng: Đệm tựa có các đường may trang trí ô vuông.Có tựa đầu. Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, tay nhựa sơn phủ màu nhũ bạc, bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi
12 | Ghế làm việc | cái | 100
Kích thước: W560 x D540 x H(900-1025) mm (±20mm)
Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, tay và chân ghế bằng nhựa
Kiểu dáng: Ghế lưng trung. Tay ghế kết cấu theo hình vòm cung, cố định. Chân sao 5 cánh có gắn bánh xe di chuyển linh hoạt
13 | Rèm cửa sổ dạng sóng | bộ | 16
Kích thước: rộng 2400m, Chiều cao tối đa 2750mm
Chất liệu : Vải bóng hoa văn chìm .
Ưu điểm : Cản sáng tuyệt đối 100% , chống nóng , chống bám bụi tốt .
Chưa bao gồm lớp voan bên trong
Giá đã hoàn thiện lắp đặt, thanh suốt, phụ kiện…
14 | Rèm quây thay đồ | bộ | 5
Chất liệu : Vải bóng hoa văn chìm .
Khung tròn bằng inox tròn dày ≥ 1.0 mm kèm ray chạy bằng nhựa
15 | Quầy lễ tân | bộ | 2
Kích thước: Dài (7000+2700)x2 x Sâu 700 x Cao 750mm(1050mm)
Chất liệu: MDF phủ melamine chống ẩm dày 17mm, chống xước, chống bám bụi
16 | Biển tên phòng | bộ | 290
Kích thước 150x300mm
Vật liệu: inox cao cấp dày 1mm
17 | Biển tên chức danh | bộ | 30
Cao 12,5 x Ngang 25,5 cm x dày 1mm
Ưu điểm: Chất liệu đồng đẹp và sang trọng bề mặt biển sáng bóng, nhẹ nhỏ gọn dễ di chuyển. Chất lượng in sắc nét, quan sát nội dung 2 mặt trước sau dễ dàng
18 | Rèm che nắng | m2 | 1892
19 | Quầy lễ tân, thu ngân (ước tính) | lô | 1
- Gỗ MDF phủ melaminte chống ẩm, vân gỗ
II | CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
1 | Chi phí vận chuyển | lô | 1

## DANH MỤC TB (hidden)
PHỤ LỤC III.2 | [5 empty] | 0
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ CHƯA ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN NÀY | [5 empty] | 0
Tên dự án: XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
Tên công trình: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
Địa điểm: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Phần: ……………
Đơn vị tính: Đồng
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]=[4]x[5] | [8]
I | Hệ thống tổng đài nội bộ ip/ip pbx | 0 | 0
1 | Tổng đài IP PABX Bộ khung cơ bản, gắn rack 19', với 5 khe cắm Bộ nguồn 350W Bộ điều khiển: - 01 máy chủ ứng dụng truyền thông hợp nhất hỗ trợ 200 cổng Giấy phép tài nguyên: - Giấy phép 04 kênh trung kế VoIP/SIP - Giấy phép cho 30 kết nối thiết bị mở rộng LIP/MEX - 05-Giấy phép người dùng UCS-ADVANCED tiêu chuẩn (Nền tảng đa hệ điều hành w/ Đăng nhập một thiết bị) - 04-Giấy phép và tài nguyên kênh kết nối UVM AA cơ bản với dung lượng lưu trữ tin nhắn trong 1 giờ hỗ trợ cả chức năng thông báo/tích hợp Thư thoại đến email và chức năng ghi âm hai chiều - 06-LDP cổng kết nối số mở rộng - 06-Cổng kết nối mở rộng Analog SLT - 01 năm bảo hành phần mềm. Giấy phép 320 cổng và 8 trung kế. | bộ | 1 | 357836364 | 357836364
2 | Điện thoại IP | cái | 307 | 1172727 | 360027189
II | Hệ thống camera | 0 | 0
1 | Camera thân dài có ống kính thay đổi, IP66 (2M H.265 NW IR Bullet Camera: • Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 3.2 ~ 10mm (3.1x) varifocal lens • Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90˚/270˚), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 30m • IP66, IK10, PoE/12VDC) | cái | 58 | 3941818 | 228625444
2 | Camera Dome có ống kính cố đinh, gắn trần (2M H.265 NW IR Dome Camera: • Maximum 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 2.8mm fixed lens • Maximum 30fps@2MP all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90°/270°), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 20m, PoE • No-audio model) | cái | 171 | 1068182 | 182659122
3 | NVR 64 chanels (64CH 32MP NVR: • Up to 64CH, 32MP Resolution • Max. 400Mbps network camera recording • HDMI out • User friendly UI / UX • AI search support when working with Wisenet AI camera • Dynamic Event support - New event function of cameras is available without software update • Bookmark management (Up to 100 set) • H.265, H.264, MJPEG compression support • SATA 16ea (Up to 160TB) • RAID 5/6 support) | cái | 4 | 12825455 | 51301820
4 | Bộ giải mã tín hiệu video 64 kênh (Bộ giải mã video & âm thanh: tối đa 64 kênh với đầu ra HDMI kép. - Hỗ trợ chế độ sao chép (clone) và mở rộng (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD) - Tối đa 64 kênh (chế độ nhân bản HDMI 1), 36 (HDMI 1) / 25 (HDMI 2) chế độ mở rộng. - Hiệu suất giải mã tối đa 8MP@60fps, 2MP@360fps - Hỗ trợ ONVIF, SUNAPI, RTSP - Hỗ trợ H.265, H.264, MJPEG - Lên đến 20 bố cục và trình tự - Chuyển đổi góc nhìn Fisheye (Dewarping), điều khiển PTZ, kiểm tra nhiệt độ camera nhiệt, lưu ảnh chụp nhanh vào ổ USB - Quản lý sử dụng chuột USB hoặc giao diện web - Chế độ nguồn dự phòng: PoE và 12VDC.) | cái | 4 | 39725455 | 158901820
5 | Hard Disk Drive 8TB (WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM, dòng business) | cái | 24 | 4750000 | 114000000
6 | Cáp HDMI 5m (HDMI 2.0 4K loại cáp dẹp) | sợi | 4.04 | 145455 | 587638.2
7 | Màn hình chuyên dụng cho CCTV 50" (Tấm nền: - Kích thước 50", Độ phân giải 3840x2160(16:9), Pixel 0.285 x 0.285, Độ sáng 500 nit, Tương phản: 4000:1 (* IPS - 1200:1), Gam màu 92% (DCI-P3, CIE 1976), Hoạt động 24/7, Chống lóa (Non-Glare) Âm thanh: 10W 2 kênh. Kết nối - ngõ vào: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3); HDCP2.2; USB 2.0 x 2. - ngõ ra: Stereo mini Jack Điều khiển: RS232C(in/out), RJ45; BT/Wifi Nguồn cấp: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Môi trường hoạt động: 0 ℃ ~ 40 ℃; 10.0 % ~ 80.0 % RH Tính năng: - UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 - Hiển thị: hướng hình ảnh ngang và dọc. Các chứng chỉ: - Safety 60950-1 / 62368-1 - EMC Class B) | cái | 4 | 29731818 | 118927272
8 | Khung treo màn hình 50" | cái | 4 | 1618182 | 6472728
9 | Máy tính quản lý CCTV (Intel® Core i5-12500 (6Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W) "Keep HDD M.2 512GB PCIe, 2x8GB 3200MHz DDR4" Intel UHD Graphics 770 No 8 External USB: 4 USB 2.0 , 4 USB 3.2 , 1 RJ-45; 01 HDMI 1.4 Port, 01 Display Port 1.4; 1 VGA ; 1 UAJ (Universial Audio Jack); 1 Line-out Win11 license) | bộ | 1 | 20000000 | 20000000
10 | Màn hình 19.5 Inches (Màn hình máy tính 27" FHD, VGA, HDMI, LED) | cái | 1 | 3190000 | 3190000
III | Hệ thống nguồn dự phòng cho camera | 0 | 0
1 | Bộ lưu điện 6kVA/6kW dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất: 6kVA/6kW - Điện áp: 100~280Vac (1 phase, L-N + G) - Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Điện áp: 200/208/220/230/240Vac (Single phase) - Khả năng chịu quá tải: ≤ 105%: continuous; 106~125%: 5min;126~150%: 1min.; > 150%: 500ms - Hiệu suất: AC-AC : lên đến 95.5%,ECO Mode: lên đến 99% - Hiển thị: LCD, đa ngôn ngữ - Dòng sạc 8A - 2 mô đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 1 | 35000000 | 35000000
2 | Bộ lưu điện 2kVA, 230V, dòng sạc 2A, dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất 2kVA/1.8kW - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac - Dãy điện áp: 175~280Vac (full load); 120~175Vac (70~100% load) Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Hệ số công suất: 0.9 - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac Khả năng chịu quá tải: < 105%: Continuous; 105~125%: 1 minute; 125~150%: 15 seconds Hiệu suất AC-AC : 94%, ECO Mode: 97% Thời gian lưu điện ở 75% tải với acquy trong 7 minutes Hiển thị: LCD và LED Môi trường hoạt động 0~50°C*** (40~50°C with 80% de-rating.) - 1 mo đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 13 | 17000000 | 221000000
IV | Hệ thống Busway, cáp, máng cáp, thiết bị điện |  |  | 0
1 | Tủ điện biến áp cách ly chuyên dụng y tế - Tủ điện cấp nguồn trung tính cách ly an toàn cho bênh nhân, nhân viên y tế và phòng cháy nổ. - Công suất ra 10kVA 1P 220VAC - Giám sát điện trở cách điện và cảnh bảo xuất tuyến chạm đất. - Tiêu chuẩn IEC 60364-7-710 / TCVN 7447-7-710 | tủ | 11 | 300000000 | 3300000000
2 | Bảng giám sát tập trung | bộ | 11 | 24871000 | 273581000
3 | Cáp truyền thông RS485 nối giữa các thiết bị giám sát - AWG18 | m | 267.65 | 30000 | 8029500
4 | UPS ONLINE 100 KVA / 90 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 2 | 482948000 | 965896000
5 | UPS ONLINE 160 KVA / 144 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 1 | 613141000 | 613141000
6 | Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị | hệ | 1 | 6977804 | 6977804
V | Nội thất phòng mổ |  |  | 0
1 | ĐỒNG HỒ ĐẾM THỜI GIAN MỔ CHUYÊN DỤNG TRONG KHU PHẪU THUẬT | Bộ | 2 | 40000000 | 80000000 | 80000000
| Hãng sản xuất : MES-Engineering |  |  | 0 | 0
| Model: MES-CLK-OT-1-F |  |  | 0 | 0
| Cấu hình: |  |  | 0 | 0
| - Đồng hồ: 1 cái |  |  | 0 | 0
| - Bộ điều khiển: 1 cái |  |  | 0 | 0
| Thông số kỹ thuật: |  |  | 0 | 0
| Đồng hồ cho phép hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian thưc, thời gian phẫu thuật, thời gian gây mê. |  |  | 0 | 0
| Bộ điều khiển dùng để cài đặt thời gian cho đồng hồ, bao gồm cài đặt thời gian thực, thời gian phẫu thuật và thời gian mê |  |  | 0 | 0
| Kích thước (WxHxD)mm: 800x350x70. |  |  | 0 | 0
| Nguồn cấp: AC 220V/ 50Hz |  |  | 0 | 0
| Công suất: 50W |  |  | 0 | 0
| Đèn led để hiển thị: led 7 thanh màu đỏ |  |  | 0 | 0
| Kích thước đèn LED hiền thị: 4x6cm (Loại lớn) |  |  | 0 | 0
2 | TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ Y TẾ PHÒNG MỔ | Cái | 4 | 72000000 | 288000000 | 288000000
|  |  |  | 0 | 0
| -Kích thước: DxRxC: 1000x350x1920mm. |  |  | 0 | 0
| -Các tầng có thể điều chỉnh độ cao, thấp giúp dễ dàng bố trí thiết bị |  |  | 0 | 0
| -Tủ có hộc kéo có thể làm mặt bàn thao tác. |  |  | 0 | 0
| -Có thể bố trí âm tường. |  |  | 0 | 0
| -Tủ được gia công vững chắc, thẩm mỹ cao. |  |  | 0 | 0
3 | BỘ CẢNH BÁO TẬP TRUNG TỦ IPS PHÒNG MỔ | Bộ | 1 | 45000000 | 45000000 | 45000000
| Công nghệ : BENDER-CHLB Đức. |  |  | 0 | 0
| Bộ cảnh báo tập trung tủ IPS khu phòng mổ: Giám sát các tủ IPS phòng mổ ,bộ cảnh báo từ xa MK2430-12, đóng vai trò làm trạm chủ giám sát toàn bộ thông số của hệ thống tủ IPS, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Màn hình LCD thể hiện các thông báo dạng chữ. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động . Một thiết bị MK2430 cho phép giám sát 8 tủ IPS. |  |  | 0 | 0
4 | BỘ CẢNH BÁO TỪ XA ĐẶT TRONG TỪNG PHÒNG MỔ | Bộ | 2 | 33000000 | 66000000 | 66000000
| Công nghệ : BENDER-CHLB Đức |  |  | 0 | 0
| Chức năng:Giám sát tủ IPS phòng mổ ,bộ cảnh báo từ xa MK2007, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động . |  |  | 0 | 0
5 | ĐÈN ĐỌC FILM X - QUANG DILOS 300 | Bộ | 2 | 38000000 | 76000000 | 76000000
| Hãng sản xuất:DILOS |  |  | 0 | 0
| Model : Dilos 300 |  |  | 0 | 0
| -KT :Khung (mm) (WxDxH) : 1,109 x 512 x 39 |  |  | 0 | 0
| -Đèn (mm) (WxD) : 1,068 x 422 (42” x 17”) |  |  | 0 | 0
| Nguồn: |  |  | 0 | 0
| - Dòng điện (tối đa) 2,1A |  |  | 0 | 0
| - Công suất tiêu thụ (tối đa): 120W |  |  | 0 | 0
| Tính năng kỹ thuât: |  |  | 0 | 0
| - Nguồn sáng : EEFL Lamp |  |  | 0 | 0
| - Độ sáng : 7,000~12,000 Lux (Liên tục hoạt động) / m2, 2,300 ~ 4,000 cd / m2 |  |  | 0 | 0
| - Tính đồng nhất : 90% min |  |  | 0 | 0
| -Tuổi thọ : > 20,000 giờ |  |  | 0 | 0
6 | Cửa lùa bán tự động mở tay: 900x2100mm | Cái | 2 | 13000000 | 26000000 | 26000000
| - Cửa làm bằng vách Panel PU |  |  | 0 | 0
| - Cửa lắp đặt trên hệ thống ray trượt cửa lùa bán tự động |  |  | 0 | 0
| - Có ô kính trong quan sát trong,ngoài |  |  | 0 | 0
| - Nẹp nhôm bo góc cửa |  |  | 0 | 0
| - Tay nắm cửa inox |  |  | 0 | 0
7 | BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ ĐA NĂNG | Bộ | 2 | 45000000 | 90000000 | 90000000
| Có khả năng tích hợp: |  |  | 0 | 0
| - Điều khiển, giám sát hệ thống điện cách ly. |  |  | 0 | 0
| - Điều khiển bật tắt đèn chiếu sáng, cửa… |  |  | 0 | 0
| - Tích hợp đồng hồ thời gian, đồng hồ mổ, bộ điều khiển. |  |  | 0 | 0
| - Tích hợp Bộ MK2007 -BENDER giám sát tủ BACL |  |  | 0 | 0
| - Lỗ chờ gắn thiết bị điều khiển của hệ thống ĐHKK, gọi y tá ….(do bên mua cung cấp) |  |  | 0 | 0
| (Thiết bị các bên liên quan cung cấp) |  |  | 0 | 0
| - Kích thước: H750xW550xD150 mm |  |  | 0 | 0
| - Vật liệu: Mặt ngoài inox 304 |  |  | 0 | 0
8 | Passbox chuyển đồ tự làm sạch (Dynamic Pass Box) | Cái | 2 | 50000000 | 100000000 | 100000000
| - Kích thước ngoài : (RxSxC) : 740x660x1100mm |  |  | 0 | 0
| - Kích thước trong : (RxSxC) : 600x600x600mm |  |  | 0 | 0
| - Vật liệu : Inox 304 |  |  | 0 | 0
| - Đồng hồ chênh áp : 0 -500 Pa |  |  | 0 | 0
| - Công suất quạt : 200W |  |  | 0 | 0
| - Cửa Pass Box: Có gioăng làm kín khí cùng kính cường lực ngăn chặn nguồn khí bên trong Pass Box rò rỉ ra ngoài phòng sạch. |  |  | 0 | 0
| - Thân trong Pass box: Được làm bằng thép không gỉ, có độ bền cao và đặc biệt không gây ra bụi trong quá trình hoạt động. |  |  | 0 | 0
| - Khóa Pass box: khóa liên động được thiết kế sử dụng bằng điện hoặc cơ khí, đảm bảo 2 cửa không mở cùng một lúc. |  |  | 0 | 0
| - Bản lề: Có cấu trúc chịu được tải trọng cao. |  |  | 0 | 0
| - Chân đỡ: Chiều cao tùy chỉnh. |  |  | 0 | 0
| - Thiết kế vòng cung tích hợp của khu làm việc,không góc chết,dễ làm sạch |  |  | 0 | 0
| - Thiết kế áp suất âm 2 lớp, không có nguy cơ rò rỉ |  |  | 0 | 0
| - Màng lọc Hepa dày 120mm : Lọc sạch 99,99 % không khí tạo ra dòng khí giúp làm sạch đồ vật. |  |  | 0 | 0
| - Lưu lượng : 800-1000m3/h |  |  | 0 | 0
| - Có đèn UV diệt khuẩn. |  |  | 0 | 0
9 | Vật tư điện và vật tư phụ lắp đặt hệ thống | Lô | 1 | 90000000 | 90000000 | 90000000
VI | Hệ thống khí y tế |  |  | 0
1 | TRẠM PHÂN PHỐI OXY TỰ ĐỘNG 20 BÌNH (2X10) | 1 | HT | 310909091 | 310909091 | Phoenix / Anh
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0
| Bộ điều phối cung cấp nguồn khí liên tục từ hai nhánh bình vào hệ thống bằng cách chuyển đổi tự động nhánh hoạt động sang nhánh dự phòng khi nhánh hoạt động hết khí |  |  | 0
| Có đồng hồ hiển thị áp lực đầu vào-đầu ra, các van an toàn, có chỉ báo bằng đèn tình trạng hoạt động và báo động |  |  | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái các khí có thể nâng cấp thêm các đầu tín hiệu tới hệ thống báo động trung tâm và BMS theo yêu cầu |  |  | 0
| Sử dụng điện 220-240V/50Hz/1 pha |  |  | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái gồm 2 phần: |  |  | 0
| '- Bảng chỉ báo Trạng thái bộ điều phối gồm các đèn LED báo: |  |  | 0
| + Trạng thái "Hoạt động" (RUNNING) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0
| + Trạng thái "Hết khí" (EMPTY) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0
| + Trạng thái "Áp suất cao" (HIGH PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0
| - Bảng chỉ báo báo động gồm các đèn LED báo: |  |  | 0
| + Trạng thái "Máy chạy" (POWER ON) để báo bộ điều phối được cấp điện chạy |  |  | 0
| + Trạng thái "Bình thường" (NORMAL) để báo bộ điều phối chạy bình thường |  |  | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí" (CHANGE CYLINDERS) để báo khi chuyển nhánh bình hoạt động sang nhánh dự phòng |  |  | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí lập tức" (CHANGE CYLINDERS IMMEDIATELY) để báo khi nhánh dự phòng cũng hết khí |  |  | 0
| + Cảnh báo "Lỗi áp suất" (PRESSURE FAULT) để báo khi áp suất tại đường ống cấp vào hệ thống quá cao hoặc quá thấp |  |  | 0
| + Cảnh báo "Lỗi hệ thống" (SYSTEM FAULT) để báo khi xảy ra lỗi cáp nguồn |  |  | 0
| Đáp ứng yêu cầu của HTM02-01/HTM 2022, ISO 7396-1 |  |  | 0
| Cấu hình bao gồm: |  |  | 0
1.1 | Bộ điều phối tự động cho khí O2 | 1 | bộ | 0
1.2 | Bộ thanh góp kết nối bình O2 (cho dàn 20 bình) | 1 | bộ | 0
1.3 | Giá đỡ cố định dàn thanh góp và chai O2 (cho dàn 20 bình) | 1 | bộ | 0
1.4 | Dây nối cao áp bình O2 | 20 | dây | 0
1.5 | Đầu ra nối hệ thống | 1 | bộ | 0
1.6 | Đường kết nối O2 dự phòng | 1 | bộ | 0
1.7 | Chai Oxy 40 lít (mua trong nước) | 20 | chai | 0 |  | VN
1.8 | Phụ kiện lắp đặt trung tâm Oxy | 1 | bộ | 0
2 | TRẠM PHÂN PHỐI CO2 TỰ ĐỘNG 04 BÌNH (2X2) | 1 | HT | 163636364 | 163636364 | Phoenix / Anh
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0
| Bộ điều phối cung cấp nguồn khí liên tục từ hai nhánh bình vào hệ thống bằng cách chuyển đổi tự động nhánh hoạt động sang nhánh dự phòng khi nhánh hoạt động hết khí |  |  | 0
| Có đồng hồ hiển thị áp lực đầu vào-đầu ra, các van an toàn, có chỉ báo bằng đèn tình trạng hoạt động và báo động |  |  | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái các khí có thể nâng cấp thêm các đầu tín hiệu tới hệ thống báo động trung tâm và BMS theo yêu cầu |  |  | 0
| Sử dụng điện 220-240V/50Hz/1 pha |  |  | 0
| Bảng theo dõi và chỉ báo trạng thái gồm 2 phần: |  |  | 0
| '- Bảng chỉ báo Trạng thái bộ điều phối gồm các đèn LED báo: |  |  | 0
| + Trạng thái "Hoạt động" (RUNNING) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0
| + Trạng thái "Hết khí" (EMPTY) cho mỗi nhánh bình |  |  | 0
| + Trạng thái "Áp suất cao" (HIGH PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0
| + Trạng thái "Áp suất thấp" (LOW PRESSURE) cho đường ống cấp vào hệ thống |  |  | 0
| - Bảng chỉ báo báo động gồm các đèn LED báo: |  |  | 0
| + Trạng thái "Máy chạy" (POWER ON) để báo bộ điều phối được cấp điện chạy |  |  | 0
| + Trạng thái "Bình thường" (NORMAL) để báo bộ điều phối chạy bình thường |  |  | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí" (CHANGE CYLINDERS) để báo khi chuyển nhánh bình hoạt động sang nhánh dự phòng |  |  | 0
| + Cảnh báo "Thay bình khí lập tức" (CHANGE CYLINDERS IMMEDIATELY) để báo khi nhánh dự phòng cũng hết khí |  |  | 0
| + Cảnh báo "Lỗi áp suất" (PRESSURE FAULT) để báo khi áp suất tại đường ống cấp vào hệ thống quá cao hoặc quá thấp |  |  | 0
| + Cảnh báo "Lỗi hệ thống" (SYSTEM FAULT) để báo khi xảy ra lỗi cáp nguồn |  |  | 0
| Đáp ứng yêu cầu của HTM02-01/HTM 2022, ISO 7396-1 |  |  | 0
| Cấu hình bao gồm: |  |  | 0
2.1 | Bộ điều phối tự động cho khí CO2 | 1 | bộ | 0
2.2 | Bộ thanh góp kết nối bình CO2 (cho dàn 4 bình) tích hợp van một chiều | 1 | bộ | 0
2.3 | Giá đỡ cố định dàn thanh góp và chai CO2 (cho dàn 4 bình) | 1 | bộ | 0
2.4 | Dây nối cao áp bình CO2 | 4 | dây | 0
2.5 | Đầu ra nối hệ thống | 1 | bộ | 0
2.6 | Chai CO2 40 lít (mua trong nước) | 4 | chai | 0 |  | VN
2.7 | Phụ kiện lắp đặt trung tâm CO2 | 1 | bộ | 0
3 | HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM TẬP CHUNG KẾT HỢP 4BAR VÀ 7BAR | 1 | HT | 1554545455 | 1554545455 | Phoenix / Anh
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0
| Đáp ứng yêu cẩu của HTM2022 |  |  | 0
| Hệ thống gồm 03 máy nén khí |  |  | 0
| Máy nén khí kiểu trục vít hoạt động êm và không rung |  |  | 0
| Cấu trúc dạng modun cho phép nâng cấp hệ thống thêm để đáp ứng các nhu cầu cao hơn trong tương lai |  |  | 0
3.1 | Máy nén khí | 3 | máy | 0
| Lưu lượng hệ thống: 1404 lít/phút tại áp suất 7 bar |  |  | 0
| Công suất motor: 5,5 Kw |  |  | 0
| Độ ồn: 60 Db |  |  | 0
| Điện áp: 400V-50Hz |  |  | 0
| Thiết kế nhỏ gọn, có hộp tiêu âm giảm tối đa độ ồn, có đế chống rung |  |  | 0
| Dễ dàng bảo trì nhờ cửa truy nhập độc lập |  |  | 0
3.2 | Bộ sấy khô khí nén/lọc khí nén dạng đôi | 1 | bộ | 0
| Bộ lọc khí nhiều cấp tạo khí nén đạt tiêu chuẩn khí y tế theo HTM2022: |  |  | 0
| - Lọc kết tụ lọc bỏ các hạt cực nhỏ |  |  | 0
| - Lọc than hoạt tính loại bỏ hơi dầu |  |  | 0
| - Lọc khử trùng y tế loại bỏ vi khuẩn |  |  | 0
| - Các bộ lọc có đồng hồ áp lực hiển thị hiệu suất và báo thay thế các bộ lọc |  |  | 0
| Cột sấy khí dạng tháp đôi: |  |  | 0
| - Có chứa các hoạt chất sấy khô khí để loại bỏ nước khỏi khí nén |  |  | 0
| - Duy trì nhiệt độ điểm sương dưới -46°C |  |  | 0
| Bộ lọc khí và cột sấy khí có thể cô lập riêng lẻ để bảo trì |  |  | 0
3.3 | Bộ điều khiển chạy luân phiên | 1 | bộ | 0
| Theo dõi và đảm bảo việc cung cấp khí nén liên tục |  |  | 0
| Có màn hiển thị kỹ thuật số |  |  | 0
| Hiển thị trạng thái hệ thống và báo động |  |  | 0
| Có chế độ luân phiên máy nén tự động hoặc bằng tay |  |  | 0
| Tín hiệu trạng thái hệ thống có thể kết xuất ra thiết bị báo động hoặc BMS |  |  | 0
| Tự động khởi động lại hệ thống sau sự cố mất điện |  |  | 0
3.4 | Bình tích áp trung gian 1.000 lít | 2 | bình | 0
4 | HỆ THỐNG MÁY HÚT KHÍ TRUNG TÂM | 1 | HT | 1022727273 | 1022727273 | Phoenix / Anh
| Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau |  |  | 0
| Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 |  |  | 0
| Tính năng kỹ thuật: |  |  | 0
| Hệ thống gồm 03 bơm hút |  |  | 0
| Bơm hút kiểu cánh gạt quay giúp hoạt động êm và không rung |  |  | 0
| Cấu trúc dạng modun cho phép nâng cấp hệ thống thêm để đáp ứng các nhu cầu cao hơn trong tương lai |  |  | 0
4.1 | Bơm hút | 3 | máy | 0
| Lưu lượng hệ thống: 1250 lít/phút (với 2 máy chạy) tại -475mmHg |  |  | 0
| Công suất motor: 2,2 kW |  |  | 0
| Độ ồn: 65 dB |  |  | 0
| Điện áp: 400V-50Hz |  |  | 0
| Có đế chống rung |  |  | 0
| Thiết kế compact với hệ thống tuần hoàn dầu bên trong chống rò rỉ dầu |  |  | 0
| Làm mát bằng không khí, có bộ khử hơi dầu |  |  | 0
4.2 | Bộ lọc khuẩn kép | 1 | bộ | 0
| Hiệu suất lọc 99.995% |  |  | 0
| Có các đồng hồ đo chênh áp để hiển thị hiệu năng bộ lọc |  |  | 0
| Thiết kế song song để cô lập riêng lẻ khi bảo trì |  |  | 0
| Suy áp qua lọc trong giới hạn cho phép theo HTM 2022 |  |  | 0
| Có bình chứa nước ngưng tụ và các van cô lập |  |  | 0
4.3 | Bộ điều khiển luân phiên | 1 | bộ | 0
| Theo dõi và đảm bảo việc cung cấp khí hút liên tục |  |  | 0
| Có màn hiển thị kỹ thuật số |  |  | 0
| Hiển thị trạng thái hệ thống và báo động |  |  | 0
| Có chế độ luân phiên máy nén tự động hoặc bằng tay |  |  | 0
| Tín hiệu khẩn cấp có thể kết xuất ra thiết bị báo động hoặc BMS |  |  | 0
| Tự động khởi động lại hệ thống sau sự cố mất điện |  |  | 0
4.4 | Bình tích chân không 1.600 lít | 2 | Bình | 0
5 | THIẾT BỊ NGOẠI VI |  |  | 0
12.1 | BỘ ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG OXY KÈM BÌNH LÀM ẨM | 20 | bộ | 2986364 | 59727280 | Rs + MAK/ 500/ Flow-meter/ Ý
| Yêu cầu Kỹ thuật: |  |  | 0
| Dải lưu lượng: 0 - ≥ 15 lít/phút |  |  | 0
| Độ sai số: ≤ 10% |  |  | 0
| Bình làm ẩm ≥ 350ml có thể hấp tiệt trùng ở 121°C |  |  | 0
| Có đầu cắm nhanh tương thích với ổ khí kèm theo |  |  | 0
12.2 | BỘ HÚT DỊCH GẮN TƯỜNG | 20 | bộ | 6790909 | 135818180 | EASYVAC 1000 + MAK/2000/ Flow-meter/ Ý
| Yêu cầu Kỹ thuật: |  |  | 0
| Dải đo: 0-950 mmbar |  |  | 0
| Có ba chế độ hút Điều chỉnh/Tắt/Tối đa (REG/OFF/FULL) |  |  | 0
| Bình chứa dịch dung tích ≥ 2000ml bằng nhựa |  |  | 0
| Có đầu cắm nhanh tương thích với ổ khí kèm theo |  |  | 0
12.3 | BỘ HÚT DỊCH DI ĐỘNG CHO PHÒNG MỔ | 2 | bộ | 20454545 | 40909090 | EASYVAC 1000 + MAK/2000/ Flow-meter/ Ý
| Yêu cầu Kỹ thuật: |  |  | 0
| Gồm một bộ hút dịch, 2 bình chứa dịch và 1 xe đẩy |  |  | 0
| Dải điều chỉnh: 0 - ≥ 950 mmbar |  |  | 0
| Có ba chế độ hút Điều chỉnh/Tắt/Tối đa (REG/OFF/FULL) |  |  | 0
| Có 2 bình chứa dịch, mỗi bình dung tích ≥ 2000ml |  |  | 0
| Có đầu cắm nhanh tương thích với ổ khí kèm theo |  |  | 0
12.4 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ OXY | 5 | bộ | 900000 | 4500000 | Flow-meter/ Ý
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0
12.5 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ MA4 | 5 | bộ | 900000 | 4500000 | Flow-meter/ Ý
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0
12.6 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ VAC | 5 | bộ | 900000 | 4500000 | Flow-meter/ Ý
| Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm |  |  | 0
12.7 | ADAPTER CHO LOẠI KHÍ SA7 | 2 | bộ | 900000 | 1800000 | Flow-meter/ Ý
Có nhãn nhận dạng và kết cấu chống cắm nhầm
| GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ |  |  |  | 11190727434.2
| THUẾ (VAT 10%) |  |  |  | 1119072743.42
| GIÁ TRỊ SAU THUẾ |  |  |  | 12309800177.62

## DM CHAO GIA
DANH MỤC THIẾT BỊ MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /SYT-KHTC ngày /03/2025 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình)
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn vị chào giá điền
|  |  |  | Hãng sản xuất/ Chủng loại (model) | Xuất xứ | Đơn giá trước thuế | Thành tiền (trước thuế) | Thuế VAT (10%) | Thành tiền (sau thuế)
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8]=[4]x[7] | [9] | [10]=[8]+[9]
I | Hệ thống tủ biến áp cách ly chuyên dụng y tế
1 | Tủ điện biến áp cách ly chuyên dụng y tế - Tủ điện cấp nguồn trung tính cách ly an toàn cho bênh nhân, nhân viên y tế và phòng cháy nổ. - Công suất ra 10kVA 1P 220VAC - Giám sát điện trở cách điện và cảnh bảo xuất tuyến chạm đất. - Tiêu chuẩn IEC 60364-7-710 / TCVN 7447-7-710 | tủ | 11
2 | Bảng giám sát tập trung | bộ | 11
3 | Cáp truyền thông RS485 nối giữa các thiết bị giám sát | m | 265
4 | UPS ONLINE 100 KVA / 90 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 2
5 | UPS ONLINE 160 KVA / 144 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 1
II | Nội thất phòng mổ (Bổ sung 01 phòng)
1 | Vách kính kháng khuẩn Nano bạc, kính dán 2 lớp kháng khuẩn dày 13.38 | m² | 113
2 | Sàn Vinyl dày 2mm kháng khuẩn | m² | 40
3 | Cửa phòng mổ: Model: Loại cửa : mở trượt 1 cánh -Lực kéo cho cánh cửa: 130kg x 1 cánh . -Tốc độ Đóng/Mở: 100 – 600 mm/s (10 cấp tốc độ). - Mô tơ điện : Động cơ điện một chiều không chổi than với hệ thống chống quá tải. -Bộ điều khiển thông minh gặp vật cản trên hành trình hoạt động sẽ tự động dừng và đổi chiều. Bộ điều khiển với màn hình hiển thị LCD thuận tiện cho việc cài đặt thông số kỹ thuật. Bộ điều khiển cửa có chức năng kết ối với đầu đọc thẻ, bộ lưu điện, kết nối internet để kiểm tra số lần sửa chữa. -Con lăn + hệ gá: Bánh xe treo kép chống lật, nẹp nhôm chống mài mòn. Bộ gá treo có thể điều chỉnh lên xuống. -Có thể lựa chọn thêm bộ công tắc chức năng 4 chế độ không dây: Chế độ mở 1 nửa, chế độ mở toàn phần, chế độ giữ mở và chế độ khóa - Mở cửa bằng Công tắc đá chân chuyên dụng cho cửa phòng mổ. - Cánh cửa bằng inox 304 dày 1.0mm có ô kính thoáng bên trong là vật liệu cách nhiệt chống ồn cách nhiệt có ô kình 2 lớp hút chân không kháng khuẩn. Cánh cửa có 4 mặt roăng khi đóng lại tạo độ kín khít đáp ứng yêu cầu của cửa phòng mổ áp lực dương. -Kích thước : 1683 x 2120 mm | bộ | 1
III | Nội thất phòng mổ (03 phòng)
1 | ĐỒNG HỒ ĐẾM THỜI GIAN MỔ CHUYÊN DỤNG TRONG KHU PHẪU THUẬT | Bộ | 3
Cấu hình:
- Đồng hồ: 1 cái
- Bộ điều khiển: 1 cái
Thông số kỹ thuật:
Đồng hồ cho phép hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian thưc, thời gian phẫu thuật, thời gian gây mê.
Bộ điều khiển dùng để cài đặt thời gian cho đồng hồ, bao gồm cài đặt thời gian thực, thời gian phẫu thuật và thời gian mê
Kích thước (WxHxD)mm: 800x350x70.
Nguồn cấp: AC 220V/ 50Hz
Công suất: 50W
Đèn led để hiển thị: led 7 thanh màu đỏ
Kích thước đèn LED hiền thị: 4x6cm (Loại lớn)
2 | TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ Y TẾ PHÒNG MỔ | Cái | 6
-Vật liệu: inox 304 chuyên dụng dày 1.2mm.
-Kích thước: DxRxC: 1000x350x1920mm.
-Các tầng có thể điều chỉnh độ cao, thấp giúp dễ dàng bố trí thiết bị
-Tủ có hộc kéo có thể làm mặt bàn thao tác.
-Có thể bố trí âm tường.
-Tủ được gia công vững chắc, thẩm mỹ cao.
3 | BỘ CẢNH BÁO TẬP TRUNG TỦ IPS PHÒNG MỔ | Bộ | 1
Bộ cảnh báo tập trung tủ IPS khu phòng mổ: Giám sát các tủ IPS phòng mổ, bộ cảnh báo từ xa đóng vai trò làm trạm chủ giám sát toàn bộ thông số của hệ thống tủ IPS, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Màn hình LCD thể hiện các thông báo dạng chữ. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động . Một thiết bị MK2430 cho phép giám sát 8 tủ IPS.
4 | BỘ CẢNH BÁO TỪ XA ĐẶT TRONG TỪNG PHÒNG MỔ | Bộ | 3
Chức năng: Giám sát tủ IPS phòng mổ, bộ cảnh báo từ xa sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động .
5 | ĐÈN ĐỌC FILM X - QUANG | Bộ | 3
-KT :Khung (mm) (WxDxH) : 1,109 x 512 x 39
-Đèn (mm) (WxD) : 1,068 x 422 (42” x 17”)
Nguồn:
- Dòng điện (tối đa) 2,1A
- Công suất tiêu thụ (tối đa): 120W
Tính năng kỹ thuât:
- Nguồn sáng : EEFL Lamp
- Độ sáng : 7,000~12,000 Lux (Liên tục hoạt động) / m2, 2,300 ~ 4,000 cd / m2
- Tính đồng nhất : 90% min
-Tuổi thọ : > 20,000 giờ
7 | BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ ĐA NĂNG | Bộ | 3
Có khả năng tích hợp:
- Điều khiển, giám sát hệ thống điện cách ly.
- Điều khiển bật tắt đèn chiếu sáng, cửa…
- Tích hợp đồng hồ thời gian, đồng hồ mổ, bộ điều khiển.
- Tích hợp Bộ MK2007 -BENDER giám sát tủ BACL
- Lỗ chờ gắn thiết bị điều khiển của hệ thống ĐHKK, gọi y tá ….(do bên mua cung cấp)
(Thiết bị các bên liên quan cung cấp)
- Kích thước: H750xW550xD150 mm
- Vật liệu: Mặt ngoài inox 304
8 | Passbox chuyển đồ tự làm sạch (Dynamic Pass Box) | Cái | 3
- Kích thước ngoài : (RxSxC) : 740x660x1100mm
- Kích thước trong : (RxSxC) : 600x600x600mm
- Vật liệu : Inox 304
- Đồng hồ chênh áp : 0 -500 Pa
- Công suất quạt : 200W
- Cửa Pass Box: Có gioăng làm kín khí cùng kính cường lực ngăn chặn nguồn khí bên trong Pass Box rò rỉ ra ngoài phòng sạch.
- Thân trong Pass box: Được làm bằng thép không gỉ, có độ bền cao và đặc biệt không gây ra bụi trong quá trình hoạt động.
- Khóa Pass box: khóa liên động được thiết kế sử dụng bằng điện hoặc cơ khí, đảm bảo 2 cửa không mở cùng một lúc.
- Bản lề: Có cấu trúc chịu được tải trọng cao.
- Chân đỡ: Chiều cao tùy chỉnh.
- Thiết kế vòng cung tích hợp của khu làm việc,không góc chết,dễ làm sạch
- Thiết kế áp suất âm 2 lớp, không có nguy cơ rò rỉ
- Màng lọc Hepa dày 120mm : Lọc sạch 99,99 % không khí tạo ra dòng khí giúp làm sạch đồ vật.
- Lưu lượng : 800-1000m3/h
- Có đèn UV diệt khuẩn.
9 | Vật tư điện và vật tư phụ lắp đặt hệ thống | Lô | 3
IV | Hệ thống trang thiết bị phòng mổ (03 phòng)
1 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED | bộ | 2
Cấu hình gồm: - 02 Đầu đèn Sim.LED 5000MC (160.000 lux) kèm tay đỡ - 02 Nguồn cung cấp - 01 Trục treo trung tâm 2 nhánh - 01 Bộ phụ kiện treo trần.
2 | Đèn mổ treo trần có camera (3 nhánh) | bộ | 1
Cấu hình gồm: - 02 Đầu đèn Sim.LED 5000MC (160.000 lux) kèm tay đỡ - 02 Nguồn cung cấp - 01 Trục treo trung tâm 3 nhánh - 01 Camera 4K wireless - 01 Màn hình 27 inch 4K kèm tay đỡ và khung giữ - 01 Dây cáp - 01 Bộ phụ kiện treo trần
3 | Bàn mổ điện cho phẫu thuật tổng quát | bộ | 3
Cấu hình gồm: - 01 Bàn mổ đa năng - 01 Khung mắc màn gây mê - 01 Thanh treo bình truyền dịch - 02 Đỡ cánh tay - 01 Đai thun ràng thân - 02 Đỡ chân sản phụ khoa
V | Khí y tế
1 | Cánh tay treo trần phòng mổ: Yêu cầu Kỹ thuật: Cánh tay đơn bao gồm 01 khớp nối có chiều dài ≥ 600mm Các đường cáp điện, đường ống dẫn khí được lắp đặt bên trong cánh tay Giá treo dụng cụ truyền dịch có 2 khớp, có thể xoay được ≥ 330 °(độ) Cấu hình mỗi bộ bao gồm: 02 ổ khí đầu ra O2 01 ổ khí đầu ra 4 bar 01 ổ khí đầu ra 7 bar 02 ổ khí đầu ra Vac 01 ổ khí đầu ra CO2 08 bộ Ổ cắm điện 01 Cọc treo dụng cụ truyền dịch. 01 Giá để thiết bị phụ trợ 01 Ngăn kéo | bộ | 1
VI | Cửa bọc chì
1 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 1 cánh mở tự động, cửa bọc chì, cửa thép không gỉ, lõi vật liệu chống cháy, có HT thanh ray, cửa kín khí, có khung nhìn, có băng chống va đập, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm (Sản phẩm hoàn chỉnh) (SP5) | m² | 17.6
2 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh mở tự động, bọc chì, có cơ chế tự động đóng, thép không gỉ, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,7x2,2m (SP1) | m² | 14.96
3 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh trượt tự động cửa bọc chì, có cơ chế tự động đóng, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,6x2,2m (SP2) | m² | 7.04
VII | Hệ thống tạo áp, hút khói
1 | Bộ động cơ gắn để mở cửa tự động (Tầng 1-cửa ra vào) | bộ | 3
2 | Bu lông mạ M6x20 | cái | 1794
3 | Cảm biến áp suất | cái | 8
4 | Cảm biến khói gắn ống gió (Quạt tạo áp, Cấp gió) | cái | 24
5 | Cao su làm gioăng | m2 | 1.386
6 | Cáp điện 4x1Cx10mm² Cu/FR+1Cx10mm² PVC "E" | m | 151.5
7 | Cáp điện 4x1Cx2.5mm² Cu/FR+1Cx2.5mm² PVC "E" | m | 3585.5
8 | Cáp điện 4x1Cx4.0mm² Cu/FR+1Cx4.0mm² PVC "E" | m | 727.2
9 | Cáp điện 4x1Cx6.0mm² Cu/FR+1Cx6.0mm² PVC "E" | m | 323.2
10 | Control fuse link 6A & Fuse base 1P 32A | cái | 16
11 | Dây tín hiệu kết nối MFD về tủ nút nhấn tầng 1 2Cx1.0mm² Cu/Fr | m | 5656
12 | Đinh vít | cái | 5096
13 | Gioăng cao su tấm | m2 | 22.226
14 | Hộp bao bọc quạt chống cháy EI45 | cái | 33
15 | Indicator light Led 220VAC/DC-Blue | bộ | 4
16 | Indicator light Led 220VAC/DC-Red | bộ | 4
17 | Indicator light Led 220VAC/DC-Yellow | bộ | 4
18 | Khung đỡ quạt mái, Thép V5 sơn chống rỉ | hệ | 11
19 | MCB 1P - 16A/63AF, 6kA | cái | 4
20 | MCB 3P - 16A/63AF, 18kA | cái | 39
21 | MCB 3P - 20A/63AF, 18kA | cái | 6
22 | MCB 3P - 32A/63AF, 18kA | cái | 3
23 | MCB 3P - 40A/63AF, 18kA | cái | 2
24 | MCCB 3P - 125A/125AF, 42kA | cái | 2
25 | MCCB 3P - 160A/160AF, 42kA | cái | 1
26 | MCCB 3P - 250A/250AF, 42kA | cái | 1
27 | Miệng gió cánh song song kè M OBD - Tạo ápKT cổ: 1000x550 | cái | 2
28 | Miệng gió cánh song song kè M OBD - Tạo ápKT cổ: 1500x500 | cái | 3
29 | Miệng gió cánh song song kè M OBD - Tạo ápKT cổ: 400x350 | cái | 8
30 | Miệng gió cánh song song kè M OBD - Tạo ápKT cổ: 550x550 | cái | 4
31 | Miệng gió cánh song song kè M OBDKT cổ: 1000x650 | cái | 13
32 | Miệng gió cánh song song kè M OBDKT cổ: 1150x550 | cái | 12
33 | Miệng gió cánh song song kè M OBDKT cổ: 1300x1000 | cái | 20
34 | Miệng gió cánh song song kè M OBDKT cổ: 1300x1200 | cái | 1
35 | Miệng gió cánh song song kè M OBDKT cổ: 550x550 | cái | 119
36 | Ống chống cháy EI120 | m² | 900
37 | Ống chống cháy EI30 | m² | 5865
38 | Ống chống cháy EI45 | m² | 290
39 | Ống chống cháy EI60 | m² | 450
40 | Ống luồn dây điện PVC D34 | m | 1377
41 | Ống luồn dây điện PVC D42 | m | 969
42 | Ống Tole tráng kém dày 0.75mm | m² | 2990
43 | Ống Tole tráng kém dày 0.95mm | m² | 7020
44 | Quạt cấp gió bù: 10.000l/s@400Pa,Chống cháy: 300°C-1h | cái | 3
45 | Quạt cấp gió bù: 5.000l/s@300Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 12
46 | Quạt cấp gió bù: 5.400l/s@300Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 1
47 | Quạt cấp gió bù: 5.900l/s@750Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 2
48 | Quạt hút khói: 10.000l/s@400Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 3
49 | Quạt hút khói: 5.000l/s@400Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 11
50 | Quạt hút khói: 5.400l/s@400Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 2
51 | Quạt hút khói: 5.900l/s@1000Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 2
52 | Quạt tạo áp: 10.300l/s@400Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 1
53 | Quạt tạo áp: 2.200l/s@250Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 1
54 | Quạt tạo áp: 3.600l/s@300Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 1
55 | Quạt tạo áp: 3.600l/s@500Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 3
56 | Quạt tạo áp: 6.100l/s@500Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 1
57 | Quạt tạo áp: 9.300l/s@500Pa, Chống cháy: 300°C-1h | cái | 1
58 | Tủ điều khiển nút nhấn Quạt và MFD tại tầng 1 | cái | 1
59 | Ty treo, keo dán chống cháy, bulong, đai ốc, Vải bạt chống cháy nối quạt, Thanh thép V đỡ quạt, ống gió… | hệ | 1
60 | Van điều chỉnh gió lưu lượng gió: 400x400 | cái | 4
61 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI120 - 1150x500 | cái | 3
62 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI120 - 1300x350 | cái | 8
63 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI120 - 1300x550 | cái | 14
64 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI120 - 300x300 | cái | 6
65 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI120 - 600x500 | cái | 1
66 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI120 - 600x600 | cái | 5
67 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI30 - 1000x300 | cái | 1
68 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI30 - 1200x200 | cái | 1
69 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI30 - 1300x200 | cái | 1
70 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI30 - 1300x350 | cái | 6
71 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI30 - 800x300 | cái | 8
72 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI90 - 1000x250 | cái | 1
73 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI90 - 1100x350 | cái | 1
74 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI90 - 1300x1000 | cái | 5
75 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI90 - 1300x350 | cái | 5
76 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI90 - 600x250 | cái | 2
77 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI90 - 650x500 | cái | 8
78 | Van gió có động cơ kèm ngăn cháy nan.MFD, EI90 - 800x300 | cái | 2
79 | Van gió có động cơ xả áp (Gắn trên quạt tạo áp)600x500 | cái | 4
80 | Van gió có động cơ xả áp (Gắn trên quạt tạo áp)650x300 | cái | 1
81 | Van gió có động cơ xả áp (Gắn trên quạt tạo áp)650x350 | cái | 1
82 | Van gió có động cơ xả áp (Gắn trên quạt tạo áp)800x600 | cái | 1
83 | Van gió xả áp dạng cơ: 300x300 | cái | 8
84 | Van gió xả áp dạng cơ: 600x600 | cái | 3
85 | Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện, tôn dày 1,5mm, mẫu 2, IP42 + Phụ kiện + dây nguồn, điều khiển | cái | 4
86 | Vật liệu khác | %
VIII | Thang máy
1 | Thang máy tải khách P3: t- Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 1000 kg - Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 - Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1600x1500x2300 - Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim - Giao diện kết nối IP camera - Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ - Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 - Điều khiển nhóm 3 (P1-P2-P3) | bộ | 1
2 | Thang máy tải khách P6 Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1350 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 Tiêu chuẩn: MelcoCabin (RxSxC): 1300x2300x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển Đơn | bộ | 1
3 | Thang máy tải khách P7 Thang KHÔNG phòng máy Tải trọng: 1050 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 03/03 Tiêu chuẩn: MelcoCabin (RxSxC): 1400x1600x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | bộ | 1
IX | Hệ thống Camerra
1 | Camera thân dài có ống kính thay đổi, IP66 (2M H.265 NW IR Bullet Camera: • Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 3.2 ~ 10mm (3.1x) varifocal lens • Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90˚/270˚), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 30m • IP66, IK10, PoE/12VDC) | cái | 66
2 | Camera Dome có ống kính cố đinh, gắn trần (2M H.265 NW IR Dome Camera: • Maximum 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 2.8mm fixed lens • Maximum 30fps@2MP all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90°/270°), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 20m, PoE • No-audio model) | cái | 172
3 | NVR 64 chanels (64CH 32MP NVR: • Up to 64CH, 32MP Resolution • Max. 400Mbps network camera recording • HDMI out • User friendly UI / UX • AI search support when working with Wisenet AI camera • Dynamic Event support - New event function of cameras is available without software update • Bookmark management (Up to 100 set) • H.265, H.264, MJPEG compression support • SATA 16ea (Up to 160TB) • RAID 5/6 support) | cái | 4
4 | Bộ giải mã tín hiệu video 64 kênh (Bộ giải mã video & âm thanh: tối đa 64 kênh với đầu ra HDMI kép. - Hỗ trợ chế độ sao chép (clone) và mở rộng (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD) - Tối đa 64 kênh (chế độ nhân bản HDMI 1), 36 (HDMI 1) / 25 (HDMI 2) chế độ mở rộng. - Hiệu suất giải mã tối đa 8MP@60fps, 2MP@360fps - Hỗ trợ ONVIF, SUNAPI, RTSP - Hỗ trợ H.265, H.264, MJPEG - Lên đến 20 bố cục và trình tự - Chuyển đổi góc nhìn Fisheye (Dewarping), điều khiển PTZ, kiểm tra nhiệt độ camera nhiệt, lưu ảnh chụp nhanh vào ổ USB - Quản lý sử dụng chuột USB hoặc giao diện web - Chế độ nguồn dự phòng: PoE và 12VDC.) | cái | 4
5 | Hard Disk Drive 8TB (WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM, dòng business) | cái | 24
6 | Cáp HDMI 5m (HDMI 2.0 4K loại cáp dẹp) | sợi | 4
7 | Màn hình chuyên dụng cho CCTV 50" (Tấm nền: - Kích thước 50", Độ phân giải 3840x2160(16:9), Pixel 0.285 x 0.285, Độ sáng 500 nit, Tương phản: 4000:1 (* IPS - 1200:1), Gam màu 92% (DCI-P3, CIE 1976), Hoạt động 24/7, Chống lóa (Non-Glare) Âm thanh: 10W 2 kênh. Kết nối - ngõ vào: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3); HDCP2.2; USB 2.0 x 2. - ngõ ra: Stereo mini Jack Điều khiển: RS232C(in/out), RJ45; BT/Wifi Nguồn cấp: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Môi trường hoạt động: 0 ℃ ~ 40 ℃; 10.0 % ~ 80.0 % RH Tính năng: - UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 - Hiển thị: hướng hình ảnh ngang và dọc. Các chứng chỉ: - Safety 60950-1 / 62368-1 - EMC Class B) | cái | 4
8 | Khung treo màn hình 50" | cái | 4
9 | Máy tính quản lý CCTV (Intel® Core i5-12500 (6Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W) "Keep HDD M.2 512GB PCIe, 2x8GB 3200MHz DDR4" Intel UHD Graphics 770 No 8 External USB: 4 USB 2.0 , 4 USB 3.2 , 1 RJ-45; 01 HDMI 1.4 Port, 01 Display Port 1.4; 1 VGA ; 1 UAJ (Universial Audio Jack); 1 Line-out Win11 license) | bộ | 1
10 | Màn hình 19.5 Inches (Màn hình máy tính 27" FHD, VGA, HDMI, LED) | cái | 1
Hệ thống nguồn dự phòng cho camera
11 | Bộ lưu điện 6kVA/6kW dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất: 6kVA/6kW - Điện áp: 100~280Vac (1 phase, L-N + G) - Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Điện áp: 200/208/220/230/240Vac (Single phase) - Khả năng chịu quá tải: ≤ 105%: continuous; 106~125%: 5min;126~150%: 1min.; > 150%: 500ms - Hiệu suất: AC-AC : lên đến 95.5%,ECO Mode: lên đến 99% - Hiển thị: LCD, đa ngôn ngữ - Dòng sạc 8A - 2 mô đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 1
12 | Bộ lưu điện 2kVA, 230V, dòng sạc 2A, dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất 2kVA/1.8kW - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac - Dãy điện áp: 175~280Vac (full load); 120~175Vac (70~100% load) Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Hệ số công suất: 0.9 - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac Khả năng chịu quá tải: < 105%: Continuous; 105~125%: 1 minute; 125~150%: 15 seconds Hiệu suất AC-AC : 94%, ECO Mode: 97% Thời gian lưu điện ở 75% tải với acquy trong 7 minutes Hiển thị: LCD và LED Môi trường hoạt động 0~50°C*** (40~50°C with 80% de-rating.) - 1 mo đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 13
TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V)

## DU TOAN THIET BI BO SUNG GD2 (hidden)
DỰ TOÁN THIẾT BỊ
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn giá trước thuế | Thành tiền (trước thuế) | Thuế VAT (10%) | Thành tiền (sau thuế)
[1] | [2] | [3] | [4]
A | PHẦN THIẾT BỊ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, ĐẤU THẦU VÀ CẮT GIẢM TỪ HỢP ĐỒNG (Hợp đồng số 01/2023/HĐXD/XL1/BVBQB2-PL5 ngày 25/12/2024) |  |  |  | 10063196800 | 1006319680 | 11069516000
I | Hệ thống Thông tin liên lạc |  |  |  | 4143196800 | 414319680 | 4557516000
1 | Patch Panel 24 Port | bộ | 74 | 2530000 | 187220000 | 18722000 | 205942000
2 | Tổng đài IP PABX | bộ | 1 | 358589765 | 358589765 | 35858976.5 | 394448741.5
3 | Điện thoại IP | bộ | 307 | 1172727 | 360027189 | 36002718.9 | 396029907.9
4 | Bộ chuyển mạch WAN Switch WAN 8 port 1Gb Base-T (8 port GE, 2x1G SFP) | bộ | 2 | 7700000 | 15400000 | 1540000 | 16940000
5 | Tường lửa - Firewall (Thiết bị bảo mật chạy HA HIGH AVAILABILITY, cân bằng tải, định tuyến | bộ | 2 | 86454545 | 172909090 | 17290909 | 190199999
6 | Core Switch Layer 3 48 SFP 1Gb (Core switch 48 SFP 1Gb | bộ | 4 | 45076964 | 180307856 | 18030785.6 | 198338641.6
7 | Access Switch layer 2 24 1Gb POE (uplink core SW) (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb POE: | bộ | 10 | 23519091 | 235190910 | 23519091 | 258710001
8 | Access Switch layer 2 24 Port 1Gb POE (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb POE: | bộ | 28 | 23519091 | 658534548 | 65853454.8 | 724388002.8
9 | Access Switch layer 2 24 1Gb (uplink core SW) (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb: | bộ | 5 | 23519091 | 117595455 | 11759545.5 | 129355000.5
10 | Access Switch layer 2 24 Port 1Gb (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb: | bộ | 30 | 23519091 | 705572730 | 70557273 | 776130003
11 | Transceiver, SFP 1Gb | cái | 222 | 950000 | 210900000 | 21090000 | 231990000
12 | WIFI Controller (Bộ điều khiển Không dây (Chưa bao gồm máy chủ/PC) - Phần mềm điều khiển (cài lên máy chủ) - Bản quyền cho 90 thiết bị phát sóng wifi) | Gói | 1 | 150000000 | 150000000 | 15000000 | 165000000
13 | Thiết bị phát sóng wifi (Trong nhà) | bộ | 82 | 2100000 | 172200000 | 17220000 | 189420000
14 | Bộ tăng âm 8 kênh với amplifier 500W (1 chính, 1 dự phòng) (Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa) | bộ | 4 | 65909091 | 263636364 | 26363636.4 | 290000000.4
15 | Bộ nguồn cho hệ thống Âm thanh (Bộ quản lý cấp nguồn) | bộ | 2 | 4486364 | 8972728 | 897272.8 | 9870000.8
16 | Amplifier 500W đi kèm bộ tăng âm | bộ | 8 | 6909091 | 55272728 | 5527272.8 | 60800000.8
17 | Bộ điều chỉnh âm lượng 30 kênh | bộ | 2 | 531818 | 1063636 | 106363.6 | 1169999.6
18 | Micro thông báo trường hợp khẩn cấp | bộ | 1 | 792000 | 792000 | 79200 | 871200
19 | Micro chọn vùng từ xa | bộ | 1 | 7209091 | 7209091 | 720909.1 | 7930000.1
20 | Bàn phím mở rộng Micro chọn vùng từ xa | bộ | 1 | 4490909 | 4490909 | 449090.9 | 4939999.9
21 | Bộ chuyển mạch 24 cổng BaseT, 4 cổng uplink 1G SFP | bộ | 1 | 23519091 | 23519091 | 2351909.1 | 25871000.1
22 | Loa gắn âm trần 6W | cái | 410 | 260000 | 106600000 | 10660000 | 117260000
23 | Loa hộp treo tường 10W | cái | 46 | 1323636 | 60887256 | 6088725.6 | 66975981.6
24 | Loa nén thông báo 15/30W (có biến áp) | cái | 17 | 1110909 | 18885453 | 1888545.3 | 20773998.3
25 | Tủ rack "Cabinet 36U 600 x 800" | tủ | 1 | 6027273 | 6027273 | 602727.3 | 6630000.3
26 | Ắc quy | bình | 2 | 3196364 | 6392728 | 639272.8 | 7032000.8
27 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 55000000 | 55000000 | 5500000 | 60500000
II | THANG MÁY |  |  |  | 5920000000 | 592000000 | 6512000000
1 | Thang máy tải khách P1-P2: - Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 1350 kg - Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 - Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1300x2300x2300 - Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim - Giao diện kết nối IP camera - Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển nhóm 3 (P1-P2-P3) | bộ | 2 | 1400000000 | 2800000000 | 280000000 | 3080000000
2 | Thang máy PCCC P4: Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1000 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 Tiêu chuẩn: Melco - thang PCCC Cabin (RxSxC): 1100x2100x2300 Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Cửa tầng chống cháy 120 phút – E120 Phục vụ lính cứu hoả Điều khiển Đơn | bộ | 1 | 1320000000 | 1320000000 | 132000000 | 1452000000
3 | Thang máy tải khách P5 Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1350 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 03/03 Tiêu chuẩn: Melco Cabin (RxSxC): 1300x2300x2300 Cửa ngăn cháy E120; Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển Đơn | bộ | 1 | 1200000000 | 1200000000 | 120000000 | 1320000000
4 | Thang máy tải hàng P8-P9: - Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 100 kg - Tốc độ: 45 m/phút (0,75 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 02/02 - Tiêu chuẩn: .....- Cabin (RxSxC): 750x750x900 - Cửa: Cửa 750x900 – 2 cánh mở lên xuống Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | bộ | 2 | 300000000 | 600000000 | 60000000 | 660000000
B | PHẦN THIẾT BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN NÀY |  |  |  | 52209352056.5091 | 5220935205.6509 | 57430287000
I | Hệ thống camera |  |  |  | 1506065868 | 150606586.8 | 1656672000
1 | Camera thân dài có ống kính thay đổi, IP66 (2M H.265 NW IR Bullet Camera: | cái | 66 | 5119793 | 337906338 | 33790633.8 | 371696971.8
2 | Camera Dome có ống kính cố đinh, gắn trần (2M H.265 NW IR Dome Camera: | cái | 172 | 1958793 | 336912396 | 33691239.6 | 370603635.6
3 | NVR 64 chanels (64CH 32MP NVR: | cái | 4 | 14583030 | 58332120 | 5833212 | 64165332
4 | Bộ giải mã tín hiệu video 64 kênh (Bộ giải mã video & âm thanh: tối đa 64 kênh với đầu ra HDMI kép. | cái | 4 | 44173031 | 176692124 | 17669212.4 | 194361336.4
5 | Hard Disk Drive 8TB (WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM, dòng business) | cái | 24 | 5700030 | 136800720 | 13680072 | 150480792
6 | Cáp HDMI 5m (HDMI 2.0 4K loại cáp dẹp) | sợi | 4 | 174875 | 699500 | 69950 | 769450
7 | Màn hình chuyên dụng cho CCTV 50" | cái | 4 | 33353013 | 133412052 | 13341205.2 | 146753257.2
8 | Khung treo màn hình 50" | cái | 4 | 2563793 | 10255172 | 1025517.2 | 11280689.2
9 | Máy tính quản lý CCTV | bộ | 1 | 22648013 | 22648013 | 2264801.3 | 24912814.3
10 | Màn hình 19.5 Inches (Màn hình máy tính 27" FHD, VGA, HDMI, LED) | cái | 1 | 4157013 | 4157013 | 415701.3 | 4572714.3
Hệ thống nguồn dự phòng cho camera
11 | Bộ lưu điện 6kVA/6kW dạng gắn rack | bộ | 1 | 38975030 | 38975030 | 3897503 | 42872533
12 | Bộ lưu điện 2kVA, 230V, dòng sạc 2A, dạng gắn rack | bộ | 13 | 19175030 | 249275390 | 24927539 | 274202929
II | Hệ thống tủ biến áp cách ly chuyên dụng y tế |  |  |  | 5167584380.9091 | 516758438.0909 | 5684343000
1 | Tủ điện biến áp cách ly chuyên dụng y tế | tủ | 11 | 300071688.1818 | 3300788570 | 330078857 | 3630867427
2 | Bảng giám sát tập trung | bộ | 11 | 25104870 | 276153570 | 27615357 | 303768927
3 | Cáp truyền thông RS485 nối giữa các thiết bị giám sát - AWG18 | m | 265 | 38904.5455 | 10309704.5455 | 1030970.4545 | 11340675
4 | UPS ONLINE 100 KVA / 90 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 2 | 483379845.4545 | 966759690.9091 | 96675969.0909 | 1063435660
5 | UPS ONLINE 160 KVA / 144 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 1 | 613572845.4545 | 613572845.4545 | 61357284.5455 | 674930130
III | Nội thất phòng mổ và trang thiết bị phòng mỗ: |  |  |  | 12036718424.8727 | 1203671842.4873 | 13240390000
III.1 | Nội thất phòng mổ (03 phòng) |  |  |  | 2505000000 | 250500000 | 2755500000
1 | ĐỒNG HỒ ĐẾM THỜI GIAN MỔ CHUYÊN DỤNG TRONG KHU PHẪU THUẬT | Bộ | 6 | 40000000 | 240000000 | 24000000 | 264000000
2 | TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ Y TẾ PHÒNG MỔ | Cái | 12 | 72000000 | 864000000 | 86400000 | 950400000
3 | BỘ CẢNH BÁO TẬP TRUNG TỦ IPS PHÒNG MỔ | Bộ | 3 | 45000000 | 135000000 | 13500000 | 148500000
4 | BỘ CẢNH BÁO TỪ XA ĐẶT TRONG TỪNG PHÒNG MỔ | Bộ | 6 | 33000000 | 198000000 | 19800000 | 217800000
5 | ĐÈN ĐỌC FILM X - QUANG DILOS 300 | Bộ | 6 | 38000000 | 228000000 | 22800000 | 250800000
7 | BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ ĐA NĂNG | Bộ | 6 | 45000000 | 270000000 | 27000000 | 297000000
8 | Passbox chuyển đồ tự làm sạch (Dynamic Pass Box) | Cái | 6 | 50000000 | 300000000 | 30000000 | 330000000
9 | Vật tư điện và vật tư phụ lắp đặt hệ thống | Lô | 3 | 90000000 | 270000000 | 27000000 | 297000000
III.2 | Hệ thống trang thiết bị phòng mổ (03 phòng) |  |  |  | 8217272727.2727 | 821727272.7273 | 9039000000
1 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED | bộ | 3 | 800000000 | 2400000000 | 240000000 | 2640000000
2 | Đèn mổ treo trần có camera (3 nhánh) | bộ | 3 | 1500000000 | 4500000000 | 450000000 | 4950000000
3 | Bàn mổ điện cho phẫu thuật tổng quát | bộ | 3 | 439090909.0909 | 1317272727.2727 | 131727272.7273 | 1449000000
III.3 | Cửa bọc chì |  |  |  | 1314445697.6 | 131444569.76 | 1445890000
1 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 1 cánh mở tự động, cửa bọc chì, cửa thép không gỉ, lõi vật liệu chống cháy, có HT thanh ray, cửa kín khí, có khung nhìn, có băng chống va đập, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm (Sản phẩm hoàn chỉnh) (SP5) | m² | 17.6 | 34577725.4545 | 608567968 | 60856796.8 | 669424764.8
2 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh mở tự động, bọc chì, có cơ chế tự động đóng, thép không gỉ, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,7x2,2m (SP1) | m² | 14.96 | 31985776.3636 | 478507214.4 | 47850721.44 | 526357935.84
3 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh trượt tự động cửa bọc chì, có cơ chế tự động đóng, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,6x2,2m (SP2) | m² | 7.04 | 32296948.1818 | 227370515.2 | 22737051.52 | 250107566.72
IV | Hệ thống tạo áp, hút khói | ht | 1 | 14518046230 | 14518046230 | 1451804623 | 15969851000
Thông số kỹ thuật đã có trong thiết kế đã phê duyệt (xem dự toán chi tiết)
V | Hệ thống ĐHKK |  |  |  | 9851088152.7273 | 985108815.2727 | 10836197000
| I.1. Hệ ống dẫn gas, nước xả |  |  |  |  | 0 | 0
| Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh trung tâm | hệ | 11 | 5364872.7273 | 59013600 | 5901360 | 64914960
| Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh cục bộ | bộ | 2 | 289992.7273 | 579985.4545 | 57998.5455 | 637984
| Cung cấp và nạp thêm Gas R410A | kg | 540 | 205304.5455 | 110864454.5455 | 11086445.4545 | 121950900
II.1. Máy hệ trung tâm gas VRV/VRF
| II.1.1. Dàn nóng hệ VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất 90kW (32HP) | bộ | 1 | 350940726.3636 | 350940726.3636 | 35094072.6364 | 386034799
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 112kW (40HP) | bộ | 1 | 365709422.7273 | 365709422.7273 | 36570942.2727 | 402280365
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 123kW (44HP) | bộ | 1 | 392794809.0909 | 392794809.0909 | 39279480.9091 | 432074290
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 130kW (46HP) | bộ | 1 | 410599609.0909 | 410599609.0909 | 41059960.9091 | 451659570
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 140kW (50HP) | bộ | 1 | 416676409.0909 | 416676409.0909 | 41667640.9091 | 458344050
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 145kW (52HP) | bộ | 2 | 420299726.3636 | 840599452.7273 | 84059945.2727 | 924659398
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 150kW (54HP) | bộ | 1 | 466753209.0909 | 466753209.0909 | 46675320.9091 | 513428530
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 162kW (58HP) | bộ | 1 | 471623609.0909 | 471623609.0909 | 47162360.9091 | 518785970
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 168kW (60HP) | bộ | 1 | 475854126.3636 | 475854126.3636 | 47585412.6364 | 523439539
II.1.2. Dàn lạnh hệ VRV/VRF
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 7,1kW, kèm bơm nước xả | bộ | 11 | 31415570 | 345571270 | 34557127 | 380128397
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 9kW, kèm bơm nước xả | bộ | 16 | 36205360 | 579285760 | 57928576 | 637214336
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 11,2kW, kèm bơm nước xả | bộ | 23 | 38202842.7273 | 878665382.7273 | 87866538.2727 | 966531921
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 16kW, kèm bơm nước xả | bộ | 7 | 40451024.5455 | 283157171.8182 | 28315717.1818 | 311472889
| Cung cấp và lắp đặt Mặt nạ máy lạnh cassette | bộ | 46 | 4182727.2727 | 192405454.5455 | 19240545.4545 | 211646000
| Cung cấp và lắp đặt Bộ điều khiển có dây | bộ | 41 | 2210960 | 90649360 | 9064936 | 99714296
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.2kW | bộ | 28 | 10038952.7273 | 281090676.3636 | 28109067.6364 | 309199744
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.8kW | bộ | 54 | 10167680 | 549054720 | 54905472 | 603960192
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 3.6kW | bộ | 42 | 10425134.5455 | 437855650.9091 | 43785565.0909 | 481641216
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 4.5kW | bộ | 46 | 10811315.4545 | 497320510.9091 | 49732051.0909 | 547052562
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 5.6kW | bộ | 20 | 11842208.1818 | 236844163.6364 | 23684416.3636 | 260528580
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 7.1kW | bộ | 18 | 12550208.1818 | 225903747.2727 | 22590374.7273 | 248494122
II.1.3. Bộ điều khiển, chia gas
| Cung cấp và lắp đặt Remote điều khiển có dây | bộ | 205 | 958076.3636 | 196405654.5455 | 19640565.4545 | 216046220
| Cung cấp và lắp đặt Bộ chia gas dàn lạnh | bộ | 287 | 1695310.9091 | 486554230.9091 | 48655423.0909 | 535209654
| Cung cấp và lắp đặt Adapter mở rộng | bộ | 5 | 12086441.8182 | 60432209.0909 | 6043220.9091 | 66475430
| Cung cấp và lắp đặt Adapter khuếch đại tín hiệu tín hiệu | bộ | 7 | 3657486.3636 | 25602404.5455 | 2560240.4545 | 28162645
II.2. Hệ thống điều hòa máy cục bộ
| Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh giấu trần nối ống gió công suất 14kW | bộ | 1 | 53644257.2727 | 53644257.2727 | 5364425.7273 | 59008683
| Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh treo tường 7.1kW | bộ | 2 | 34318057.2727 | 68636114.5455 | 6863611.4545 | 75499726
VI | THANG MÁY |  |  |  | 3500000000 | 350000000 | 3850000000
| Thang máy tải khách P3: t- Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 1000 kg - Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 - Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1600x1500x2300 - Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim - Giao diện kết nối IP camera - Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ - Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 - Điều khiển nhóm 3 (P1-P2-P3) | bộ | 1 | 1100000000 | 1100000000 | 110000000 | 1210000000
| Thang máy tải khách P6 Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1350 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 Tiêu chuẩn: MelcoCabin (RxSxC): 1300x2300x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển Đơn | bộ | 1 | 1350000000 | 1350000000 | 135000000 | 1485000000
| Thang máy tải khách P7 Thang KHÔNG phòng máy Tải trọng: 1050 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 03/03 Tiêu chuẩn: MelcoCabin (RxSxC): 1400x1600x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | bộ | 1 | 1050000000 | 1050000000 | 105000000 | 1155000000
VII | CHI PHÍ NỘI THẤT |  |  |  | 5629849000 | 562984900 | 6192834000
1 | Bàn họp giao ban 3600x1500 | bàn | 10 | 10687000 | 106870000 | 10687000 | 117557000
Kích thước: W3600 x D1500 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: Mặt chữ nhật ghép giả dày, phối màu, có nắp lật nhôm chạy dây. Chân ghép hộp có gắn nẹp nhôm trang trí.
2 | Bàn họp giao ban 2400x1200 | bàn | 4 | 6438000 | 25752000 | 2575200 | 28327200
Kích thước : W2400 x D1200 x H760mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp phủ Melamine dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: Chân bàn vát nghiêng kết hợp ốp sơn đen. Có 1 nắp hộp điện trên mặt bàn
3 | Bàn họp 2400x1000 | bàn | 7 | 3248000 | 22736000 | 2273600 | 25009600
Kích thước : W2400 x D1200 x H760mm
Chất liệu: Gỗ Melamine cao cấp hoặc tương đương dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: – Bàn họp hòa phát mặt hình chữ nhật – Mặt bàn liền, không đợt
4 | Bàn giám đốc | bàn | 4 | 11600000 | 46400000 | 4640000 | 51040000
Kích Thước: W2400 x D1100 x H760 mm
Chất liệu:
- Bàn làm từ gỗ công nghiệp veneer sơn PU cao cấp - Độ dày mặt bàn dày ≥ 80mm
Kiểu Dáng - Bàn lãnh đạo cao cấp - Yếm ốp nổi Veneer đấu vân, mặt có tấm ốp trang trí. - Chân hộp lượn cong, có phào bo cạnh, yếm ốp gờ nổi hình chữ nhật, ghép vân đối xứng trang trí. - Bàn thường kết hợp với ghế giám đốc tủ phụ hoặc hộc tùy chọn.
5 | Bàn trưởng phòng | bàn | 26 | 4785000 | 124410000 | 12441000 | 136851000
Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU màu cánh gián Độ dày mặt bàn dày ≥ 60mm
Kiểu dáng: Bàn lãnh đạo dành cho cấp trưởng phòng. Bàn có hộc treo 1 ngăn kéo 1 khoang cánh mở và khay bàn phím. Yếm bàn gắn nẹp trang trí, chân có viền chỉ
6 | Bàn làm việc | bàn | 100 | 2103000 | 210300000 | 21030000 | 231330000
Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine dày ≥ 18mm. Độ dày mặt bàn dày ≥ 25mm
Kiểu dáng: Hộc liền sát đất 4 ngăn kéo. Bàn sử dụng tăng chân đế tăng chỉnh, yếm lửng thẳng, có khay bàn phím
Bàn ăn inox
7 | Tủ giám đốc | tủ | 4 | 10353000 | 41412000 | 4141200 | 45553200
- Kích thước: W2400xD400xH2000mm (±20mm)
- Chất liệu: Bề mặt gỗ công nghiệp cao cấp dày ≥ 18mm + hậu dày ≥ 6mm
- Tính năng đặc biệt: Tủ Giám Đốc
- Hình dạng: Phần dưới khoang dài, Phần trên kết ở 2 tủ dài bên ngoài và kệ ở giữa
8 | Tủ dụng cụ đựng dụng cụ, tài liệu Model: ATV-CSC-2-1200 | tủ | 80 | 29280000 | 2342400000 | 234240000 | 2576640000
Kích thước ngoài: 1200x450x1800mm
Kích thước trong: 1195x395x1675mm
Vật liệu khung: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm
Số ngăn: 05
Vật liệu ngăn tầng: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm
Số lượng ngăn tầng: 04
Vật liệu cánh cửa: kính cường lực và thép sơn tĩnh điện
Số lượng cánh: 02
Vật liệu sàn đỡ trong: thép sơn tĩnh điện
9 | Ghế băng inox | cái | 100 | 4046000 | 404600000 | 40460000 | 445060000
Kích Thước: W1830 x D640 x H820 mm
Chất liệu: khung giằng sơn tĩnh điện, chân nhôm đúc dày ≥ 1.0mm
Kiểu Dáng - Ghế phòng chờ, ghế băng chờ - Bằng gồm 3 chỗ ngồi, chân nhôm đúc, khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr. - Đệm và tựa ghế đột lỗ tạo sự thông thoáng. - Khung giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện
10 | Ghế giám đốc | cái | 4 | 8164000 | 32656000 | 3265600 | 35921600
Màu sắc: Đen – Nâu
Kích thước : W750 x D(850-1220) x H(1210-1265) mm (±20mm)
Chất liệu: Chân và tay ghế gỗ sơn. Đệm tựa bọc da công nghiệp
Kiểu dáng: Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao được gắn dưới đáy đệm ngồi, liên kết chặt chẽ với Piston khí nén và chân sao ghế. Ghế có thể ngả được nhiều góc độ
11 | Ghế trưởng phòng | cái | 20 | 4756000 | 95120000 | 9512000 | 104632000
Màu sắc: Đen
Kích thước: W640 x D740 x H(1130-1210) mm (±20mm)
Chất liệu: Đệm tựa bọc da công nghiệp. Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải. Chân tay ghế bằng nhựa sơn phủ màu nhũ bạc
Kiểu dáng: Đệm tựa có các đường may trang trí ô vuông.Có tựa đầu. Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, tay nhựa sơn phủ màu nhũ bạc, bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi
12 | Ghế làm việc | cái | 100 | 798000 | 79800000 | 7980000 | 87780000
Kích thước: W560 x D540 x H(900-1025) mm (±20mm)
Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, tay và chân ghế bằng nhựa
Kiểu dáng: Ghế lưng trung. Tay ghế kết cấu theo hình vòm cung, cố định. Chân sao 5 cánh có gắn bánh xe di chuyển linh hoạt
13 | Rèm cửa sổ dạng sóng | bộ | 16 | 2103000 | 33648000 | 3364800 | 37012800
Kích thước: rộng 2400m, Chiều cao tối đa 2750mm
Chất liệu : Vải bóng hoa văn chìm .
Ưu điểm : Cản sáng tuyệt đối 100% , chống nóng , chống bám bụi tốt .
Chưa bao gồm lớp voan bên trong
Giá đã hoàn thiện lắp đặt, thanh suốt, phụ kiện…
14 | Rèm quây thay đồ | bộ | 5 | 1305000 | 6525000 | 652500 | 7177500
Chất liệu : Vải bóng hoa văn chìm .
Khung tròn bằng inox tròn dày ≥ 1.0 mm kèm ray chạy bằng nhựa
15 | Quầy lễ tân | bộ | 2 | 64960000 | 129920000 | 12992000 | 142912000
Kích thước: Dài (7000+2700)x2 x Sâu 700 x Cao 750mm(1050mm)
Chất liệu: MDF phủ melamine chống ẩm dày 17mm, chống xước, chống bám bụi
16 | Biển tên phòng | bộ | 290 | 319000 | 92510000 | 9251000 | 101761000
Kích thước 150x300mm
Vật liệu: inox cao cấp dày 1mm
17 | Biển tên chức danh | bộ | 30 | 653000 | 19590000 | 1959000 | 21549000
Cao 12,5 x Ngang 25,5 cm x dày 1mm
Ưu điểm: Chất liệu đồng đẹp và sang trọng bề mặt biển sáng bóng, nhẹ nhỏ gọn dễ di chuyển. Chất lượng in sắc nét, quan sát nội dung 2 mặt trước sau dễ dàng
18 | Rèm che nắng | m2 | 1892 | 600000 | 1135200000 | 113520000 | 1248720000
19 | Quầy lễ tân, thu ngân (ước tính) | lô | 1 | 515000000 | 515000000 | 51500000 | 566500000
- Gỗ MDF phủ melaminte chống ẩm, vân gỗ
20 | Chi phí vận chuyển | lô | 1 | 165000000 | 165000000 | 16500000 | 181500000
C | TỔNG CỘNG: C=A+B | [5 empty] | 68499803000
| LÀM TRÒN | [5 empty] | 68499803000
Đồng Hới, ngày 20 tháng 02 năm 2025
| Người lập |  |  |  | Chủ trì
| Phan Thanh Bình |  |  |  | Nguyễn Tất Vinh
Chứng chỉ KS định giá XD hạng II, số QUB-00036825

## DANH MUC TB BỔ SUNG GĐ 2 (hidden)
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối Lượng
[1] | [2] | [3] | [4]
A | PHẦN THIẾT BỊ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, ĐẤU THẦU VÀ CẮT GIẢM TỪ HỢP ĐỒNG (Hợp đồng số 01/2023/HĐXD/XL1/BVBQB2-PL5 ngày 25/12/2024), NAY BỔ SUNG LẠI |  |  | Phần này là mục riêng ( bổ sung lại cho gói thầu)
I | Hệ thống Thông tin liên lạc
1 | Patch Panel 24 Port | bộ | 74
2 | Tổng đài IP PABX | bộ | 1
3 | Điện thoại IP | bộ | 307
4 | Bộ chuyển mạch WAN Switch WAN 8 port 1Gb Base-T (8 port GE, 2x1G SFP) | bộ | 2
5 | Tường lửa - Firewall (Thiết bị bảo mật chạy HA HIGH AVAILABILITY, cân bằng tải, định tuyến | bộ | 2
6 | Core Switch Layer 3 48 SFP 1Gb (Core switch 48 SFP 1Gb | bộ | 4
7 | Access Switch layer 2 24 1Gb POE (uplink core SW) (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb POE: | bộ | 10
8 | Access Switch layer 2 24 Port 1Gb POE (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb POE: | bộ | 28
9 | Access Switch layer 2 24 1Gb (uplink core SW) (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb: | bộ | 5
10 | Access Switch layer 2 24 Port 1Gb (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb: | bộ | 30
11 | Transceiver, SFP 1Gb | cái | 222
12 | WIFI Controller (Bộ điều khiển Không dây (Chưa bao gồm máy chủ/PC) - Phần mềm điều khiển (cài lên máy chủ) - Bản quyền cho 90 thiết bị phát sóng wifi) | Gói | 1
13 | Thiết bị phát sóng wifi (Trong nhà) | bộ | 82
14 | Bộ tăng âm 8 kênh với amplifier 500W (1 chính, 1 dự phòng) (Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa) | bộ | 4
15 | Bộ nguồn cho hệ thống Âm thanh (Bộ quản lý cấp nguồn) | bộ | 2
16 | Amplifier 500W đi kèm bộ tăng âm | bộ | 8
17 | Bộ điều chỉnh âm lượng 30 kênh | bộ | 2
18 | Micro thông báo trường hợp khẩn cấp | bộ | 1
19 | Micro chọn vùng từ xa | bộ | 1
20 | Bàn phím mở rộng Micro chọn vùng từ xa | bộ | 1
21 | Bộ chuyển mạch 24 cổng BaseT, 4 cổng uplink 1G SFP | bộ | 1
22 | Loa gắn âm trần 6W | cái | 410
23 | Loa hộp treo tường 10W | cái | 46
24 | Loa nén thông báo 15/30W (có biến áp) | cái | 17
25 | Tủ rack "Cabinet 36U 600 x 800" | tủ | 1
26 | Ắc quy | bình | 2
27 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1
II | THANG MÁY
1 | Thang máy tải khách P1-P2: - Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 1350 kg - Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 - Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1300x2300x2300 - Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim - Giao diện kết nối IP camera - Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển nhóm 3 (P1-P2-P3) | bộ | 2
2 | Thang máy PCCC P4: Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1000 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 Tiêu chuẩn: Melco - thang PCCC Cabin (RxSxC): 1100x2100x2300 Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Cửa tầng chống cháy 120 phút – E120 Phục vụ lính cứu hoả Điều khiển Đơn | bộ | 1
3 | Thang máy tải khách P5 Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1350 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 03/03 Tiêu chuẩn: Melco Cabin (RxSxC): 1300x2300x2300 Cửa ngăn cháy E120; Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển Đơn | bộ | 1
4 | Thang máy tải hàng P8-P9: - Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 100 kg - Tốc độ: 45 m/phút (0,75 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 02/02 - Tiêu chuẩn: .....- Cabin (RxSxC): 750x750x900 - Cửa: Cửa 750x900 – 2 cánh mở lên xuống Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | bộ | 2
B | PHẦN THIẾT BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN NÀY |  |  | PHẦN NÀY TÍNH MỚI ( DÙNG TÍNH CÁC CHI PHÍ)
I | Hệ thống camera
1 | Camera thân dài có ống kính thay đổi, IP66 (2M H.265 NW IR Bullet Camera: | cái | 66
2 | Camera Dome có ống kính cố đinh, gắn trần (2M H.265 NW IR Dome Camera: | cái | 172
3 | NVR 64 chanels (64CH 32MP NVR: | cái | 4
4 | Bộ giải mã tín hiệu video 64 kênh (Bộ giải mã video & âm thanh: tối đa 64 kênh với đầu ra HDMI kép. | cái | 4
5 | Hard Disk Drive 8TB (WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM, dòng business) | cái | 24
6 | Cáp HDMI 5m (HDMI 2.0 4K loại cáp dẹp) | sợi | 4
7 | Màn hình chuyên dụng cho CCTV 50" | cái | 4
8 | Khung treo màn hình 50" | cái | 4
9 | Máy tính quản lý CCTV | bộ | 1
10 | Màn hình 19.5 Inches (Màn hình máy tính 27" FHD, VGA, HDMI, LED) | cái | 1
Hệ thống nguồn dự phòng cho camera
11 | Bộ lưu điện 6kVA/6kW dạng gắn rack | bộ | 1
12 | Bộ lưu điện 2kVA, 230V, dòng sạc 2A, dạng gắn rack | bộ | 13
II | Hệ thống tủ biến áp cách ly chuyên dụng y tế
1 | Tủ điện biến áp cách ly chuyên dụng y tế | tủ | 11
2 | Bảng giám sát tập trung | bộ | 11
3 | Cáp truyền thông RS485 nối giữa các thiết bị giám sát - AWG18 | m | 265
4 | UPS ONLINE 100 KVA / 90 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 2
5 | UPS ONLINE 160 KVA / 144 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 1
III | Nội thất phòng mổ và trang thiết bị phòng mỗ:
III.1 | Nội thất phòng mổ (03 phòng)
1 | ĐỒNG HỒ ĐẾM THỜI GIAN MỔ CHUYÊN DỤNG TRONG KHU PHẪU THUẬT | Bộ | 6
2 | TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ Y TẾ PHÒNG MỔ | Cái | 12
3 | BỘ CẢNH BÁO TẬP TRUNG TỦ IPS PHÒNG MỔ | Bộ | 3
4 | BỘ CẢNH BÁO TỪ XA ĐẶT TRONG TỪNG PHÒNG MỔ | Bộ | 6
5 | ĐÈN ĐỌC FILM X - QUANG DILOS 300 | Bộ | 6
7 | BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ ĐA NĂNG | Bộ | 6
8 | Passbox chuyển đồ tự làm sạch (Dynamic Pass Box) | Cái | 6
9 | Vật tư điện và vật tư phụ lắp đặt hệ thống | Lô | 3
III.2 | Hệ thống trang thiết bị phòng mổ (03 phòng)
1 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED | bộ | 3
2 | Đèn mổ treo trần có camera (3 nhánh) | bộ | 3
3 | Bàn mổ điện cho phẫu thuật tổng quát | bộ | 3
III.3 | Cửa bọc chì
1 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 1 cánh mở tự động, cửa bọc chì, cửa thép không gỉ, lõi vật liệu chống cháy, có HT thanh ray, cửa kín khí, có khung nhìn, có băng chống va đập, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm (Sản phẩm hoàn chỉnh) (SP5) | m² | 17.6
2 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh mở tự động, bọc chì, có cơ chế tự động đóng, thép không gỉ, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,7x2,2m (SP1) | m² | 14.96
3 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh trượt tự động cửa bọc chì, có cơ chế tự động đóng, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,6x2,2m (SP2) | m² | 7.04
IV | Hệ thống tạo áp, hút khói | ht | 1
Thông số kỹ thuật đã có trong thiết kế đã phê duyệt (xem dự toán chi tiết)
V | Hệ thống ĐHKK
I.1. Hệ ống dẫn gas, nước xả
| Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh trung tâm | hệ | 11
| Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh cục bộ | bộ | 2
| Cung cấp và nạp thêm Gas R410A | kg | 540
II.1. Máy hệ trung tâm gas VRV/VRF
| II.1.1. Dàn nóng hệ VRV/VRF | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất 90kW (32HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 112kW (40HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 123kW (44HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 130kW (46HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 140kW (50HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 145kW (52HP) | bộ | 2
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 150kW (54HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 162kW (58HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 168kW (60HP) | bộ | 1
II.1.2. Dàn lạnh hệ VRV/VRF
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 7,1kW, kèm bơm nước xả | bộ | 11
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 9kW, kèm bơm nước xả | bộ | 16
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 11,2kW, kèm bơm nước xả | bộ | 23
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 16kW, kèm bơm nước xả | bộ | 7
| Cung cấp và lắp đặt Mặt nạ máy lạnh cassette | bộ | 46
| Cung cấp và lắp đặt Bộ điều khiển có dây | bộ | 41
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.2kW | bộ | 28
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.8kW | bộ | 54
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 3.6kW | bộ | 42
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 4.5kW | bộ | 46
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 5.6kW | bộ | 20
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 7.1kW | bộ | 18
II.1.3. Bộ điều khiển, chia gas
| Cung cấp và lắp đặt Remote điều khiển có dây | bộ | 205
| Cung cấp và lắp đặt Bộ chia gas dàn lạnh | bộ | 287
| Cung cấp và lắp đặt Adapter mở rộng | bộ | 5
| Cung cấp và lắp đặt Adapter khuếch đại tín hiệu tín hiệu | bộ | 7
II.2. Hệ thống điều hòa máy cục bộ
| Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh giấu trần nối ống gió công suất 14kW | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh treo tường 7.1kW | bộ | 2
VI | THANG MÁY
| Thang máy tải khách P3: t- Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 1000 kg - Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 - Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1600x1500x2300 - Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim - Giao diện kết nối IP camera - Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ - Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 - Điều khiển nhóm 3 (P1-P2-P3) | bộ | 1
| Thang máy tải khách P6 Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1350 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 Tiêu chuẩn: Melco-Cabin (RxSxC): 1300x2300x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển Đơn | bộ | 1
| Thang máy tải khách P7 Thang KHÔNG phòng máy Tải trọng: 1050 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 03/03 Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1400x1600x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | bộ | 1
VII | CHI PHÍ NỘI THẤT
1 | Bàn họp giao ban 3600x1500 | bàn | 10
Kích thước: W3600 x D1500 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: Mặt chữ nhật ghép giả dày, phối màu, có nắp lật nhôm chạy dây. Chân ghép hộp có gắn nẹp nhôm trang trí.
2 | Bàn họp giao ban 2400x1200 | bàn | 4
Kích thước : W2400 x D1200 x H760mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp phủ Melamine dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: Chân bàn vát nghiêng kết hợp ốp sơn đen. Có 1 nắp hộp điện trên mặt bàn
3 | Bàn họp 2400x1000 | bàn | 7
Kích thước : W2400 x D1200 x H760mm
Chất liệu: Gỗ Melamine cao cấp hoặc tương đương dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: – Bàn họp hòa phát mặt hình chữ nhật – Mặt bàn liền, không đợt
4 | Bàn giám đốc | bàn | 4
Kích Thước: W2400 x D1100 x H760 mm
Chất liệu:
- Bàn làm từ gỗ công nghiệp veneer sơn PU cao cấp - Độ dày mặt bàn dày ≥ 80mm
Kiểu Dáng - Bàn lãnh đạo cao cấp - Yếm ốp nổi Veneer đấu vân, mặt có tấm ốp trang trí. - Chân hộp lượn cong, có phào bo cạnh, yếm ốp gờ nổi hình chữ nhật, ghép vân đối xứng trang trí. - Bàn thường kết hợp với ghế giám đốc tủ phụ hoặc hộc tùy chọn.
5 | Bàn trưởng phòng | bàn | 26
Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU màu cánh gián Độ dày mặt bàn dày ≥ 60mm
Kiểu dáng: Bàn lãnh đạo dành cho cấp trưởng phòng. Bàn có hộc treo 1 ngăn kéo 1 khoang cánh mở và khay bàn phím. Yếm bàn gắn nẹp trang trí, chân có viền chỉ
6 | Bàn làm việc | bàn | 100
Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine dày ≥ 18mm. Độ dày mặt bàn dày ≥ 25mm
Kiểu dáng: Hộc liền sát đất 4 ngăn kéo. Bàn sử dụng tăng chân đế tăng chỉnh, yếm lửng thẳng, có khay bàn phím
Bàn ăn inox
7 | Tủ giám đốc | tủ | 4
- Kích thước: W2400xD400xH2000mm (±20mm)
- Chất liệu: Bề mặt gỗ công nghiệp cao cấp dày ≥ 18mm + hậu dày ≥ 6mm
- Tính năng đặc biệt: Tủ Giám Đốc
- Hình dạng: Phần dưới khoang dài, Phần trên kết ở 2 tủ dài bên ngoài và kệ ở giữa
8 | Tủ dụng cụ đựng dụng cụ, tài liệu Model: ATV-CSC-2-1200 | tủ | 80
Kích thước ngoài: 1200x450x1800mm
Kích thước trong: 1195x395x1675mm
Vật liệu khung: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm
Số ngăn: 05
Vật liệu ngăn tầng: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm
Số lượng ngăn tầng: 04
Vật liệu cánh cửa: kính cường lực và thép sơn tĩnh điện
Số lượng cánh: 02
Vật liệu sàn đỡ trong: thép sơn tĩnh điện
9 | Ghế băng inox | cái | 100
Kích Thước: W1830 x D640 x H820 mm
Chất liệu: khung giằng sơn tĩnh điện, chân nhôm đúc dày ≥ 1.0mm
Kiểu Dáng - Ghế phòng chờ, ghế băng chờ - Bằng gồm 3 chỗ ngồi, chân nhôm đúc, khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr. - Đệm và tựa ghế đột lỗ tạo sự thông thoáng. - Khung giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện
10 | Ghế giám đốc | cái | 4
Màu sắc: Đen – Nâu
Kích thước : W750 x D(850-1220) x H(1210-1265) mm (±20mm)
Chất liệu: Chân và tay ghế gỗ sơn. Đệm tựa bọc da công nghiệp
Kiểu dáng: Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao được gắn dưới đáy đệm ngồi, liên kết chặt chẽ với Piston khí nén và chân sao ghế. Ghế có thể ngả được nhiều góc độ
11 | Ghế trưởng phòng | cái | 20
Màu sắc: Đen
Kích thước: W640 x D740 x H(1130-1210) mm (±20mm)
Chất liệu: Đệm tựa bọc da công nghiệp. Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải. Chân tay ghế bằng nhựa sơn phủ màu nhũ bạc
Kiểu dáng: Đệm tựa có các đường may trang trí ô vuông.Có tựa đầu. Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, tay nhựa sơn phủ màu nhũ bạc, bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi
12 | Ghế làm việc | cái | 100
Kích thước: W560 x D540 x H(900-1025) mm (±20mm)
Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, tay và chân ghế bằng nhựa
Kiểu dáng: Ghế lưng trung. Tay ghế kết cấu theo hình vòm cung, cố định. Chân sao 5 cánh có gắn bánh xe di chuyển linh hoạt
13 | Rèm cửa sổ dạng sóng | bộ | 16
Kích thước: rộng 2400m, Chiều cao tối đa 2750mm
Chất liệu : Vải bóng hoa văn chìm .
Ưu điểm : Cản sáng tuyệt đối 100% , chống nóng , chống bám bụi tốt .
Chưa bao gồm lớp voan bên trong
Giá đã hoàn thiện lắp đặt, thanh suốt, phụ kiện…
14 | Rèm quây thay đồ | bộ | 5
Chất liệu : Vải bóng hoa văn chìm .
Khung tròn bằng inox tròn dày ≥ 1.0 mm kèm ray chạy bằng nhựa
15 | Quầy lễ tân | bộ | 2
Kích thước: Dài (7000+2700)x2 x Sâu 700 x Cao 750mm(1050mm)
Chất liệu: MDF phủ melamine chống ẩm dày 17mm, chống xước, chống bám bụi
16 | Biển tên phòng | bộ | 290
Kích thước 150x300mm
Vật liệu: inox cao cấp dày 1mm
17 | Biển tên chức danh | bộ | 30
Cao 12,5 x Ngang 25,5 cm x dày 1mm
Ưu điểm: Chất liệu đồng đẹp và sang trọng bề mặt biển sáng bóng, nhẹ nhỏ gọn dễ di chuyển. Chất lượng in sắc nét, quan sát nội dung 2 mặt trước sau dễ dàng
18 | Rèm che nắng | m2 | 1892
19 | Quầy lễ tân, thu ngân (ước tính) | lô | 1
- Gỗ MDF phủ melaminte chống ẩm, vân gỗ
20 | Chi phí vận chuyển | lô | 1
C | TỔNG CỘNG: C=A+B
LÀM TRÒN
| Chủ trì | Người lập
| Nguyễn Tất Vinh | Phan Thanh Bình
Chứng chỉ KS định giá XD hạng II,
số QUB-00036825

## THIET BI ĐÃ CẮT THEO HỢP ĐỒNG (hidden)
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn giá trước thuế | Thành tiền (trước thuế) | Thuế VAT (10%) | Thành tiền (sau thuế)
[1] | [2] | [3] | [4]
A | Phần thiết bị đã được phê duyệt, đấu thầu, và cắt giảm từ hợp đồng (Hợp đồng số 01/2023/HĐXD/XL1/BVBQB2-PL5 ngày 25/12/2024)
I | Hệ thống Thông tin liên lạc |  |  |  | 4143196800 | 414319680 | 4557516000
1 | Patch Panel 24 Port | bộ | 74 | 2530000 | 187220000 | 18722000 | 205942000
2 | Tổng đài IP PABX | bộ | 1 | 358589765 | 358589765 | 35858976.5 | 394448741.5
3 | Điện thoại IP | bộ | 307 | 1172727 | 360027189 | 36002718.9 | 396029907.9
4 | Bộ chuyển mạch WAN Switch WAN 8 port 1Gb Base-T (8 port GE, 2x1G SFP) | bộ | 2 | 7700000 | 15400000 | 1540000 | 16940000
5 | Tường lửa - Firewall (Thiết bị bảo mật chạy HA HIGH AVAILABILITY, cân bằng tải, định tuyến | bộ | 2 | 86454545 | 172909090 | 17290909 | 190199999
6 | Core Switch Layer 3 48 SFP 1Gb (Core switch 48 SFP 1Gb | bộ | 4 | 45076964 | 180307856 | 18030785.6 | 198338641.6
7 | Access Switch layer 2 24 1Gb POE (uplink core SW) (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb POE: | bộ | 10 | 23519091 | 235190910 | 23519091 | 258710001
8 | Access Switch layer 2 24 Port 1Gb POE (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb POE: | bộ | 28 | 23519091 | 658534548 | 65853454.8 | 724388002.8
9 | Access Switch layer 2 24 1Gb (uplink core SW) (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb: | bộ | 5 | 23519091 | 117595455 | 11759545.5 | 129355000.5
10 | Access Switch layer 2 24 Port 1Gb (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb: | bộ | 30 | 23519091 | 705572730 | 70557273 | 776130003
11 | Transceiver, SFP 1Gb | cái | 222 | 950000 | 210900000 | 21090000 | 231990000
12 | WIFI Controller (Bộ điều khiển Không dây (Chưa bao gồm máy chủ/PC) - Phần mềm điều khiển (cài lên máy chủ) - Bản quyền cho 90 thiết bị phát sóng wifi) | Gói | 1 | 150000000 | 150000000 | 15000000 | 165000000
13 | Thiết bị phát sóng wifi (Trong nhà) | bộ | 82 | 2100000 | 172200000 | 17220000 | 189420000
14 | Bộ tăng âm 8 kênh với amplifier 500W (1 chính, 1 dự phòng) (Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa) | bộ | 4 | 65909091 | 263636364 | 26363636.4 | 290000000.4
15 | Bộ nguồn cho hệ thống Âm thanh (Bộ quản lý cấp nguồn) | bộ | 2 | 4486364 | 8972728 | 897272.8 | 9870000.8
16 | Amplifier 500W đi kèm bộ tăng âm | bộ | 8 | 6909091 | 55272728 | 5527272.8 | 60800000.8
17 | Bộ điều chỉnh âm lượng 30 kênh | bộ | 2 | 531818 | 1063636 | 106363.6 | 1169999.6
18 | Micro thông báo trường hợp khẩn cấp | bộ | 1 | 792000 | 792000 | 79200 | 871200
19 | Micro chọn vùng từ xa | bộ | 1 | 7209091 | 7209091 | 720909.1 | 7930000.1
20 | Bàn phím mở rộng Micro chọn vùng từ xa | bộ | 1 | 4490909 | 4490909 | 449090.9 | 4939999.9
21 | Bộ chuyển mạch 24 cổng BaseT, 4 cổng uplink 1G SFP | bộ | 1 | 23519091 | 23519091 | 2351909.1 | 25871000.1
22 | Loa gắn âm trần 6W | cái | 410 | 260000 | 106600000 | 10660000 | 117260000
23 | Loa hộp treo tường 10W | cái | 46 | 1323636 | 60887256 | 6088725.6 | 66975981.6
24 | Loa nén thông báo 15/30W (có biến áp) | cái | 17 | 1110909 | 18885453 | 1888545.3 | 20773998.3
25 | Tủ rack "Cabinet 36U 600 x 800" | tủ | 1 | 6027273 | 6027273 | 602727.3 | 6630000.3
26 | Ắc quy | bình | 2 | 3196364 | 6392728 | 639272.8 | 7032000.8
27 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1 | 55000000 | 55000000 | 5500000 | 60500000
II | THANG MÁY |  |  |  | 5920000000 | 592000000 | 6512000000
1 | Thang máy tải khách P1-P2: - Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 1350 kg - Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 - Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1300x2300x2300 - Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim - Giao diện kết nối IP camera - Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển nhóm 3 (P1-P2-P3) | bộ | 2 | 1400000000 | 2800000000 | 280000000 | 3080000000
2 | Thang máy PCCC P4: Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1000 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 Tiêu chuẩn: Melco - thang PCCC Cabin (RxSxC): 1100x2100x2300 Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Cửa tầng chống cháy 120 phút – E120Phục vụ lính cứu hoả Điều khiển Đơn | bộ | 1 | 1320000000 | 1320000000 | 132000000 | 1452000000
3 | Thang máy tải khách P5 Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1350 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 03/03 Tiêu chuẩn: Melco Cabin (RxSxC): 1300x2300x2300 Cửa ngăn cháy E120; Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển Đơn | bộ | 1 | 1200000000 | 1200000000 | 120000000 | 1320000000
4 | Thang máy tải hàng P8-P9: - Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 100 kg - Tốc độ: 45 m/phút (0,75 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 02/02 - Tiêu chuẩn: .....- Cabin (RxSxC): 750x750x900 - Cửa: Cửa 750x900 – 2 cánh mở lên xuống Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | bộ | 2 | 300000000 | 600000000 | 60000000 | 660000000
VIII | TỔNG CỘNG:I+II+III+IV+V+VI+VII |  |  |  | 10063196800 | 1006319680 | 11069516480
| LÀM TRÒN | [5 empty] | 11069516000
| Người lập |  |  |  | Chủ trì
| Phan Thanh Bình |  |  |  | Nguyễn Tất Vinh
Chứng chỉ KS định giá XD hạng II, số QUB-00036825

## THIET BỊ LAM MƠI (hidden)
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối Lượng | Đơn giá trước thuế | Thành tiền (trước thuế) | Thuế VAT (10%) | Thành tiền (sau thuế)
[1] | [2] | [3] | [4]
B | PHẦN THIẾT BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN NÀY
I | Hệ thống camera |  |  |  | 1506065868 | 150606586.8 | 1656672454.8
1 | Camera thân dài có ống kính thay đổi, IP66 (2M H.265 NW IR Bullet Camera: | cái | 66 | 5119793 | 337906338 | 33790633.8 | 371696971.8
2 | Camera Dome có ống kính cố đinh, gắn trần (2M H.265 NW IR Dome Camera: | cái | 172 | 1958793 | 336912396 | 33691239.6 | 370603635.6
3 | NVR 64 chanels (64CH 32MP NVR: | cái | 4 | 14583030 | 58332120 | 5833212 | 64165332
4 | Bộ giải mã tín hiệu video 64 kênh (Bộ giải mã video & âm thanh: tối đa 64 kênh với đầu ra HDMI kép. | cái | 4 | 44173031 | 176692124 | 17669212.4 | 194361336.4
5 | Hard Disk Drive 8TB (WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM, dòng business) | cái | 24 | 5700030 | 136800720 | 13680072 | 150480792
6 | Cáp HDMI 5m (HDMI 2.0 4K loại cáp dẹp) | sợi | 4 | 174875 | 699500 | 69950 | 769450
7 | Màn hình chuyên dụng cho CCTV 50" | cái | 4 | 33353013 | 133412052 | 13341205.2 | 146753257.2
8 | Khung treo màn hình 50" | cái | 4 | 2563793 | 10255172 | 1025517.2 | 11280689.2
9 | Máy tính quản lý CCTV | bộ | 1 | 22648013 | 22648013 | 2264801.3 | 24912814.3
10 | Màn hình 19.5 Inches (Màn hình máy tính 27" FHD, VGA, HDMI, LED) | cái | 1 | 4157013 | 4157013 | 415701.3 | 4572714.3
Hệ thống nguồn dự phòng cho camera
11 | Bộ lưu điện 6kVA/6kW dạng gắn rack | bộ | 1 | 38975030 | 38975030 | 3897503 | 42872533
12 | Bộ lưu điện 2kVA, 230V, dòng sạc 2A, dạng gắn rack | bộ | 13 | 19175030 | 249275390 | 24927539 | 274202929
II | Hệ thống tủ biến áp cách ly chuyên dụng y tế |  |  |  | 5167584380.9091 | 516758438.0909 | 5684343000
1 | Tủ điện biến áp cách ly chuyên dụng y tế | tủ | 11 | 300071688.1818 | 3300788570 | 330078857 | 3630867427
2 | Bảng giám sát tập trung | bộ | 11 | 25104870 | 276153570 | 27615357 | 303768927
3 | Cáp truyền thông RS485 nối giữa các thiết bị giám sát - AWG18 | m | 265 | 38904.5455 | 10309704.5455 | 1030970.4545 | 11340675
4 | UPS ONLINE 100 KVA / 90 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 2 | 483379845.4545 | 966759690.9091 | 96675969.0909 | 1063435660
5 | UPS ONLINE 160 KVA / 144 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 1 | 613572845.4545 | 613572845.4545 | 61357284.5455 | 674930130
III | Nội thất phòng mổ và trang thiết bị phòng mỗ: |  |  |  | 12036718424.8727 | 1203671842.4873 | 13240390000
III.1 | Nội thất phòng mổ (03 phòng) |  |  |  | 2505000000 | 250500000 | 2755500000
1 | ĐỒNG HỒ ĐẾM THỜI GIAN MỔ CHUYÊN DỤNG TRONG KHU PHẪU THUẬT | Bộ | 6 | 40000000 | 240000000 | 24000000 | 264000000
2 | TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ Y TẾ PHÒNG MỔ | Cái | 12 | 72000000 | 864000000 | 86400000 | 950400000
3 | BỘ CẢNH BÁO TẬP TRUNG TỦ IPS PHÒNG MỔ | Bộ | 3 | 45000000 | 135000000 | 13500000 | 148500000
4 | BỘ CẢNH BÁO TỪ XA ĐẶT TRONG TỪNG PHÒNG MỔ | Bộ | 6 | 33000000 | 198000000 | 19800000 | 217800000
5 | ĐÈN ĐỌC FILM X - QUANG DILOS 300 | Bộ | 6 | 38000000 | 228000000 | 22800000 | 250800000
7 | BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ ĐA NĂNG | Bộ | 6 | 45000000 | 270000000 | 27000000 | 297000000
8 | Passbox chuyển đồ tự làm sạch (Dynamic Pass Box) | Cái | 6 | 50000000 | 300000000 | 30000000 | 330000000
9 | Vật tư điện và vật tư phụ lắp đặt hệ thống | Lô | 3 | 90000000 | 270000000 | 27000000 | 297000000
III.2 | Hệ thống trang thiết bị phòng mổ (03 phòng) |  |  |  | 8217272727.2727 | 821727272.7273 | 9039000000
1 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED | bộ | 3 | 800000000 | 2400000000 | 240000000 | 2640000000
2 | Đèn mổ treo trần có camera (3 nhánh) | bộ | 3 | 1500000000 | 4500000000 | 450000000 | 4950000000
3 | Bàn mổ điện cho phẫu thuật tổng quát | bộ | 3 | 439090909.0909 | 1317272727.2727 | 131727272.7273 | 1449000000
III.3 | Cửa bọc chì |  |  |  | 1314445697.6 | 131444569.76 | 1445890000
1 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 1 cánh mở tự động, cửa bọc chì, cửa thép không gỉ, lõi vật liệu chống cháy, có HT thanh ray, cửa kín khí, có khung nhìn, có băng chống va đập, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm (Sản phẩm hoàn chỉnh) (SP5) | m² | 17.6 | 34577725.4545 | 608567968 | 60856796.8 | 669424764.8
2 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh mở tự động, bọc chì, có cơ chế tự động đóng, thép không gỉ, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,7x2,2m (SP1) | m² | 14.96 | 31985776.3636 | 478507214.4 | 47850721.44 | 526357935.84
3 | Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh trượt tự động cửa bọc chì, có cơ chế tự động đóng, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,6x2,2m (SP2) | m² | 7.04 | 32296948.1818 | 227370515.2 | 22737051.52 | 250107566.72
IV | Hệ thống tạo áp, hút khói | ht | 1 | 14518046230 | 14518046230 | 1451804623 | 15969851000
Thông số kỹ thuật đã có trong thiết kế đã phê duyệt (xem dự toán chi tiết)
V | Hệ thống ĐHKK |  |  |  | 9851088152.7273 | 985108815.2727 | 10836196968 | 10836196968
| I.1. Hệ ống dẫn gas, nước xả |  |  |  |  | 0 | 0
| Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh trung tâm | hệ | 11 | 5364872.7273 | 59013600 | 5901360 | 64914960
| Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh cục bộ | bộ | 2 | 289992.7273 | 579985.4545 | 57998.5455 | 637984
| Cung cấp và nạp thêm Gas R410A | kg | 540 | 205304.5455 | 110864454.5455 | 11086445.4545 | 121950900
II.1. Máy hệ trung tâm gas VRV/VRF
| II.1.1. Dàn nóng hệ VRV/VRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất 90kW (32HP) | bộ | 1 | 350940726.3636 | 350940726.3636 | 35094072.6364 | 386034799
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 112kW (40HP) | bộ | 1 | 365709422.7273 | 365709422.7273 | 36570942.2727 | 402280365
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 123kW (44HP) | bộ | 1 | 392794809.0909 | 392794809.0909 | 39279480.9091 | 432074290
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 130kW (46HP) | bộ | 1 | 410599609.0909 | 410599609.0909 | 41059960.9091 | 451659570
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 140kW (50HP) | bộ | 1 | 416676409.0909 | 416676409.0909 | 41667640.9091 | 458344050
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 145kW (52HP) | bộ | 2 | 420299726.3636 | 840599452.7273 | 84059945.2727 | 924659398
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 150kW (54HP) | bộ | 1 | 466753209.0909 | 466753209.0909 | 46675320.9091 | 513428530
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 162kW (58HP) | bộ | 1 | 471623609.0909 | 471623609.0909 | 47162360.9091 | 518785970
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 168kW (60HP) | bộ | 1 | 475854126.3636 | 475854126.3636 | 47585412.6364 | 523439539
II.1.2. Dàn lạnh hệ VRV/VRF
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 7,1kW, kèm bơm nước xả | bộ | 11 | 31415570 | 345571270 | 34557127 | 380128397 |  | 78
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 9kW, kèm bơm nước xả | bộ | 16 | 36205360 | 579285760 | 57928576 | 637214336
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 11,2kW, kèm bơm nước xả | bộ | 23 | 38202842.7273 | 878665382.7273 | 87866538.2727 | 966531921
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 16kW, kèm bơm nước xả | bộ | 7 | 40451024.5455 | 283157171.8182 | 28315717.1818 | 311472889
| Cung cấp và lắp đặt Mặt nạ máy lạnh cassette | bộ | 46 | 4182727.2727 | 192405454.5455 | 19240545.4545 | 211646000
| Cung cấp và lắp đặt Bộ điều khiển có dây | bộ | 41 | 2210960 | 90649360 | 9064936 | 99714296
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.2kW | bộ | 28 | 10038952.7273 | 281090676.3636 | 28109067.6364 | 309199744
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.8kW | bộ | 54 | 10167680 | 549054720 | 54905472 | 603960192
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 3.6kW | bộ | 42 | 10425134.5455 | 437855650.9091 | 43785565.0909 | 481641216
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 4.5kW | bộ | 46 | 10811315.4545 | 497320510.9091 | 49732051.0909 | 547052562
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 5.6kW | bộ | 20 | 11842208.1818 | 236844163.6364 | 23684416.3636 | 260528580
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 7.1kW | bộ | 18 | 12550208.1818 | 225903747.2727 | 22590374.7273 | 248494122
II.1.3. Bộ điều khiển, chia gas
| Cung cấp và lắp đặt Remote điều khiển có dây | bộ | 205 | 958076.3636 | 196405654.5455 | 19640565.4545 | 216046220
| Cung cấp và lắp đặt Bộ chia gas dàn lạnh | bộ | 287 | 1695310.9091 | 486554230.9091 | 48655423.0909 | 535209654
| Cung cấp và lắp đặt Adapter mở rộng | bộ | 5 | 12086441.8182 | 60432209.0909 | 6043220.9091 | 66475430
| Cung cấp và lắp đặt Adapter khuếch đại tín hiệu tín hiệu | bộ | 7 | 3657486.3636 | 25602404.5455 | 2560240.4545 | 28162645
II.2. Hệ thống điều hòa máy cục bộ
| Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh giấu trần nối ống gió công suất 14kW | bộ | 1 | 53644257.2727 | 53644257.2727 | 5364425.7273 | 59008683
| Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh treo tường 7.1kW | bộ | 2 | 34318057.2727 | 68636114.5455 | 6863611.4545 | 75499726
VI | THANG MÁY |  |  |  | 3500000000 | 350000000 | 3850000000
| Thang máy tải khách P3: t- Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 1000 kg - Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 - Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1600x1500x2300 - Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim - Giao diện kết nối IP camera - Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ - Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 - Điều khiển nhóm 3 (P1-P2-P3) | bộ | 1 | 1100000000 | 1100000000 | 110000000 | 1210000000
| Thang máy tải khách P6 Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1350 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 Tiêu chuẩn: MelcoCabin (RxSxC): 1300x2300x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển Đơn | bộ | 1 | 1350000000 | 1350000000 | 135000000 | 1485000000
| Thang máy tải khách P7 Thang KHÔNG phòng máy Tải trọng: 1050 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 03/03 Tiêu chuẩn: MelcoCabin (RxSxC): 1400x1600x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | bộ | 1 | 1050000000 | 1050000000 | 105000000 | 1155000000
VII | CHI PHÍ NỘI THẤT |  |  |  | 5629849000 | 562984900 | 6192834000
1 | Bàn họp giao ban 3600x1500 | bàn | 10 | 10687000 | 106870000 | 10687000 | 117557000
Kích thước: W3600 x D1500 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: Mặt chữ nhật ghép giả dày, phối màu, có nắp lật nhôm chạy dây. Chân ghép hộp có gắn nẹp nhôm trang trí.
2 | Bàn họp giao ban 2400x1200 | bàn | 4 | 6438000 | 25752000 | 2575200 | 28327200
Kích thước : W2400 x D1200 x H760mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp phủ Melamine dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: Chân bàn vát nghiêng kết hợp ốp sơn đen. Có 1 nắp hộp điện trên mặt bàn
3 | Bàn họp 2400x1000 | bàn | 7 | 3248000 | 22736000 | 2273600 | 25009600
Kích thước : W2400 x D1200 x H760mm
Chất liệu: Gỗ Melamine cao cấp hoặc tương đương dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: – Bàn họp hòa phát mặt hình chữ nhật – Mặt bàn liền, không đợt
4 | Bàn giám đốc | bàn | 4 | 11600000 | 46400000 | 4640000 | 51040000
Kích Thước: W2400 x D1100 x H760 mm
Chất liệu:
- Bàn làm từ gỗ công nghiệp veneer sơn PU cao cấp - Độ dày mặt bàn dày ≥ 80mm
Kiểu Dáng - Bàn lãnh đạo cao cấp - Yếm ốp nổi Veneer đấu vân, mặt có tấm ốp trang trí. - Chân hộp lượn cong, có phào bo cạnh, yếm ốp gờ nổi hình chữ nhật, ghép vân đối xứng trang trí. - Bàn thường kết hợp với ghế giám đốc tủ phụ hoặc hộc tùy chọn.
5 | Bàn trưởng phòng | bàn | 26 | 4785000 | 124410000 | 12441000 | 136851000
Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU màu cánh gián Độ dày mặt bàn dày ≥ 60mm
Kiểu dáng: Bàn lãnh đạo dành cho cấp trưởng phòng. Bàn có hộc treo 1 ngăn kéo 1 khoang cánh mở và khay bàn phím. Yếm bàn gắn nẹp trang trí, chân có viền chỉ
6 | Bàn làm việc | bàn | 100 | 2103000 | 210300000 | 21030000 | 231330000
Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine dày ≥ 18mm. Độ dày mặt bàn dày ≥ 25mm
Kiểu dáng: Hộc liền sát đất 4 ngăn kéo. Bàn sử dụng tăng chân đế tăng chỉnh, yếm lửng thẳng, có khay bàn phím
Bàn ăn inox
7 | Tủ giám đốc | tủ | 4 | 10353000 | 41412000 | 4141200 | 45553200
- Kích thước: W2400xD400xH2000mm (±20mm)
- Chất liệu: Bề mặt gỗ công nghiệp cao cấp dày ≥ 18mm + hậu dày ≥ 6mm
- Tính năng đặc biệt: Tủ Giám Đốc
- Hình dạng: Phần dưới khoang dài, Phần trên kết ở 2 tủ dài bên ngoài và kệ ở giữa
8 | Tủ dụng cụ đựng dụng cụ, tài liệu Model: ATV-CSC-2-1200 | tủ | 80 | 29280000 | 2342400000 | 234240000 | 2576640000
Kích thước ngoài: 1200x450x1800mm
Kích thước trong: 1195x395x1675mm
Vật liệu khung: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm
Số ngăn: 05
Vật liệu ngăn tầng: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm
Số lượng ngăn tầng: 04
Vật liệu cánh cửa: kính cường lực và thép sơn tĩnh điện
Số lượng cánh: 02
Vật liệu sàn đỡ trong: thép sơn tĩnh điện
9 | Ghế băng inox | cái | 100 | 4046000 | 404600000 | 40460000 | 445060000
Kích Thước: W1830 x D640 x H820 mm
Chất liệu: khung giằng sơn tĩnh điện, chân nhôm đúc dày ≥ 1.0mm
Kiểu Dáng - Ghế phòng chờ, ghế băng chờ - Bằng gồm 3 chỗ ngồi, chân nhôm đúc, khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr. - Đệm và tựa ghế đột lỗ tạo sự thông thoáng. - Khung giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện
10 | Ghế giám đốc | cái | 4 | 8164000 | 32656000 | 3265600 | 35921600
Màu sắc: Đen – Nâu
Kích thước : W750 x D(850-1220) x H(1210-1265) mm (±20mm)
Chất liệu: Chân và tay ghế gỗ sơn. Đệm tựa bọc da công nghiệp
Kiểu dáng: Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao được gắn dưới đáy đệm ngồi, liên kết chặt chẽ với Piston khí nén và chân sao ghế. Ghế có thể ngả được nhiều góc độ
11 | Ghế trưởng phòng | cái | 20 | 4756000 | 95120000 | 9512000 | 104632000
Màu sắc: Đen
Kích thước: W640 x D740 x H(1130-1210) mm (±20mm)
Chất liệu: Đệm tựa bọc da công nghiệp. Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải. Chân tay ghế bằng nhựa sơn phủ màu nhũ bạc
Kiểu dáng: Đệm tựa có các đường may trang trí ô vuông.Có tựa đầu. Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, tay nhựa sơn phủ màu nhũ bạc, bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi
12 | Ghế làm việc | cái | 100 | 798000 | 79800000 | 7980000 | 87780000
Kích thước: W560 x D540 x H(900-1025) mm (±20mm)
Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, tay và chân ghế bằng nhựa
Kiểu dáng: Ghế lưng trung. Tay ghế kết cấu theo hình vòm cung, cố định. Chân sao 5 cánh có gắn bánh xe di chuyển linh hoạt
13 | Rèm cửa sổ dạng sóng | bộ | 16 | 2103000 | 33648000 | 3364800 | 37012800
Kích thước: rộng 2400m, Chiều cao tối đa 2750mm
Chất liệu : Vải bóng hoa văn chìm .
Ưu điểm : Cản sáng tuyệt đối 100% , chống nóng , chống bám bụi tốt .
Chưa bao gồm lớp voan bên trong
Giá đã hoàn thiện lắp đặt, thanh suốt, phụ kiện…
14 | Rèm quây thay đồ | bộ | 5 | 1305000 | 6525000 | 652500 | 7177500
Chất liệu : Vải bóng hoa văn chìm .
Khung tròn bằng inox tròn dày ≥ 1.0 mm kèm ray chạy bằng nhựa
15 | Quầy lễ tân | bộ | 2 | 64960000 | 129920000 | 12992000 | 142912000
Kích thước: Dài (7000+2700)x2 x Sâu 700 x Cao 750mm(1050mm)
Chất liệu: MDF phủ melamine chống ẩm dày 17mm, chống xước, chống bám bụi
16 | Biển tên phòng | bộ | 290 | 319000 | 92510000 | 9251000 | 101761000
Kích thước 150x300mm
Vật liệu: inox cao cấp dày 1mm
17 | Biển tên chức danh | bộ | 30 | 653000 | 19590000 | 1959000 | 21549000
Cao 12,5 x Ngang 25,5 cm x dày 1mm
Ưu điểm: Chất liệu đồng đẹp và sang trọng bề mặt biển sáng bóng, nhẹ nhỏ gọn dễ di chuyển. Chất lượng in sắc nét, quan sát nội dung 2 mặt trước sau dễ dàng
18 | Rèm che nắng | m2 | 1892 | 600000 | 1135200000 | 113520000 | 1248720000
19 | Quầy lễ tân, thu ngân (ước tính) | lô | 1 | 515000000 | 515000000 | 51500000 | 566500000
- Gỗ MDF phủ melaminte chống ẩm, vân gỗ
20 | Chi phí vận chuyển | lô | 1 | 165000000 | 165000000 | 16500000 | 181500000
VIII | TỔNG CỘNG:I+II+III+IV+V+VI+VII |  |  |  | 52209352056.5091 | 5220935205.6509 | 57430287000
| LÀM TRÒN | [5 empty] | 57430287000
| Người lập |  |  |  | Chủ trì
68499803000
| Phan Thanh Bình |  |  |  | Nguyễn Tất Vinh
Chứng chỉ KS định giá XD hạng II, số QUB-00036825

## DANH MUC TB BO SUNG (hidden)
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối Lượng
[1] | [2] | [3] | [4]
I | Hệ thống camera, Thông tin liên lạc
I.1 | Hệ thống camera
1 | Camera thân dài có ống kính thay đổi, IP66 (2M H.265 NW IR Bullet Camera: • Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 3.2 ~ 10mm (3.1x) varifocal lens • Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90˚/270˚), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 30m • IP66, IK10, PoE/12VDC) | cái | 58
2 | Camera Dome có ống kính cố đinh, gắn trần (2M H.265 NW IR Dome Camera: • Maximum 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • 2.8mm fixed lens • Maximum 30fps@2MP all resolutions (H.265/H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming • Motion detection, Tampering, Defocus detection • Hallway view (90°/270°), LDC support • Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB) • IR viewable length 20m, PoE • No-audio model) | cái | 171
3 | NVR 64 chanels (64CH 32MP NVR: • Up to 64CH, 32MP Resolution • Max. 400Mbps network camera recording • HDMI out • User friendly UI / UX • AI search support when working with Wisenet AI camera • Dynamic Event support - New event function of cameras is available without software update • Bookmark management (Up to 100 set) • H.265, H.264, MJPEG compression support • SATA 16ea (Up to 160TB) • RAID 5/6 support) | cái | 4
4 | Bộ giải mã tín hiệu video 64 kênh (Bộ giải mã video & âm thanh: tối đa 64 kênh với đầu ra HDMI kép. - Hỗ trợ chế độ sao chép (clone) và mở rộng (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD) - Tối đa 64 kênh (chế độ nhân bản HDMI 1), 36 (HDMI 1) / 25 (HDMI 2) chế độ mở rộng. - Hiệu suất giải mã tối đa 8MP@60fps, 2MP@360fps - Hỗ trợ ONVIF, SUNAPI, RTSP - Hỗ trợ H.265, H.264, MJPEG - Lên đến 20 bố cục và trình tự - Chuyển đổi góc nhìn Fisheye (Dewarping), điều khiển PTZ, kiểm tra nhiệt độ camera nhiệt, lưu ảnh chụp nhanh vào ổ USB - Quản lý sử dụng chuột USB hoặc giao diện web - Chế độ nguồn dự phòng: PoE và 12VDC.) | cái | 4
5 | Hard Disk Drive 8TB (WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MB Cache/ 5640RPM, dòng business) | cái | 24
6 | Cáp HDMI 5m (HDMI 2.0 4K loại cáp dẹp) | sợi | 4
7 | Màn hình chuyên dụng cho CCTV 50" (Tấm nền: - Kích thước 50", Độ phân giải 3840x2160(16:9), Pixel 0.285 x 0.285, Độ sáng 500 nit, Tương phản: 4000:1 (* IPS - 1200:1), Gam màu 92% (DCI-P3, CIE 1976), Hoạt động 24/7, Chống lóa (Non-Glare) Âm thanh: 10W 2 kênh. Kết nối - ngõ vào: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3); HDCP2.2; USB 2.0 x 2. - ngõ ra: Stereo mini Jack Điều khiển: RS232C(in/out), RJ45; BT/Wifi Nguồn cấp: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Môi trường hoạt động: 0 ℃ ~ 40 ℃; 10.0 % ~ 80.0 % RH Tính năng: - UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 - Hiển thị: hướng hình ảnh ngang và dọc. Các chứng chỉ: - Safety 60950-1 / 62368-1 - EMC Class B) | cái | 4
8 | Khung treo màn hình 50" | cái | 4
9 | Máy tính quản lý CCTV (Intel® Core i5-12500 (6Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W) "Keep HDD M.2 512GB PCIe, 2x8GB 3200MHz DDR4" Intel UHD Graphics 770 No 8 External USB: 4 USB 2.0 , 4 USB 3.2 , 1 RJ-45; 01 HDMI 1.4 Port, 01 Display Port 1.4; 1 VGA ; 1 UAJ (Universial Audio Jack); 1 Line-out Win11 license) | bộ | 1
10 | Màn hình 19.5 Inches (Màn hình máy tính 27" FHD, VGA, HDMI, LED) | cái | 1
| Hệ thống nguồn dự phòng cho camera | 0 | 0
11 | Bộ lưu điện 6kVA/6kW dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất: 6kVA/6kW - Điện áp: 100~280Vac (1 phase, L-N + G) - Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Điện áp: 200/208/220/230/240Vac (Single phase) - Khả năng chịu quá tải: ≤ 105%: continuous; 106~125%: 5min;126~150%: 1min.; > 150%: 500ms - Hiệu suất: AC-AC : lên đến 95.5%,ECO Mode: lên đến 99% - Hiển thị: LCD, đa ngôn ngữ - Dòng sạc 8A - 2 mô đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 1
12 | Bộ lưu điện 2kVA, 230V, dòng sạc 2A, dạng gắn rack (Ngõ vào: - Công suất 2kVA/1.8kW - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac - Dãy điện áp: 175~280Vac (full load); 120~175Vac (70~100% load) Hệ số công suất: > 0.99 (full load) Ngõ ra: - Hệ số công suất: 0.9 - Điện áp: 200*/208*/220/230/240Vac Khả năng chịu quá tải: < 105%: Continuous; 105~125%: 1 minute; 125~150%: 15 seconds Hiệu suất AC-AC : 94%, ECO Mode: 97% Thời gian lưu điện ở 75% tải với acquy trong 7 minutes Hiển thị: LCD và LED Môi trường hoạt động 0~50°C*** (40~50°C with 80% de-rating.) - 1 mo đun acquy mở rộng - SNMP card (option) - Railkit) | bộ | 13
I.2 | THIẾT BỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC - KHỐI NHÀ CHÍNH
1. Hệ thống cáp, ống luồn: mạng dữ liệu & wifi/tel/iptv/cctv
1 | Patch Panel 24 Port | bộ | 74
2. Hệ thống điện thoại
2 | Tổng đài IP PABX Bộ khung cơ bản, gắn rack 19', với 5 khe cắm Bộ nguồn 350W Bộ điều khiển: - 01 máy chủ ứng dụng truyền thông hợp nhất hỗ trợ 200 cổng Giấy phép tài nguyên: - Giấy phép 04 kênh trung kế VoIP/SIP - Giấy phép cho 30 kết nối thiết bị mở rộng LIP/MEX - 05-Giấy phép người dùng UCS-ADVANCED tiêu chuẩn (Nền tảng đa hệ điều hành w/ Đăng nhập một thiết bị) - 04-Giấy phép và tài nguyên kênh kết nối UVM AA cơ bản với dung lượng lưu trữ tin nhắn trong 1 giờ hỗ trợ cả chức năng thông báo/tích hợp Thư thoại đến email và chức năng ghi âm hai chiều - 06-LDP cổng kết nối số mở rộng - 06-Cổng kết nối mở rộng Analog SLT - 01 năm bảo hành phần mềm. Giấy phép 320 cổng và 8 trung kế. | bộ | 1
3 | Điện thoại IP | bộ | 307
3. Hệ thống mạng dữ liệu & wifi, tivi
4 | Bộ chuyển mạch WAN Switch WAN 8 port 1Gb Base-T (8 port GE, 2x1G SFP) | bộ | 2
5 | Tường lửa - Firewall (Thiết bị bảo mật chạy HA HIGH AVAILABILITY, cân bằng tải, định tuyến Thông lượng Firewall Inspection: 5.5 Gbps Thông lượng Threat Prevention: 3.5 Gbps Thông lượng Application Inspection: 4.2 Gbps Thông lượng IPS: 3.8 Gbps Thông lượng Anti-malware Inspection: 3.5 Gbps Thông lượng TLS/SSL decryption and Inspection (DPI SSL): 850 Mbps Connections per second: 22,000/sec Maximum connections (SPI): 2.000.000 Maximum connections (DPI): 750.000 Maximum connections (DPI SSL) 150000 Wireless Controllers supported (maximum) Có khả năng quản lý lên tới 512 Access Points Hỗ trợ tính năng ATP/Sandbox: Hỗ trợ multi-engine sandbox (tối thiểu 4 engine) Bản quyền phần mềm STATEFUL HA UPGRADE) | bộ | 2
6 | Core Switch Layer 3 48 SFP 1Gb (Core switch 48 SFP 1Gb Thiết bị chuyển mạch 24 cổng BaseX, 4 cổng uplink 1/10G SFP+, 4 cổng uplink 10/25G SFP28, 2 cổng stacking 100G QSFP28 - 24 x 100/1000 BaseX, SFP, MACsec'- 4 x 1/10G SFP+, MACsec - 4 x 10/25G SFP28, MACsec - Switch frame rate >=541.7 Mpps - Switch capacity >=728 Gbps - Nguồn: 2 - 1000Gbps Stack kit) | bộ | 4
7 | Access Switch layer 2 24 1Gb POE (uplink core SW) (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb POE: Thiết bị chuyển mạch 24 cổng PoE BaseT, 2 cổng uplink 1G SFP, 2 cổng uplink/stacking 10G SFP+ - 24x Port 10/100/1000 RJ-45 PoE+ - 4x 1G SFP for Uplink Port - Switch frame rate >=68.4 Mpps - Switch capacity >=92 Gb/s - Nguồn: 1) | bộ | 10
8 | Access Switch layer 2 24 Port 1Gb POE (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb POE: Thiết bị chuyển mạch 24 cổng PoE BaseT, 4 cổng uplink 1G SFP - 24x Port 10/100/1000 RJ-45 PoE+ - 4x 1G SFP for Uplink Port - Switch frame rate >=41.7 Mpps - Switch capacity >=56 Gbps - Nguồn: 1) | bộ | 28
9 | Access Switch layer 2 24 1Gb (uplink core SW) (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb: Thiết bị chuyển mạch 24 cổng BaseT, 2 cổng uplink 1G SFP, 2 cổng uplink/stacking 10G SFP+ - 24x Port 10/100/1000 RJ-45 - 4x 1G SFP for Uplink Port - Switch frame rate >=68.4 Mpps - Switch capacity>=92 Gb/s - Nguồn: 1) | bộ | 5
10 | Access Switch layer 2 24 Port 1Gb (Bộ chuyển mạch 24 cổng 1Gb: Thiết bị chuyển mạch 24 cổng BaseT, 4 cổng uplink 1G SFP - 24x Port 10/100/1000 RJ-45 - 4x 1G SFP for Uplink Port - Switch frame rate >=41.7 Mpps - Switch capacity >=56 Gbps - Nguồn: 1) | bộ | 30
11 | Transceiver, SFP 1Gb (Module quang SFP SM 1 Gb: LC, 802.3z, SFP MSA, 1000Base-SX, 1 Gbps, 850 nm, 300m (62.5/125µm), 550m (50/125µm)) | cái | 222
12 | WIFI Controller (Bộ điều khiển Không dây (Chưa bao gồm máy chủ/PC) - Phần mềm điều khiển (cài lên máy chủ) - Bản quyền cho 90 thiết bị phát sóng wifi) | Gói | 1
13 | Thiết bị phát sóng wifi (Trong nhà) (2 băng tần 2x2:2 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, tích hợp ăn ten, 1x GbE, tích hợp BLE, 1x 48V DC power interface, 1x Console Bộ đế gắn tường và trần.) | bộ | 82
4. Hệ thống âm thanh thông báo
14 | Bộ tăng âm 8 kênh với amplifier 500W (1 chính, 1 dự phòng) (Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa) | bộ | 4
15 | Bộ nguồn cho hệ thống Âm thanh (Bộ quản lý cấp nguồn) | bộ | 2
16 | Amplifier 500W đi kèm bộ tăng âm | bộ | 8
17 | Bộ điều chỉnh âm lượng 30 kênh | bộ | 2
18 | Micro thông báo trường hợp khẩn cấp | bộ | 1
19 | Micro chọn vùng từ xa | bộ | 1
20 | Bàn phím mở rộng Micro chọn vùng từ xa | bộ | 1
21 | Bộ chuyển mạch 24 cổng BaseT, 4 cổng uplink 1G SFP (- 24x Port 10/100/1000 RJ-45 - 4x 1G SFP for Uplink Port - Switch frame rate >=41.7 Mpps - Switch capacity >=56 Gbps - Nguồn: 1) | bộ | 1
22 | Loa gắn âm trần 6W | cái | 410
23 | Loa hộp treo tường 10W | cái | 46
24 | Loa nén thông báo 15/30W (có biến áp) | cái | 17
25 | Tủ rack "Cabinet 36U 600 x 800" | tủ | 1
26 | Ắc quy (Ắc quy kín khí 12V-100Ah (10h) 10-12 năm @ 20°C) | bình | 2
27 | Chi phí vận hành chạy thử, kiểm tra nghiệm thu hệ thống | hệ | 1
II | Hệ thống tủ biến áp cách ly chuyên dụng y tế
1 | Tủ điện biến áp cách ly chuyên dụng y tế - Tủ điện cấp nguồn trung tính cách ly an toàn cho bênh nhân, nhân viên y tế và phòng cháy nổ. - Công suất ra 10kVA 1P 220VAC - Giám sát điện trở cách điện và cảnh bảo xuất tuyến chạm đất. - Tiêu chuẩn IEC 60364-7-710 / TCVN 7447-7-710 | tủ | 11
2 | Bảng giám sát tập trung | bộ | 11
3 | Cáp truyền thông RS485 nối giữa các thiết bị giám sát - AWG18 | m | 265
4 | UPS ONLINE 100 KVA / 90 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 2
5 | UPS ONLINE 160 KVA / 144 KW (có biến áp cách ly ngõ ra) và hệ thống Acqui lưu điện 10 phút | bộ | 1
III | Nội thất phòng mổ và trang thiết bị phòng mỗ:
III.1 | Nội thất phòng mổ
1 | ĐỒNG HỒ ĐẾM THỜI GIAN MỔ CHUYÊN DỤNG TRONG KHU PHẪU THUẬT | Bộ | 2
Hãng sản xuất : MES-Engineering
Model: MES-CLK-OT-1-F
Cấu hình:
- Đồng hồ: 1 cái
- Bộ điều khiển: 1 cái
Thông số kỹ thuật:
Đồng hồ cho phép hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian thưc, thời gian phẫu thuật, thời gian gây mê.
Bộ điều khiển dùng để cài đặt thời gian cho đồng hồ, bao gồm cài đặt thời gian thực, thời gian phẫu thuật và thời gian mê
Kích thước (WxHxD)mm: 800x350x70.
Nguồn cấp: AC 220V/ 50Hz
Công suất: 50W
Đèn led để hiển thị: led 7 thanh màu đỏ
Kích thước đèn LED hiền thị: 4x6cm (Loại lớn)
2 | TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ Y TẾ PHÒNG MỔ | Cái | 4
-Vật liệu: inox 304 chuyên dụng dày 1.2mm.
-Kích thước: DxRxC: 1000x350x1920mm.
-Các tầng có thể điều chỉnh độ cao, thấp giúp dễ dàng bố trí thiết bị
-Tủ có hộc kéo có thể làm mặt bàn thao tác.
-Có thể bố trí âm tường.
-Tủ được gia công vững chắc, thẩm mỹ cao.
3 | BỘ CẢNH BÁO TẬP TRUNG TỦ IPS PHÒNG MỔ | Bộ | 1
Công nghệ : BENDER-CHLB Đức.
Bộ cảnh báo tập trung tủ IPS khu phòng mổ: Giám sát các tủ IPS phòng mổ ,bộ cảnh báo từ xa MK2430-12, đóng vai trò làm trạm chủ giám sát toàn bộ thông số của hệ thống tủ IPS, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Màn hình LCD thể hiện các thông báo dạng chữ. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động . Một thiết bị MK2430 cho phép giám sát 8 tủ IPS.
4 | BỘ CẢNH BÁO TỪ XA ĐẶT TRONG TỪNG PHÒNG MỔ | Bộ | 2
Công nghệ : BENDER-CHLB Đức
Chức năng:Giám sát tủ IPS phòng mổ ,bộ cảnh báo từ xa MK2007, sẽ cảnh báo kêu và đèn nháy khi có tình trạng nguy hiểm. Có đèn LED xanh chỉ trị trạng thái an toàn và LED đỏ chỉ thị trạng thái cấm. Có nút TEST để nhân viên bệnh viện thử nghiệm các hoạt động .
5 | ĐÈN ĐỌC FILM X - QUANG DILOS 300 | Bộ | 2
Hãng sản xuất:DILOS
Model : Dilos 300
-KT :Khung (mm) (WxDxH) : 1,109 x 512 x 39
-Đèn (mm) (WxD) : 1,068 x 422 (42” x 17”)
Nguồn:
- Dòng điện (tối đa) 2,1A
- Công suất tiêu thụ (tối đa): 120W
Tính năng kỹ thuât:
- Nguồn sáng : EEFL Lamp
- Độ sáng : 7,000~12,000 Lux (Liên tục hoạt động) / m2, 2,300 ~ 4,000 cd / m2
- Tính đồng nhất : 90% min
-Tuổi thọ : > 20,000 giờ
7 | BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ ĐA NĂNG | Bộ | 2
Có khả năng tích hợp:
- Điều khiển, giám sát hệ thống điện cách ly.
- Điều khiển bật tắt đèn chiếu sáng, cửa…
- Tích hợp đồng hồ thời gian, đồng hồ mổ, bộ điều khiển.
- Tích hợp Bộ MK2007 -BENDER giám sát tủ BACL
- Lỗ chờ gắn thiết bị điều khiển của hệ thống ĐHKK, gọi y tá ….(do bên mua cung cấp)
(Thiết bị các bên liên quan cung cấp)
- Kích thước: H750xW550xD150 mm
- Vật liệu: Mặt ngoài inox 304
8 | Passbox chuyển đồ tự làm sạch (Dynamic Pass Box) | Cái | 2
- Kích thước ngoài : (RxSxC) : 740x660x1100mm
- Kích thước trong : (RxSxC) : 600x600x600mm
- Vật liệu : Inox 304
- Đồng hồ chênh áp : 0 -500 Pa
- Công suất quạt : 200W
- Cửa Pass Box: Có gioăng làm kín khí cùng kính cường lực ngăn chặn nguồn khí bên trong Pass Box rò rỉ ra ngoài phòng sạch.
- Thân trong Pass box: Được làm bằng thép không gỉ, có độ bền cao và đặc biệt không gây ra bụi trong quá trình hoạt động.
- Khóa Pass box: khóa liên động được thiết kế sử dụng bằng điện hoặc cơ khí, đảm bảo 2 cửa không mở cùng một lúc.
- Bản lề: Có cấu trúc chịu được tải trọng cao.
- Chân đỡ: Chiều cao tùy chỉnh.
- Thiết kế vòng cung tích hợp của khu làm việc,không góc chết,dễ làm sạch
- Thiết kế áp suất âm 2 lớp, không có nguy cơ rò rỉ
- Màng lọc Hepa dày 120mm : Lọc sạch 99,99 % không khí tạo ra dòng khí giúp làm sạch đồ vật.
- Lưu lượng : 800-1000m3/h
- Có đèn UV diệt khuẩn.
9 | Vật tư điện và vật tư phụ lắp đặt hệ thống | Lô | 1
III.2 | Hệ thống trang thiết bị phòng mổ
1 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED | 1 | bộ
Cấu hình gồm: - 02 Đầu đèn Sim.LED 5000MC (160.000 lux) kèm tay đỡ - 02 Nguồn cung cấp - 01 Trục treo trung tâm 2 nhánh - 01 Bộ phụ kiện treo trần.
2 | Đèn mổ treo trần có camera (3 nhánh) | 1 | bộ
Cấu hình gồm: - 02 Đầu đèn Sim.LED 5000MC (160.000 lux) kèm tay đỡ - 02 Nguồn cung cấp - 01 Trục treo trung tâm 3 nhánh - 01 Camera 4K wireless - 01 Màn hình 27 inch 4K kèm tay đỡ và khung giữ - 01 Dây cáp - 01 Bộ phụ kiện treo trần
3 | Bàn mổ điện cho phẫu thuật tổng quát | 1 | bộ
Cấu hình gồm: - 01 Bàn mổ đa năng - 01 Khung mắc màn gây mê - 01 Thanh treo bình truyền dịch - 02 Đỡ cánh tay - 01 Đai thun ràng thân - 02 Đỡ chân sản phụ khoa
III.3 | Cửa bọc chì
| Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 1 cánh mở tự động, cửa bọc chì, cửa thép không gỉ, lõi vật liệu chống cháy, có HT thanh ray, cửa kín khí, có khung nhìn, có băng chống va đập, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm (Sản phẩm hoàn chỉnh) (SP5) | m² | 17.6
| Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh mở tự động, bọc chì, có cơ chế tự động đóng, thép không gỉ, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,7x2,2m (SP1) | m² | 14.96
| Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh trượt tự động cửa bọc chì, có cơ chế tự động đóng, khung cửa và hệ thống thanh ray làm từ hợp kim nhôm chất lượng cao, bề mặt inox 304 dày 2mm, lõi vật liệu nhôm tổ ong chống cháy, ô kính cường lực bọc chì cấu tạo 2 lớp dày 2mm, có goăng cao su kín khí (Sản phẩm hoàn chỉnh): KT: 1,6x2,2m (SP2) | m² | 7.04
IV | Hệ thống tạo áp, hút khói | ht | 1
Thông số kỹ thuật đã có trong thiết kế đã phê duyệt
V | Hệ thống ĐHKK
I.1. Hệ ống dẫn gas, nước xả
| Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh trung tâm | hệ | 6
| Cung cấp Kệ đặt dàn nóng máy lạnh cục bộ | bộ | 1
| Cung cấp và nạp thêm Gas R410A | kg | 190
| II.1. Máy hệ trung tâm gas VRV/VRF | 0 | 0
| II.1.1. Dàn nóng hệ VRV/VRF | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất 90kW (32HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 112kW (40HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 123kW (44HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 130kW (46HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 140kW (50HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 145kW (52HP) | bộ | 2
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 150kW (54HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 162kW (58HP) | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Dàn nóng trung tâm công suất: 168kW (60HP) | bộ | 1
| II.1.2. Dàn lạnh hệ VRV/VRF | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 7,1kW, kèm bơm nước xả | bộ | 11
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 9kW, kèm bơm nước xả | bộ | 14
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 11,2kW, kèm bơm nước xả | bộ | 23
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh âm trần cassette công suất 16kW, kèm bơm nước xả | bộ | 7
| Cung cấp và lắp đặt Mặt nạ máy lạnh cassette | bộ | 54
| Cung cấp và lắp đặt Bộ điều khiển có dây | bộ | 47
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.2kW | bộ | 28
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 2.8kW | bộ | 54
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 3.6kW | bộ | 42
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 4.5kW | bộ | 46
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 5.6kW | bộ | 20
| Cung cấp và lắp đặt Dàn lạnh treo tường công suất 7.1kW | bộ | 15
| II.1.3. Bộ điều khiển, chia gas | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt Remote điều khiển có dây | bộ | 205
| Cung cấp và lắp đặt Bộ chia gas dàn lạnh | bộ | 287
| Cung cấp và lắp đặt Adapter mở rộng | bộ | 5
| Cung cấp và lắp đặt Adapter khuếch đại tín hiệu tín hiệu | bộ | 7
| II.2. Hệ thống điều hòa máy cục bộ | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh giấu trần nối ống gió công suất 14kW | bộ | 1
| Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh treo tường 7.1kW | bộ | 2
VI | Thang máy
| Thang máy tải khách P1-P2: - Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 1350 kg - Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 - Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1300x2300x2300 - Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim - Giao diện kết nối IP camera - Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển nhóm 3 (P1-P2-P3) | bộ | 2
| Thang máy tải khách P3: t- Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 1000 kg - Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 - Tiêu chuẩn: Melco - Cabin (RxSxC): 1600x1500x2300 - Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim - Giao diện kết nối IP camera - Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ - Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 - Điều khiển nhóm 3 (P1-P2-P3) | bộ | 1
| Thang máy PCCC P4: Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1000 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 Tiêu chuẩn: Melco - thang PCCC Cabin (RxSxC): 1100x2100x2300 Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Cửa tầng chống cháy 120 phút – E120Phục vụ lính cứu hoả Điều khiển Đơn | bộ | 1
| Thang máy tải khách P5 Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1350 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 03/03 Tiêu chuẩn: Melco Cabin (RxSxC): 1300x2300x2300 Cửa ngăn cháy E120; Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển Đơn | bộ | 1
| Thang máy tải khách P6 Thang CÓ phòng máy Tải trọng: 1350 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 08/08 Tiêu chuẩn: MelcoCabin (RxSxC): 1300x2300x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 1100x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển Đơn | bộ | 1
| Thang máy tải khách P7 Thang KHÔNG phòng máy Tải trọng: 1050 kg Tốc độ: 60 m/phút (1.0 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 03/03 Tiêu chuẩn: MelcoCabin (RxSxC): 1400x1600x2300 Cửa ngăn cháy E120: Cửa CO 900x2100 – 2 cánh mở tim Giao diện kết nối IP camera Tiếp điểm khô kết nối đầu đọc thẻ từ Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | bộ | 1
| Thang máy tải hàng P8-P9: - Thang CÓ phòng máy - Tải trọng: 100 kg - Tốc độ: 45 m/phút (0,75 m/s) Số tầng/ Số điểm dừng: 02/02 - Tiêu chuẩn: .....- Cabin (RxSxC): 750x750x900 - Cửa: Cửa 750x900 – 2 cánh mở lên xuống Hoàn thiện Inox sọc nhuyễn 304 Điều khiển đơn | bộ | 2
VII | THIẾT BỊ NỘI THẤT
1 | Bàn họp giao ban 3600x1500 | bàn | 10
Kích thước: W3600 x D1500 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: Mặt chữ nhật ghép giả dày, phối màu, có nắp lật nhôm chạy dây. Chân ghép hộp có gắn nẹp nhôm trang trí.
2 | Bàn họp giao ban 2400x1200 | bàn | 4
Kích thước : W2400 x D1200 x H760mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp phủ Melamine dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: Chân bàn vát nghiêng kết hợp ốp sơn đen. Có 1 nắp hộp điện trên mặt bàn
3 | Bàn họp 2400x1000 | bàn | 7
Kích thước : W2400 x D1200 x H760mm
Chất liệu: Gỗ Melamine cao cấp hoặc tương đương dày ≥ 18mm
Kiểu dáng: – Bàn họp hòa phát mặt hình chữ nhật – Mặt bàn liền, không đợt
4 | Bàn giám đốc | bàn | 4
Kích Thước: W2400 x D1100 x H760 mm
Chất liệu:
- Bàn làm từ gỗ công nghiệp veneer sơn PU cao cấp - Độ dày mặt bàn dày ≥ 80mm
Kiểu Dáng - Bàn lãnh đạo cao cấp - Yếm ốp nổi Veneer đấu vân, mặt có tấm ốp trang trí. - Chân hộp lượn cong, có phào bo cạnh, yếm ốp gờ nổi hình chữ nhật, ghép vân đối xứng trang trí. - Bàn thường kết hợp với ghế giám đốc tủ phụ hoặc hộc tùy chọn.
5 | Bàn trưởng phòng | bàn | 26
Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm (±5mm)
Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU màu cánh gián Độ dày mặt bàn dày ≥ 60mm
Kiểu dáng: Bàn lãnh đạo dành cho cấp trưởng phòng. Bàn có hộc treo 1 ngăn kéo 1 khoang cánh mở và khay bàn phím. Yếm bàn gắn nẹp trang trí, chân có viền chỉ
6 | Bàn làm việc | bàn | 100
Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine dày ≥ 18mm. Độ dày mặt bàn dày ≥ 25mm
Kiểu dáng: Hộc liền sát đất 4 ngăn kéo. Bàn sử dụng tăng chân đế tăng chỉnh, yếm lửng thẳng, có khay bàn phím
Bàn ăn inox
7 | Tủ giám đốc | tủ | 4
- Kích thước: W2400xD400xH2000mm (±20mm)
- Chất liệu: Bề mặt gỗ công nghiệp cao cấp dày ≥ 18mm + hậu dày ≥ 6mm
- Tính năng đặc biệt: Tủ Giám Đốc
- Hình dạng: Phần dưới khoang dài, Phần trên kết ở 2 tủ dài bên ngoài và kệ ở giữa
8 | Tủ dụng cụ đựng dụng cụ, tài liệu Model: ATV-CSC-2-1200 | tủ | 80
Kích thước ngoài: 1200x450x1800mm
Kích thước trong: 1195x395x1675mm
Vật liệu khung: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm
Số ngăn: 05
Vật liệu ngăn tầng: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm
Số lượng ngăn tầng: 04
Vật liệu cánh cửa: kính cường lực và thép sơn tĩnh điện
Số lượng cánh: 02
Vật liệu sàn đỡ trong: thép sơn tĩnh điện
9 | Ghế băng inox | cái | 100
Kích Thước: W1830 x D640 x H820 mm
Chất liệu: khung giằng sơn tĩnh điện, chân nhôm đúc dày ≥ 1.0mm
Kiểu Dáng - Ghế phòng chờ, ghế băng chờ - Bằng gồm 3 chỗ ngồi, chân nhôm đúc, khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr. - Đệm và tựa ghế đột lỗ tạo sự thông thoáng. - Khung giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện
10 | Ghế giám đốc | cái | 4
Màu sắc: Đen – Nâu
Kích thước : W750 x D(850-1220) x H(1210-1265) mm (±20mm)
Chất liệu: Chân và tay ghế gỗ sơn. Đệm tựa bọc da công nghiệp
Kiểu dáng: Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao được gắn dưới đáy đệm ngồi, liên kết chặt chẽ với Piston khí nén và chân sao ghế. Ghế có thể ngả được nhiều góc độ
11 | Ghế trưởng phòng | cái | 20
Màu sắc: Đen
Kích thước: W640 x D740 x H(1130-1210) mm (±20mm)
Chất liệu: Đệm tựa bọc da công nghiệp. Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải. Chân tay ghế bằng nhựa sơn phủ màu nhũ bạc
Kiểu dáng: Đệm tựa có các đường may trang trí ô vuông.Có tựa đầu. Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, tay nhựa sơn phủ màu nhũ bạc, bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi
12 | Ghế làm việc | cái | 100
Kích thước: W560 x D540 x H(900-1025) mm (±20mm)
Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, tay và chân ghế bằng nhựa
Kiểu dáng: Ghế lưng trung. Tay ghế kết cấu theo hình vòm cung, cố định. Chân sao 5 cánh có gắn bánh xe di chuyển linh hoạt
13 | Rèm cửa sổ dạng sóng | bộ | 16
Kích thước: rộng 2400m, Chiều cao tối đa 2750mm
Chất liệu : Vải bóng hoa văn chìm .
Ưu điểm : Cản sáng tuyệt đối 100% , chống nóng , chống bám bụi tốt .
Chưa bao gồm lớp voan bên trong
Giá đã hoàn thiện lắp đặt, thanh suốt, phụ kiện…
14 | Rèm quây thay đồ | bộ | 5
Chất liệu : Vải bóng hoa văn chìm .
Khung tròn bằng inox tròn dày ≥ 1.0 mm kèm ray chạy bằng nhựa
15 | Quầy lễ tân | bộ | 2
Kích thước: Dài (7000+2700)x2 x Sâu 700 x Cao 750mm(1050mm)
Chất liệu: MDF phủ melamine chống ẩm dày 17mm, chống xước, chống bám bụi
16 | Biển tên phòng | bộ | 290
Kích thước 150x300mm
Vật liệu: inox cao cấp dày 1mm
17 | Biển tên chức danh | bộ | 30
Cao 12,5 x Ngang 25,5 cm x dày 1mm
Ưu điểm: Chất liệu đồng đẹp và sang trọng bề mặt biển sáng bóng, nhẹ nhỏ gọn dễ di chuyển. Chất lượng in sắc nét, quan sát nội dung 2 mặt trước sau dễ dàng
18 | Rèm che nắng | m2 | 1892
19 | Quầy lễ tân, thu ngân (ước tính) | lô | 1
- Gỗ MDF phủ melaminte chống ẩm, vân gỗ
20 | Chi phí vận chuyển | lô | 1

## Sheet1 (hidden)
790478742 | 75143428422
1463148731
5684342819
918500000
1445890279
15969850853
3997323000
16525997398
13517900000
9617200000
5212796600
75143428422